**Kolumna chirurgiczna** **– 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wymagania graniczne** | **Parametry oferowane**  *(podać zakres lub opisać)* |
|  | **Nazwa:** | Podać |  |
|  | **Producent/model** | Podać |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
|  | **Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe** | Podać |  |
|  | **Parametry:** | Tak, podać |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji gniazd gazowych i elektrycznych na tych samych ściankach głowicy. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji punktów poboru gazów medyczynych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych ściankach głowicy. | Tak |  |
|  | Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. | Tak |  |
|  | Wyposażenie zamocowane na głowicy:  - półka – min. 4 szt.  - szuflada pod półką – min. 1 szt.  - schowek na kable – min. 1 szt..  - boczne szyny montażowe przy półce min. 2szt. | Tak |  |
|  | Półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej:  - szerokość: 540 mm (+/- 50 mm)  - głębokość: 470 mm (+/- 50 mm)  Wysokość półki max 30 mm.  Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze.  Udźwig półki min. 80 kg | Tak |  |
|  | Normatywne wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokość od 25 do 35 mm (+/- 5 mm) oraz o grubość 10 mm (+/- 2,5 mm) | Tak |  |
|  | Półka łatwa do utrzymania w czystości: powierzchnia półki górna oraz dolna gładka bez widocznych śrub, nitów mocujących, otworów oraz rantów. | Tak |  |
|  | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewanie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę. | Tak |  |
|  | Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelek, zaślepek itp. | Tak |  |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów | Tak |  |
|  | Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. | Tak |  |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Schowek na kable. Wnętrze schowka łatwo dostępne. Otwór na kable uszczelniony gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów. | Tak |  |