Opis Przedmiotu zamówienia

Aparat do kriochirurgii z wyposażeniem – 1 szt.

Rok produkcji 2025

| Lp. | Opis/Parametr wymagany | Wymogi Graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie elektryczne: 100 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC | TAK |  |
| 2. | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: I, Stopień: B | TAK |  |
| 3. | Maksymalny pobór mocy: 150 VA | TAK |  |
| 4. | Klasa IP obudowy: IP 21 | TAK |  |
| 5. | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O), lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych butlach ciśnieniowych | TAK |  |
| 6. | Ciśnienie robocze: 50 ÷ 65 bar (CO2) (+/- 5) / 40 ÷ 50 bar (N2O) (+/- 5) | TAK |  |
| 7. | Ciśnienie maksymalne: 70 bar (CO2) (+/- 2) / 55 bar (N2O) (+/- 2) | TAK/podać |  |
| 8. | Tryby pracy: AUTO, RĘCZNY | TAK |  |
| 9. | Minimalna temperatura końcówki roboczej: do -88°C | TAK/podać |  |
| 12. | Dotykowy ekran LCD | TAK |  |
| 13. | Miernik ciśnienia gazu w sondzie (wartość ciśnienia wyświetlana na ekranie LCD) | TAK |  |
| 14. | Miernik przepływu gazu przez sondę (wartość przepływu gazu wyświetlana na ekranie LCD) | TAK |  |
| 15. | Pokrętło regulacji ciśnienia gazu zasilającego sondę | TAK |  |
| 16. | Włącznik nożny sterujący dwuprzyciskowy | TAK |  |
| 17. | Aparat z funkcją automatycznego czyszczenia sond (krioaplikatorów ) w przypadku ich niedrożności, umożliwiającą czyszczenie ich, bez konieczności odłączania przewodów od sondy ani od aparatu. | TAK |  |
| 19. | Urządzenie wyposażone w system RFID lub równoważny (elektroniczna komunikacja urządzenia z sondą), który gwarantuje bardziej efektywne i precyzyjne mrożenie (aparat automatycznie dostosowuje parametry do charakterystyki sondy). Dzięki temu podczas zabiegu nie ma potrzeby kontrolowania przepływu i ciśnienia w sondzie. | TAK |  |
| 20. | Urządzenie wyposażone w system wstępnego czyszczenia sondy, który sprawdza przepływ na niskim ciśnieniu, przepływu podczas wstępnego mrożenia i automatycznie wykonuje czyszczenie jeśli jest taka potrzeba. | TAK |  |
| 21. | Aparat można wyposażyć w sondy o różnych kształtach i wielkościach, przeznaczone dla wielu specjalności medycznych. Dostępne są kriosondy jednorazowe lub wielorazowego użytku. | TAK |  |
| 22. | Menu aparatu daje możliwość wyboru sekwencji mrożenia, która zapewnia zaprogramowanie czasu i wykonanie pełnego cyklu mrożenie - rozmrażanie – mrożenie. | TAK |  |
| 23. | Urządzenie jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz, na którym przedstawiane są dokonane ustawienia i parametry oraz wydaje informacyjne komunikaty głosowe. | TAK |  |
| 25 | Wyposażenie: - sondy laryngologiczne 5 sztuk do wyboru | TAK |  |