# OPIS PRZEMIOTU ZAMOWIENIA

Fotel do transportu pacjentów - 2 szt.

Rok produkcji 2025

| Lp. | OPIS | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg | TAK/podać |  |
|  | Długość całkowita fotela max. 1100 mm | TAK/podać |  |
|  | Szerokość całkowita fotela max. 800 mm | TAK/podać |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki max. 190 cm | TAK/podać |  |
|  | Szerokość siedziska max. 550 mm | TAK/podać |  |
|  | Głębokość siedziska max. 500 mm | TAK/podać |  |
|  | Wysokość oparcia pleców min. 500 mm | TAK/podać |  |
|  | Długość podłokietników min. 500 mm | TAK/podać |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego fotela | TAK |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm | TAK/podać |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa. | TAK |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. | TAK |  |
|  | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, ale nieodłączalne znacząco ułatwiające obsługę fotela. | TAK |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków, co zapobiega przeniesieniu drobnoustrojów | TAK |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | TAK |  |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejsza ryzyko kradzieży i oszczędza miejsce w placówce. | TAK |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. | TAK |  |
|  | Uchwyty na worki na mocz montowane bezpośrednio pod siedziskiem | TAK |  |
|  | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe, odporny na rdzewienie, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. | TAK/podać |  |