OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rok produkcji 2025

| LP. | Aparat USG z wyposażeniem – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcje użytkowe |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0-20,0 MHz | TAK |  |
| 2. | Dynamika systemu min. 180 dB | TAK |  |
| 3. | Ilość niezależnych gniazd do głowic w aparacie min. 3 | TAK |  |
| 4. | Aparat wyposażony w 2 uchwyty, zlokalizowane z przodu i z tyłu systemu usg, ułatwiające transport urządzenia | TAK |  |
| 5. | Monitor o przekątnej min.19 cali | TAK |  |
| 6. | Możliwość ustawienia monitora zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej bez konieczność uruchamiania ponownego ultrasonografu | TAK |  |
| 7. | Możliwość obracania monitora praw/lewo min. 170 stopni | TAK |  |
| 8. | Dotykowy panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła zapewniający szczelność i ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję o wymiarze min. 14 cali | TAK |  |
| 9. | Dotykowy panel sterowania umożliwiający dostosowanie jego zawartości do potrzeb użytkownika poprzez dodawanie i usuwanie klawiszy, a także ich modyfikację | TAK |  |
| 10. | Dotykowy interaktywny i podświetlany panel sterowania wykonany z wytrzymałego szkła z funkcją blokady | TAK |  |
| 11. | Możliwość regulacji wysokości monitora wraz z panelem min. 25 cm. | TAK |  |
| 12. | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min. 25 cm. | TAK |  |
| 13. | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min. 500GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu PenDrive | TAK |  |
| 14. | Długość filmu CINE LOOP min. 30 s | TAK |  |
| 15. | Głębokość skanowania min. 0,5 cm – 28 cm | TAK |  |
| 16. | Frame rate (liczba klatek na sekundę) min. 200 | TAK |  |
| 17. | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler; Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 18. | Automatyczne wzmocnienie obrazu tzw. funkcja AutoGain | TAK |  |
| 19. | Min. 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC | TAK |  |
| 20. | Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe do neurochirurgii | TAK |  |
| 21. | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym min. 0,1 cm/s – 490 cm/s | TAK |  |
| 22. | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min. 0,1 cm/s - 800 cm/s | TAK |  |
| 23. | Zintegrowany system pomocy zainstalowany w ultrasonografie dla użytkownika w postaci filmów instruktażowych wyświetlany na ekranie dotykowym | TAK |  |
| 24. | Funkcja DUAL LIVE COMPARE – porównanie obrazu na żywo z zapamiętanymi wcześniej obrazami oraz klipami | TAK |  |
| 25. | Pilot zdalnego sterowania w technologii bluetooth umożliwiający sterowaniem USG bez konieczności korzystania z panelu ultrasonografu, z możliwością sterylizacji w systemach typu Sterrad, Steris lub równoważnych | TAK |  |
| 26. | Drukarka medyczna do zdjęć czarno – białych | TAK |  |
| 27. | Aparat wyposażony w akumulatory pozwalające na pracę bez zasilania przez min. 2h | TAK |  |
| 28. | Oprogramowanie do neuronawigacji umożliwiające połączenie cyfrowe pod kątem tzw. brainshiftu | TAK |  |
| 29. | Oprogramowanie DICOM oraz integracja z systemem PACS | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
| 29. | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna śródoperacyjna głowica kraniotomijna do zabiegów neurochirurgicznych | TAK |  |
|  | a). Częstotliwość pracy sondy min. 5.0-10.0 MHz | TAK |  |
|  | b). min. 4 częstotliwości do wyboru dla trybu B-mode | TAK |  |
|  | c). Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 160 | TAK |  |
|  | d). możliwość całkowitego zanurzenia głowicy w wodzie (łącznie z kablem i wtykiem) | TAK |  |
|  | e). pole widzenia min. 90 stopni | TAK |  |
|  | f). Praca w trybie Color Doppler, obrazowania harmonicznego, | TAK |  |
|  | g). Przycisk na głowicy umożliwiający zamrożenie/odmrożenie ekranu/aktywację głowicy | TAK |  |
|  | h). możliwość sterylizacji głowicy w systemach typu Steris, Sterrad lub równoważnych | TAK |  |
|  | i). możliwość zastosowania dedykowanych do głowicy sterylnych jednorazowych osłonek | TAK |  |
| 30. | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna śródoperacyjna głowica do badań neurochirurgicznych typu Burr Hole | TAK |  |
|  | a). Częstotliwość pracy sondy min. 5.0-10.0 MHz | TAK |  |
|  | b). min. 4 częstotliwości do wyboru dla trybu B-mode | TAK |  |
|  | c). możliwość zastosowania sterylnej przystawki biopsyjnej w rozm. Min. 10-20G | TAK |  |
|  | d). pole widzenia min. 70 stopni | TAK |  |
|  | e). Praca w trybie Color Doppler, obrazowania harmonicznego | TAK |  |
|  | f). Przycisk na głowicy umożliwiający zamrożenie/odmrożenie ekranu/aktywację głowicy | TAK |  |
|  | g). możliwość sterylizacji głowicy w systemach typu Steris, Sterrad lub równoważnych | TAK |  |
|  | h). możliwość zastosowania dedykowanych do głowicy sterylnych jednorazowych osłonek | TAK |  |
| 31. | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica hokejowa do badań neurochirurgicznych kręgosłupa, MSK | TAK |  |
|  | a). Częstotliwość pracy sondy min. 6.0-15.0 MHz | TAK |  |
|  | b). 4 częstotliwości do wyboru dla trybu B-mode | TAK |  |
|  | d). pole widzenia min. 24mm + 2 x 15 stopni | TAK |  |
|  | e). Praca w trybie Color Doppler, obrazowania harmonicznego | TAK |  |
|  | f). Przycisk na głowicy umożliwiający zamrożenie/odmrożenie ekranu/aktywację głowicy | TAK |  |
|  | g). możliwość sterylizacji głowicy w systemach typu Steris, Sterrad lub równoważnych | TAK |  |
|  | h). możliwość zastosowania dedykowanych do głowicy sterylnych jednorazowych osłonek | TAK |  |