Aparat NGS – sekwenator następnej generacji z certyfikatem – 1 szt.

Platforma do sekwencjonowania następnej generacji posiadająca znak CE IVD.

System, który pozwala użytkownikowi na analizę próby od materiału wyjściowego do analizowanych danych w czasie zaledwie ośmiu godzin.

Umożliwia generowanie do 15Gb w pojedynczej reakcji – sekwenator następnej generacji integrujący etapy amplifikacji, sekwencjonowania i analizy danych w

jednym urządzeniu o niewielkich rozmiarach.

Parametry techniczne:

1. Źródło wzbudzania: diody świetlne.

2. Zintegrowane w jednym urządzeniu moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji przy użyciu jednego zintegrowanego zestawu odczynników.

3. Sekwencjonowanie przez syntezę (SBS) w technologii opartej na odwracalnych terminalnych zasadach DNA, nie wymaga przeprowadzania reakcji emulsyjnego PCR

4. Dwa tryby pracy – tryb naukowy (RUO) oraz diagnostyczny (CE IVD).

5. Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych.

6. Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń.

7. Cykle amplifikacji i sekwencjonowania są w pełni zautomatyzowane, również w trybie sparowanych końców

8. Długość odczytu w zakresie od 1 x 36bp do 2 x 300bp. Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej.

9. Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba odczytywanych par zasad DNA) do 15 Gb w trybie sparowanych końców.

10. Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia:

• do 25 mln w trybie pojedynczych odczytów w trybie naukowym RUO

• do 50 mln w trybie sparowanych końców w trybie naukowym RUO

11. Dokładność odczytu Q30 dla ustandaryzowanej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2 × 150 bp > 80%.

12. Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym ekranem dotykowym oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows.

13. Generowanie wyników w postaci plików FASTQ.

14. Zestaw odczynników niezbędny do uruchomienia systemu.

15. Na wyposażeniu co najmniej mysz optyczna, klawiatura.

16. Kompaktowe wymiary urządzenia (68,6 cm x 56,5 cm x 52,3 cm) i masa poniżej 60kg.

17. Wybrane aplikacje obsługiwane przez system:

• Analiza paneli genowych

• Resekwencjonowanie małych genomów – mikroorganizmy (DNA), wirusy

• Resekwencjonowanie celowane klonów, amplikonów

• Resekwencjonowanie celowane fragmentów RNA

• Sekwencjonowanie mRNA w trybie sparowanych końców

• Sekwencjonowanie małych RNA (small RNA, miRNA)

• Analiza interakcji DNA-białko (ChIP-seq)

• Metagenomika (sekwencjonowanie 16S rRNA)

• Celowane profilowanie ekspresji genów

• Typowanie HLA

| Lp. | Wymagania: | Sposób oceny | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System do sekwencjonowania NGS (next-generation sequencing) o szerokim spektrum zastosowania, do wykorzystania w co najmniej następujących aplikacjach: - analiza komercyjnych i autorskich paneli genowych typu DNA-Seq i RNA-Seq, - typowanie HLA - resekwencjonowanie celowane klonów, amplikonów, enrichmentu (DNA, cDNA), - resekwencjonowanie małych genomów – mikroorganizmy (DNA), - metagenomika (sekwencjonowanie 16S rRNA), - celowane profilowanie ekspresji genów, - sekwencjonowanie małych RNA, - sekwencjonowanie mRNA w trybie sparowanych końców. | TAK |  |
|  | Urządzenie nablatowe o masie poniżej 60 kg. | TAK |  |
|  | Zintegrowane w jednym urządzeniu moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji przy użyciu jednego zintegrowanego zestawu odczynników | TAK |  |
|  | Sekwencjonowanie przez syntezę w technologii opartej na odwracalnych terminalnych zasadach DNA | TAK |  |
|  | Minimum dwa tryby pracy, w tym minimum: - tryb naukowy (RUO), - tryb diagnostyczny (CE IVD). | TAK |  |
|  | Certyfikat CE IVD | TAK |  |
|  | Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych | TAK |  |
|  | Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  | Brak konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR – amplifikacja klonalna w urządzeniu | TAK |  |
|  | Cykle amplifikacji i sekwencjonowania, również w trybie sparowanych końców w pełni zautomatyzowane | TAK |  |
|  | Długość odczytu w zakresie minimum od 1 x 36bp do 2 x 150bp | TAK |  |
|  | Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej | TAK |  |
|  | Maksymalna wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy (liczba odczytywanych par zasad DNA) do 15 Gb w trybie sparowanych końców | TAK |  |
|  | Maksymalna liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia minimum: - do 25 mln w trybie pojedynczych odczytów, - do 50 mln w trybie sparowanych końców. | TAK |  |
|  | Dokładność odczytu Q30 dla standardowej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu 2 × 150 bp > 80% | TAK |  |
|  | Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym ekranem dotykowym LCD oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Windows lub równoważnym | TAK |  |
|  | Generowanie wyników w postaci plików FASTQ | TAK |  |
|  | Wykonanie kwalifikacji IQ i OQ | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna oraz instrukcja w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie regenerowane. | TAK |  |
|  | Transport, wniesienie, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz kalibracja i szkolenia z obsługi urządzeń uwzględnione w cenie. | TAK |  |

Parametry techniczne w wersji tabelowej:

| Lp. | Nazwa parametru: | Parametr | Oświadczyć poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiednim wierszu dla każdej pozycji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość odczytu w zakresie minimum od 1 x 36bp do 2 x 150bp | Długość odczytu w zakresie minimum od 1 x 36bp do 2 x 150bp |  |
|  |  | Długość odczytu w zakresie minimum od 1 x 36bp do 2 x 300 bp |  |
|  | Dostępność flow cell zapewniającej możliwość przeprowadzania reakcji o wydajności z zakresu od minimum 0,5 Gb do 1,2 Gb | NIE |  |
|  |  | TAK |  |
|  | Dostępność flow cell zapewniających uzyskanie poniżej 10 mln odczytów w trybie sparowanych końców w pojedynczej reakcji | NIE |  |
|  |  | TAK |  |

Dodatkowe parametry:

|  | Warunki gwarancji: Oferowany okres pełnej opieki serwisowej 48 miesięcy liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia |
| --- | --- |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski Podać nazwę i siedzibę serwisu. |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailowo, faksem lub telefonicznie. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zdalnej diagnozy, gdy będzie to technicznie dopuszczalne. |
|  | Czas naprawy – do 14 dni roboczych oraz do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta od dnia zgłoszenia usterki/awarii. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ustalonym terminie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia kosztów wykonania badań w innej jednostce, w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego, przy użyciu odczynników Zamawiającego |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy). Szkolenie dla minimum 2 osób. |