System do cyfrowego PCR (digital PCR) – 1 szt.

- System digital PCR stanowiący kompletne pojedyncze urządzenie analityczne w którym zachodzą poszczególne etapy reakcji: partycjonowanie, PCR oraz odczyt wyników

- Aparat zawiera wbudowany ekran dotykowy, jak również czytnik kodów do skanowania kodów kreskowych umieszczonych na nanopłytkach.

- System umożliwiający prowadzenie reakcji dPCR w dedykowanych mikrofluidycznych płytkach. W ofercie producenta płytki z ilością partycji: 8.5K i 26K w zależności od wykonywanej aplikacji.

- System umożliwiający wykonanie oznaczeń równocześnie w 96 próbkach

- System multipleksowy, posiadający co najmniej 5 kanałów wzbudzenia i emisji fluorescencji, umożliwiający jednoczesną analizę co najmniej 5ciu sekwencji docelowych, przy użyciu barwników min. FAM, VIC/HEX, TAMRA, ROX, Cy5

- Możliwość multipleksowania do 12 targetów w 1 próbie

- System kompatybilny zarówno z EvaGreen jak i z sondami

- W ofercie producenta dostępne zwalidowane z oferowanym systemem master mixy zarówno dedykowane dla sond jak i z EvaGreen.

- Objętość matrycy: max 26ul

- Czas wykonania analiz dla 96 próbek wynosi max 3h

- Dostępność w ofercie producenta panelu do skriningu co najmniej 7 mutacji w kodonie V600 genu BRAF

- Aparat nie większy niż: 70 cm głębokości x 45 cm szerokości

- Termocykler (wbudowany w system) o następujących parametrach:

Temperatura operacyjna: 40-99C

Wzrost temperatury (ramp rate): około 3C/sek

Dokładność +/-1C

Jednorodność (na powierzchni płytki): +/-1C

Laptop z oprogramowaniem do analizy wyników:

- Oprogramowanie do analizy danych spełniające normy 21 CFR Part 11

- Oprogramowanie do projektowania reakcji, umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników

- Oprogramowanie zawiera funkcję Volume Precision Factor

- Funkcje oprogramowania: absolutna kwantyfikacja (automatyczne przeliczanie ilości kopii na ul w oparciu o statystykę Poissona) i opcje pozwalające w prosty i automatyczny sposób przeliczyć analizy typu detekcja mutacji, CNV, ekspresja genów

- Oprogramowanie posiada funkcję Hyperwell umożliwiającą analizę próbki rozpipetowanej do kilku dołków.

- Port USB umożliwiający eksport danych z aparatu nośnikami typu USB Flash Drive

- Możliwość optymalizacji ilości cykli amplifikacji bez konieczności ponownego przygotowania reakcji.