Termocykler do reakcji PCR w czasie rzeczywistym RT-PCR z certyfikatem CE IVD – 2 szt.

- Pierwszy termocykler RT-PCR:

- system spełniający wymagania dyrektywy 98/79/EC, zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki in vitro (IVD)

- system przeznaczony do ilościowej analizy stężenia DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów, umożliwiający analizę profilu metylacji i wysokorozdzielczą analizę krzywych topnienia (HRM)

- system multipleksowy, 5-kanałowy, niewymagający stosowania barwnika referencyjnego

- system umożliwiający całkowite ujednolicenie wyników analiz w każdej probówce poprzez homogenność warunków panujących w komorze reakcyjnej

- system ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem

- źródło wzbudzenia: diody LED

- liniowa detekcja fluorescencji w zakresie minimum 9 rzędów wielkości (109)

- system kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi systemami stosowanymi w technice real-time PCR, m.in.: SYBR® Green, EvaGreen; sondy hydrolizujące typu TaqMan, FRET, Scorpions

- detekcja fluoroforów:

| kanał | wzbudzenie (nm) | detekcja (nm) | Przykłady odczytywanych fluoroforów |
| --- | --- | --- | --- |
| zielony | 470 ± 10 | 510 ± 5 | FAM, SYBR® Green I, Fluorescein, EvaGreen, Alexa Fluor 488 |
| żółty | 530 ± 5 | 557 ± 5 | JOE, VIC, HEX, TET, CAL Fluor Gold 540, Yakima Yellow |
| pomarańczowy | 585 ± 5 | 610 ± 5 | ROX, CAL Fluor Red 610, Cy 3.5, Texas Red, Alexa Fluor 568 |
| czerwony | 625 ± 5 | 660 ± 10 | Cyanine 670, Quasar 670, LightCycler Red640, Alexa Fluor 633 |
| fioletowy | 680 ± 5 | 712 high pass | Quasar 705, LightCycler Red705, Alexa Fluor 680 |
| HRM | 460 ± 20 | 510 ± 5 | SYBR® Green I, SYTO9, LC Green, LC Green Plus+, EvaGreen |

- zakres temperatur od 35°C do 99°C

- brak ogniwa Peltiera

- jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,02°C

- dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±0,5°C

- rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,02°C

- szybkość chłodzenia 20°C/s

- szybkość grzania 15°C/s

- wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia

- możliwość temperaturowej kalibracji sytemu przez użytkownika

- stosowanie standardowych probówek do PCR 0,2 ml bez specjalnych parametrów optycznych

- stacja sterująca w postaci komputera przenośnego

- oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników

- funkcje oprogramowania:

  - możliwość analizy danych przed ukończeniem reakcji

  - ustawianie temperatury detekcji w dowolnie wybranym etapie reakcji

  - funkcja szybkiego programowania systemu

  - możliwość dodawania/omijania cykli w aktualnie realizowanym programie

  - funkcja wydłużania czasu pracy w ramach danego cyklu

  - możliwość obniżania temperatury w ramach danego cyklu

  - możliwość wyznaczania stężenia DNA na podstawie krzywej standardowej

  - analiza krzywej denaturacji: automatyczne wykreślanie krzywej denaturacji amplikonu; automatyczne wyznaczanie temperatury topnienia; możliwość dowolnego ustawienia warunków analizy krzywych denaturacji

  - analiza ilościowa: automatyczne wykreślanie krzywej standardowej; automatyczne lub ręczne ustawianie linii odcięcia; wyznaczenie linii podstawowej uwzględniające zmienną ilość punków dla każdej próby cyklu; automatyczne wyznaczanie wydajności reakcji oraz parametrów krzywej standardowej

  - względna analiza ilościowa: wyznaczanie względnych ilości amplifikowanego fragmentu przynajmniej trzema metodami: ΔΔCp, z wykorzystaniem dwóch krzywych standardowych i poprzez porównanie danych z dwóch reakcji biegnących w tym samym eksperymencie

  - system otwarty, możliwość tworzenia aplikacji z użyciem odczynników innych producentów

- podstawowe wymiary: szerokość 370 mm, wysokość 286 mm, głębokość 420mm

- zasilanie: 240 V, 50–60 Hz

- Przegląd serwisowy raz w roku

- masa urządzenia poniżej 13 kg

- instalacja i szkolenie instalacyjne wykonywane przez podmiot posiadający aktualną autoryzację producenta potwierdzone wydaniem certyfikatu szkolenia.

- Drugi termocykler RT-PCR

- Platforma/system do opracowywania i wykonywania testów diagnostycznych in vitro w technologii real-time PCR (RT-PCR IVD);

- Funkcja gradientu termicznego pomagająca w optymalizacji opracowywanych własnych testów. Można zoptymalizować 12 par primerów jednocześnie – 12 kolumn w każdej kolumnie mamy 8 różnych temperatur.

- Powiadomienia e-mail (po podłączeniu do sieci)

- Zapisywanie protokołów i wyników w folderze sieciowym (po podłączeniu do sieci)

- Tworzenie kont użytkowników z hasłami pozwala łatwo organizować i znajdować przez nich własne protokoły i wyniki.

- Oprogramowanie posiada funkcję analizy statystycznej t oraz ANOVA i za pomocą testu normalności Shapiro-Wilka

- Oprogramowanie umożliwia analizę genów pod kątem ich stabilności w celu wybrania genu/ów referencyjnych

- Oprogramowanie pozwala na połączenie wyników z wielu płytek w jedną analizę.

- Możliwość wygenerowania raportu pdf z każdego przeprowadzonego badania

- Urządzenie posiada wsuwaną pokrywę. Dzięki temu w trakcie pracy z urządzeniem nie jest wymagana dodatkowa przestrzeń wokół lub nad nim. Można je ustawić np. na blacie pod półką.

- Urządzenie przy każdym uruchomieniu wykonuje samodiagnostykę.

- Urządzenie nie wymaga kalibracji barwnikiem ROX przed pomiarem.

- W przypadku awarii urządzenie oraz oprogramowanie wyświetlają komunikat błędu wraz z kodem błędu.

- Możliwość wyeksportowania pliku rejestru zdarzeń z urządzenia (tzw. log) i zapisanie na USB.

- Intuicyjny interfejs użytkownika systemu z ekranem dotykowym umożliwia obsługę urządzenia przez zarówno doświadczonych jak i nowych użytkowników.

- Tworzenie nowych protokołów lub łatwa modyfikacja istniejących, wygodne monitorowanie postępu protokołu.

Gwarancja: 2 lata obejmująca 2 przeglądy

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie- w ciągu 24h (SERWIS NA TERENIE RP)

System: przeznaczony do real-time PCR IVD

- Ilość prób: 96

- Objętość prób 1-50μl (zalecane 10-50 μl)

- Wymiary (SZ x GŁ x WYS) 33 x 56 x 36 cm

- Waga 22 kg

- Panel dotykowy: Kolorowy, wychylny, możliwość dostosowania kąta w zakresie 12-55 °

- Łączność: USB 2.0 lub wyższy, kabel sieciowy Ethernet; przy dostępie do Internetu wysłanie powiadomienia z wynikami na e-mail

- System operacyjny: Windows 10 IoT

Układ optyczny

- Metoda pomiaru: Fluorescencja

- Wzbudzenie: 6 filtrowanych diod LED

- Detekcja: 6 filtrowanych fotodiod

- Zakres wzbudzenia/emisji 450-730 nm

- Czas odczytu: Wszystkie kanały: 12 sekund;  Pojedynczy kanał: 3 sekundy

- Zakres dynamiczny:10 rzędów wielkości

- Czułość: Wykrywa 1 kopię docelowej sekwencji w ludzkim DNA genomowym

- Multiplex:  5 kanałów + FRET; możliwość do 5 fluorochromów w studzience

Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET,

Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705.

- Urządzenie fabrycznie skalibrowane do pracy z tymi barwnikami bez potrzeby przeprowadzanie takiej procedury przez użytkownika.

Blok reakcyjny 96-dołkowy:

- Rodzaj bloku: Blok stały 96-dołkowy

- Materiały:  Próbówki 0.2ml oraz stripy z optycznie czystym płaskim zamknięciem, płytki 96-dołkowe niskoprofilowe

- Metoda grzania/chłodzenia: Peltier

- Grzanie pokrywy: 30-110°C

- Zakres temperaturowy: 4-100°C

- Maksymalna prędkość grzania: 5°C/sek.

- Średnia prędkość grzania: 3.3°C/sek.

- Efektywność grzejna ±0.2°C

- Jednorodność temperaturowa: ±0.3°C (maks.-min) 0.6°C; mierzone po 10 sekundach od momentu osiągnięcia przez blok zadanej temperatury

Gradient:

- Zakres temperaturowy: 30-100°C

- Zakres programowalny: 1-24°C

Oprogramowanie:

- Oprogramowanie wchodzi w skład systemu; Nieograniczona ilość instalacji

- Wymagania systemowe: system operacyjny Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit), MacOS (10.14, tylko do analizy danych)

- Pamięć Min. 4GB

IVD:

- EU CE-IVD, zgodność z FDA 21CFR Part 11

- uruchomienie oprogramowania tylko przez zalogowanie;

- nadzór nad użytkownikami, przypisywanie zezwoleń;

- śledzenie zmian;

- generowanie raportów z ustawień urządzenia oraz czynności

- wykonywanych przez operatora (audyty);

- podpisywanie plików;

- blokowanie plików przed zmianami;

- szyfrowanie plików;

Analiza danych:

- Pomiar ilościowy PCR za pomocą krzywej standardowej;

- Analiza krzywej topnienia;

- Analiza ekspresji genów poprzez względną analizę ilościową (ΔCq)

- lub ekspresji znormalizowanej (ΔΔCq);

- Wielopłytkowa analiza ekspresji genów z wielu plików wynikowych,

- porównanie nieograniczonej ilości wartość Cq;

- Dyskryminacja alleli;

- Analiza End-Point;

- Wykresy: m.in. słupkowe, pudełkowe z wąsami, dot plot, klasterogramy, wykresy punktowe;

- Analiza statystyczna w tym test t oraz analiza zmienności ANOVA

Eksport danych:

- Zapisywanie, kopiowanie i drukowanie wszystkich wykresów oraz arkuszy danych z menu prawego klawisza myszy;

- Eksport danych w wielu formatach;

- Wklejanie danych/wykresów bezpośrednio do plików Microsoft Excel, Word czy PowerPoint;

- Bezpośrednie drukowanie lub zapisywanie jako PDF raportów zawierających ustawienia pomiaru, wykresy oraz arkusze z danymi;

- Eksport do RDML

- Eksport obrazów dowolnego rozmiaru i w rozdzielczości do 600dpi

- Zapis w formatach .bmp, .jpg lub .png

Do urządzenia dołączony laptop – stacja sterująca oraz do analizy danych w oprogramowaniu