PAKIET NR 1

Stół operacyjny- 1 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa: Stół operacyjny |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia: europejski | TAK |  |
| 3. | Rok produkcji nie starszy niż 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie używane do prezentacji, wyklucza się produkty demonstracyjne oraz rekondycjonowane | TAK |  |
| 4. | Realizacja przedmiotu umowy obejmuje: dostawę, zainstalowanie, pierwsze uruchomienie i serwisowanie oraz szkolenia personelu | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Opis asortymentu i wyposażenie |  |  |
| 1. | Stół operacyjny z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu. | TAK |  |
| 2. | Mobilny na podstawie jezdnej z 4 obrotowymi kołami o średnicy min.: 120 mm. | Tak/opis |  |
| 3. | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek, na których stół musi stać stabilnie podczas operacji | TAK |  |
| 4. | Dopuszczalne obciążenie stołu dynamiczne w każdej pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu: min. 260 kg | TAK/ opis |  |
| 5. | Dopuszczalne obciążenie stołu statyczne przy ułożeniu pacjenta na blacie stołu w pozycji 0: min. 400 kg | Tak/ opis |  |
| 6. | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min.: (2100 x 520) mm | Tak/ opis |  |
| 7. | Blat stołu 4–segmentowy łamany niezależnie w trzech miejscach: • podgłówek, odłączony od segmentu pleców, regulowany manualnie w płaszczyźnie pionowej z funkcją odwodzenia do tyłu • segment pleców; • segment lędźwiowy; • segment nożny – 2-dzielny z możliwością manualnego odwiedzenia na boki i możliwością odłączenia od segmentu lędźwiowego. | Tak/ opis |  |
| 8. | Sterowanie funkcjami elektrohydraulicznymi stołu za pomocą pilota (podstawowy układ sterowania) i panelu umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu (awaryjny układ sterowania ). | TAK |  |
| 9. | Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą pilota co najmniej takich ruchów stołu: •regulacja wysokości w zakresie: min.: 670 -1100 mm (wysokość mierzona od podłogi do dolnej krawędzi materaca poziomo ustawionego blatu); •pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburg) min.: +/- 30°; •regulacja przechyłu bocznego „lewo-prawo”: min.: +/- 20°; •regulacja segmentu lędźwiowego / pleców w zakresie min.: -40° / +70°; •regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex” •powrót blatu do pozycji wyjściowej„0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie; •blokowanie i odblokowywanie stołu na czas zabiegu; | Tak/ opis |  |
| 10. | Możliwość zaprogramowania na pilocie dwóch dowolnie wybranych pozycji blatu | TAK |  |
| 11. | Wypiętrzenie klatki piersiowej regulowane mechanicznie/elektrohydraulicznie min.105mm. Gniazdo do regulacji poziomu po obu stronach blatu stołu | Tak/ opis |  |
| 12. | Ławeczka nerkowa regulowana z poziomu pilota min.120 mm | Tak/ opis |  |
| 13. | Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. - 90° ÷ +30° w płaszczyźnie pionowej i 45° w płaszczyźnie poziomej | Tak/ opis |  |
| 14. | Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym w zakresie min. +/-30° . Na szczycie zagłówka szyna funkcyjna | Tak/ opis |  |
| 15. | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG lub ograniczać dostęp aparatu RTG. | TAK |  |
| 16. | Dostęp aparatu RTG z ramieniem C od stóp pacjenta do klatki piersiowej na długości stołu min.: 1520mm bez montażu dodatkowego segmentu | Tak/ opis |  |
| 17. | Przycisk zatrzymania awaryjnego wbudowany w podstawę stołu . Jeden przycisk zatrzymujący pracę wszystkich funkcji elektrycznych urządzenia. | TAK |  |
| 18. | Sygnał dźwiękowy i informacja na pilocie aktywujące się samoczynnie, gdy stół zbliży się do skrajnego zakresu przechyłu bocznego, wzdłużnego, pozycji trendelenburga. | TAK |  |
| 19. | Podstawa stołu łatwa do czyszczenia i dezynfekcji wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez elementów sprzyjających gromadzeniu zanieczyszczeń | TAK |  |
| 20. | Pionowa segmentowa obudowa kolumny stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (dopuszcza się częściowy kołnierz gumowy). | TAK |  |
| 21. | Podwójny, podstawowy i awaryjny system przemieszczania blatu stołu .Dwa niezależne napędy, jeden elektro- hydrauliczny zasilany z akumulatora, drugi mechaniczno- hydrauliczny sterowany pompą nożną. | Tak/ opis |  |
| 22. | System akumulatorów wyposażony we wskaźniki poziomu naładowania umieszczone w pilocie i panelu sterowania. | TAK |  |
| 23. | Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu. Zasilacz stołu zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się zasilaczy zewnętrznych). | TAK |  |
| 24. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu poprzez blokadę funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu. | TAK |  |
| 25. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu poprzez konieczność naciśnięcia sekwencyjnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego celem aktywacji wybranej funkcji. | TAK |  |
| 26. | Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego jednym przyciskiem na pilocie. | TAK |  |
| 27. | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota. | TAK |  |
| 28. | Materace z pamięcią kształtu, wysokość min. 80 mm, mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie (nie dopuszcza się mocowania materacy za pomocą rzepów). | TAK |  |
| 29. | Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów | TAK |  |
| 30. | Podpora pod rękę z trzema przegubami kulowymi regulowanymi jednym pokrętłem funkcyjnym, z mocowaniem do szyny bocznej. | TAK |  |
| 31. | Podpora pod rękę anestezjologiczna regulowana na przegubie kulowym, z regulacją wysokości, z mocowaniem do szyny bocznej, wymiary min.: 510 x140mm. | Tak/ opis |  |
| 32. | Podpora pod bok lub pod plecy z zaciskiem wielopozycyjnym - 2 szt. Możliwość wydłużania, obracania, blokowania poduszką, wymiary min : 200 x 100 x 30 mm | Tak/opis |  |
| 33. | Pas do mocowania nadgarstka szer. min. 100 mm regulowany za pomocą rzepa, mocowany na szyny boczne 2 szt. | Tak/opis |  |
| 34. | Pas do ciała wykonany z materiału łatwego do mycia i dezynfekcji, wymiary min. 1400 x 100 mm | Tak/opis |  |
| 35. | Przesłona anestezjologiczna sztywna z mocowaniem do szyny bocznej. | Tak/opis |  |
| 36. | Wysięgnik kroplówki ,dwuhakowy, z regulacją wysokości i mocowaniem do szyny bocznej | TAK |  |

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)