**Aparat EKG S z wózkiem i modułem analizy i interpretacji sygnału EKG – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne i funkcjonalne** | **Wymagania graniczne** | **Parametry oferowane**  *(podać zakres lub opisać)* |
| 1. 1. | **Nazwa:** | Podać |  |
| 1. 2. | **Producent/model** | Podać |  |
| 1. 3. | **Kraj pochodzenia** | Podać |  |
| 1. 4. | **Rok produkcji nie starszy niż 2025, urządzenie fabrycznie nowe** | Tak, podać |  |
|  | **Parametry:** |  |  |
| 1. 5. | Urządzenie fabryczne nowe | TAK |  |
| 1. 6. | Aparat 3-, 6-, 12-kanałowy | TAK /Podać |  |
| 1. 7. | Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana | TAK |  |
| 1. 8. | Ciągły pomiar HR | TAK |  |
| 1. 9. | Wyświetlacz HD minimum 10”, pojemnościowy panel dotykowy | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |
|  | Typ papieru: rolka, A4 na drukarce laserowej | TAK |  |
|  | Szerokość papieru: możliwość stosowania zarówno papieru o szer. 210 mm, jak i 112 mm | TAK/Podać |  |
|  | Pamięć min. 100 000 badań | TAK/Podać |  |
|  | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5; 10; 25; 50; 100 | TAK/Podać |  |
|  | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20 | TAK/Podać |  |
|  | Filtr sieciowy (Hz) 50-60 | TAK |  |
|  | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40 | TAK /Podać |  |
|  | Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz | TAK/Podać |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min.  3 porty USB | TAK/Podać |  |
|  | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut | TAK/Podać |  |
|  | Profil manualny | TAK |  |
|  | Profil automatyczny | TAK |  |
|  | Poziomy częstotliwości próbkowania: 500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 Hz | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej za pomocą WiFi, LAN oraz USB | TAK |  |
|  | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3 | TAK/Podać |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit | TAK/Podać |  |
|  | Export/Import min. PDF, HL7, Cloud | TAK/Podać |  |
|  | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USB x 3, karta SD | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego | TAK |  |
|  | Możliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu EKG | TAK |  |
|  | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie | TAK |  |
|  | Waga max 3,5 kg | Tak/Podać |  |
|  | Wymiary 340 +/- 5 mm x 290 +/- 5mm x 170 mm +/- 5 mm | TAK/Podać |  |
|  | Wyposażenie:  1 kpl. kabli, 1 kpl. elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt., 1 kpl. elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., wózek pod aparat | TAK |  |
| 37 | Moduł analizy i interpretacji. | TAK |  |