Dostawa i wdrożenie systemu intensywnej terapii kardiologicznej zintegrowanego z aparaturą medyczną wraz z wyposażeniem stanowiskowym.

Opis funkcjonalności systemu:

- Dostawa licencji stanowiskowych systemu intensywnej terapii kardiologicznej do obsługi 12 stanowisk pacjenta.

- Dostawa 2 licencji systemu elektronicznej karty intensywnej terapii kardiologicznej (licencja lekarska, pielęgniarska)- stanowisko zbiorczego monitorowania pacjentów.

- Dostawa wyposażenia stanowisk zbiorczego monitorowania – 2 szt. : Komputer PC z monitorem 24" do obsługi systemu lub Komputer AIO z ekranem dotykowym, czytnik kodów kreskowych.

Komputer PC z monitorem min. 24” na stanowisku lekarskim/ pielęgniarskim (zbiorczy widok monitorowanych stanowisk):

- Monitor 2560x1440, 24” lub większy

- Komputer PC o parametrach: Procesor z prędkością bazową minimum 3.4 GHz, minimum 14 rdzenie, 14 wątków Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 40.000 pkt. W kategorii Multithread Rating według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

- Pamięć RAM min. 16 GB, system operacyjny Windows 11 Pro lub równoważny współpracujący z domeną zamawiającego (domena na środowisku Microsoft Windows Serwer)

- Komunikacja: Minimum 6 portów USB 2.0/3.x wbudowanych, min. 1 Port Ethernet 1Gbs, wyjście HDMI lub Display Port do podłączenia zewnętrznego monitora.

- Klawiatura, mysz bezprzewodowa, łatwa do dezynfekcji

- Czytnik kodów kreskowych. Obsługa standardów: min. CODE 128.

- Moduł aplikacji do generowania elektronicznego raportu z pobytu pacjenta na odcinku intensywnego nadzoru. Karta intensywnego nadzoru służy do gromadzenia danych pochodzących z urządzeń medycznych biorących udział w opiece nad pacjentem kardiologicznym.

- Wdrożenie obejmuje podłączenie następujących urządzeń: kardiomonitory (12 szt), respiratory (4szt), pompy infuzyjne z opcją rozbudowy o dodatkowe urządzenia.

- Integracja z monitorami pacjenta oraz respiratorami wykorzystywanymi przez Zamawiającego - automatyczna rejestracja parametrów życiowych oraz parametrów wentylacji.

- Minimalny zakres parametrów: SpO2, NIBPs, NIBPm, NIBPd, HR, Temperatura, Tryb wentylacji, Vte, PEEP

- Wykonawca w ramach realizacji zapewnia podłączenie do systemu monitorów pacjenta i respiratorów posiadanych przez Zamawiającego. Warunkiem integracji jest dostępność w urządzeniach jednego z popularnych protokołów komunikacji (np. HL7).

- Możliwość rozbudowy o integrację z innymi urządzeniami medycznymi: aparatami do terapii nerkozastępczej, monitorami oksygenacji regionalnej, monitorami rzutu serca.

- Prezentacja bieżących parametrów z urządzeń w postaci numerycznej. Zapis i prezentacja w postaci trendów graficznych, osobnych dla każdego parametru.

- Możliwość definiowania wielu zestawów rejestrowanych parametrów (min. 50 konfiguracji). Możliwość skonfigurowania różnych domyślnych zestawów parametrów dla punktu opieki (stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego)

- Możliwość wstecznego oznaczenia rozpoczęcia pobytu pacjenta.

- Możliwość rejestracji informacji nt transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych za pomocą czytnika kodów kreskowych. Generowanie raportu z przeprowadzonej transfuzji preparatów krwi w formacie pdf

- System zapewniająca jednoczesny podgląd na zawartość dokumentacji wszystkich pacjentów przebywających na oddziale (przyjętych do oferowanego systemu)

- Usługa web zapewniająca dostęp do danych systemu z dowolnego komputera w sieci szpitalnej.

- Konta użytkowników w systemie web zabezpieczone indywidualnym loginem i hasłem.

- Możliwość planowania podaży leków (podanie jednorazowe, infuzja, wlew kroplowy).  Możliwe zlecanie zarówno na podstawie nazwy międzynarodowej (substancji aktywnej) jak i nazwy produktu handlowego.

- Graficzna prezentacja pacjenta automatycznie uwzględniająca wiek w 4 kategoriach: noworodek, niemowlę, dziecko oraz dorosły.

- Graficzna reprezentacja pacjenta umożliwiająca opisanie stanu pacjenta z uwzględnieniem części ciała min: głowa, szyja, ramię prawe, ramię lewe, przedramię prawe, przedramię lewe, klatka piersiowa, brzuch, plecy, krocze, pośladki, pachwina prawa, pachwina lewa, udo prawe, udo lewe, stopa prawa, stopa lewa, pięta prawa, pięta lewa.

- Opis pacjenta przypisany do każdej części ciała uwzględniający: odleżyny, rany, drenaże, wkłucia żylne, wkłucia tętnicze, cewniki, PEG.

- Rejestracja odleżyny przy pomocy reprezentacji graficznej powoduje powstanie formularza obserwacji odleżyny automatycznie powielanego co 12h (dla każdej zmiany personelu). Formularz zawierający pola opisowe odleżyn: rozmiar, wyciek, ocena, skala odleżyny. Automatyczne notyfikacje o konieczności wykonania wpisu w dokumentacji odleżyny.

- Rejestracja drenażu przy pomocy reprezentacji graficznej powoduje powstanie formularza obserwacji odleżyny automatycznie powielanego co 12h (dla każdej zmiany personelu). Formularz zawierający pola opisowe drenażu: ilość płynu, rodzaj płynu. Automatyczne notyfikacje o konieczności wykonania wpisu w dokumentacji określającego ilość płynu w worku.

- Rejestracja cewnika moczowego przy pomocy reprezentacji graficznej powoduje powstanie formularza obserwacji cewnika automatycznie powielanego co 12h (dla każdej zmiany personelu). Formularz zawierający pola opisowe cewnika: doba utrzymania (wypełniany automatycznie), rodzaj cewnika, temperatura, toaleta, płukanie. Automatyczne notyfikacje o konieczności wykonania wpisu w dokumentacji określającego ilość moczu w worku.

- Automatyczna notyfikacja o upływającej dacie przydatności cewnika i konieczności jego wymiany.

- Rejestracja wkłucia żylnego lub tętniczego przy pomocy reprezentacji graficznej powoduje powstanie formularza obserwacji wkłucia automatycznie powielanego co 12h (dla każdej zmiany personelu).

- Rejestrowanie podaży leków i płynów infuzyjnych oraz preparatów krwi z prezentacją na osi czasu. Możliwość rejestracji zarówno podanej substancji aktywnej (ilość w ug, mg, g, ui) jak i ilości wykorzystanego rozpuszczalnika (ml).

- Automatyczna kalkulacja bilansu płynów – w regulowanej skali czasu (min. 1h, 6h, 12h, 24h oraz cały pobyt)

- System posiada możliwość tworzenia indywidualnie konfigurowanych formularzy przyjęcia, epikryzy dobowej, wypisu oraz zgonu.

- Posiada funkcje zautomatyzowanego modułu obliczania scoringu (w formie kalkulatora lub kwestionariusza). Dostępne skale min: GCS, APACHE, APACHE II, APACHE IV, SAPS, MPM, PELOD, PELOD II, PRISM, LODS, FSS, PIM, RASS – konfigurowane na etapie wdrożenia i analizy przedwdrożeniowej.

- System posiada funkcje raportowania uwzględniającą wszystkie elementy opieki nad pacjentem. Zakres raportów ustalany na etapie analizy przedwdrożeniowej.

- Eksport dokumentu elektronicznego pdf (raportu z pobytu na OIT) do systemu HIS, do historii pacjenta lub EDM.

- Możliwość konfiguracji częstości wysyłania dokumentów (np. co 12h lub co 24h)

- Szablon raportu zawierający logo oraz nazwę szpitala.

- Wykonawca zapewni integrację z systemem HIS-Clininet, CGM.