Arkusz Parametrów Granicznych 														Załącznik nr 1.1

- Analizator nasienia – CASA do rutynowej analizy nasienia – 1 szt. (Pakiet nr 1)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Polska wersja językowa | TAK |  |  |
| 2 | Analizowanie nasienia ludzkiego | TAK |  |  |
| 3 | Interfejs graficzny, okienkowy | TAK |  |  |
| 4 | Licencja na czas nieokreślony | TAK |  |  |
| 5 | Moduły do automatycznego pomiaru i analizy ruchliwości, koncentracji i parametrów kinetycznych, morfologii i morfometrii barwionych próbek, stopnia dyspersji chromatyny plemnikowej oraz żywotności. | TAK |  |  |
| 6 | Obliczanie liczby plemników i innych komórek na określonym obszarze | TAK |  |  |
| 7 | Wprowadzanie nowych definicji do danych | TAK |  |  |
| 8 | Klasyfikowanie plemników według indywidualnych kryteriów | TAK |  |  |
| 9 | Dołączanie indywidualnej matrycy kryteriów | TAK |  |  |
| 10 | Przechowywanie i tworzenie zindywidualizowanych raportów zawierających zdjęcia oraz wykresy oraz nazwę jednostki wykonującej badanie wraz z personelem | TAK |  |  |
| 11 | Analiza ruchliwości wykonywana przy powiększeniu nie mniej niż 10x w kontraście fazowym dodatnim | TAK/podać | =>10x -10 pkt. <10x – 0 pkt. |  |
| 12 | Możliwość automatycznej oceny stopnia hiperaktywcji plemników | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość automatycznej oceny tzw. „Mucus penetration” | TAK |  |  |
| 14 | Możliwa rozbudowa systemu o moduł do oceny reakcji akrosomalnej plemnika | TAK |  |  |
| 15 | Narzędzie automatycznie wskazujące na ogólną jakość badanego ejakulatu. | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy systemu o opcję wymiany danych między serwerem a kolejnymi jednostkami CASA w celu wymiany informacji o wynikach z analizy | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość wykonywania połączeń zdalnych z pomocą techniczną producenta. | TAK |  |  |
| 18 | System dostosowany do budowy sieci z jednostkami do pobierania obrazu do dalszej analizy w jednostce głównej CASA | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość wpisania danych makroskopowych/ mikroskopowych dotyczących ejakulatu (pH, upłynnienie, ilość komórek okrągłych, ilość bakterii, sposób pobrania ejakulatu, agregacje, aglutynacje, oraz inne wprowadzone samodzielnie przez użytkownika) | TAK |  |  |
| 20 | Możliwość wykonania automatycznej rutynowej kontroli jakości badania ejakulatu | TAK |  |  |
| 21 | System wyposażony w liczydło do manualnego zliczania różnego typu komórek z możliwością automatycznego generowania raportów | TAK |  |  |
| 22 | System z opcją pobierania aktualizacji oprogramowania przez 24 miesiące | TAK |  |  |
| 23 | Możliwość oceny parametrów: stężenie całkowite ejakulatu, częstotliwość uderzeń witki, wskaźnik oscylacji, wskaźnik liniowości, prędkość ruchu prostolinijnego, prędkość ruchu krzywolinijnego, średnia amplituda ruchu bocznego główki, wskaźnik prostoliniowości, średnia prędkość plemnika | TAK |  |  |
| 24 | Wizualizacja plemników i danych czasie rzeczywistym, | TAK |  |  |
| 25 | Automatyczna selekcja plemników oraz wizualizacja toru ruchu każdego z nich | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość wygenerowania raportu dotyczącego pomiaru każdego osobnego plemnika | TAK |  |  |
| 27 | Opcja filtra inteligentnego, usuwanie artefaktów, nabłonków niebędących plemnikami, a zapisywanie w pamięci systemu faktycznego wyglądu plemnika | TAK |  |  |
| 28 | Natychmiastowe przetwarzanie danych | TAK |  |  |
| 29 | zdjęcia o wysokiej rozdzielczości co najmniej 768x576 px | TAK/podać | =>768x576 px – 10 pkt. < 768x576 px – 0 pkt. |  |
| 30 | automatyczne wykrywanie akrosomu, obszarów poza akrosomem i środkowych rejonów plemnika oraz wstawki, witki | TAK |  |  |
| 31 | możliwość stosowanie różnych barwników do badania morfologii nasienia | TAK |  |  |
| 32 | analiza możliwa pod powiększeniem 100x (morfologia plemników) | TAK |  |  |
| 33 | Pomiar parametrów morfologicznych: ocena główki plemnika rozmiar (długość, szerokość, powierzchnia, obwód), kształt (eliptyczny, wydłużony, regularny, pofałdowany), akrosom: procent powierzchni główki, stopień szarości akrosomu oraz regionów poza akrosomem, część środkowa plemnika: maksymalna szerokość, powierzchnia, odległości w stosunku do podłużnej osi główki, kąt pomiędzy podłużną osią główki a częścią środkową plemnika | TAK |  |  |
| 34 | Możliwość analizy stopnia fragmentacji DNA plemników: obliczanie wielkości „halo” tworzącego się na skutek lizy materiału genetycznego, analiza preparatów wykonywanych za pomocą testów typu SCD (sperm chromatin dispersion) | TAK |  |  |
| 35 | Możliwość wykorzystania różnych komór do analizy (np. GoldCyto, Makler, Leja, Neubauer) | TAK |  |  |
| 36 | Zestaw komputerowy zintegrowany z monitorem dotykowym Procesor- Intel Core i5, taktowanie procesora min 3.2 GHz , karta graficzna typu Intel HD Graphics , ekran dotykowy o przekątnej min 21 cali, dysk HDD min 500 Gb, pamięć RAM min 8 Gb, System operacyjny- Windows 10 Pro, moduł Bluetooth i Wifi | TAK |  |  |
| 37 | W zestawie drukarka laserowa A4 z podajnikiem kasetowym papieru | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

- Mikroskop odwrócony kontrastowo-fazowy z oprzyrządowaniem do zapisywania ruchu plemników i możliwością archiwizacji – 1 szt. (Pakiet nr 1)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Baza mikroskopu odwróconego z dostępnym jednym poziomem na elementy opcjonalne. Umożliwia obserwacje w świetle przechodzącym i odbitym. | TAK |  |  |
| 2 | Zintegrowany rewolwer obiektywowy. | TAK |  |  |
| 3 | Stały podział światła pomiędzy nasadką i lewym portem kamery (50:50) | TAK |  |  |
| 4 | Baza kompatybilna z filarem do oświetlenia przechodzącego: oraz z oświetlaczami fluorescencyjnymi | TAK |  |  |
| 5 | Nasadka binokularowa ergonomiczna, uchylna, maks kąt regulacji min 80 stopni, regulacja dioptrii w jednym okularze, wysokość punktu obserwacyjnego regulowana w zakresie min 410-470mm | TAK |  |  |
| 6 | Okular szerokopolowy z regulacją ostrości (+/- 5 dioptrii) , liczba polowa (FN 22) | TAK |  |  |
| 7 | Filar do światła przechodzącego. Filar uchylny (do 30 stopni od pionu). Ogniskowanie kondensora poprzez pokrętła umieszczone w przedniej części filaru. | TAK |  |  |
| 8 | Miejsce na 4 filtry o średnicy 45mm. Wymagany filtr matowy 45FR | TAK |  |  |
| 9 | Filtr rozpraszający o średnicy 45mm współpracujący z filarem oświetleniowym | TAK |  |  |
| 10 | Stolik planarny z wymienną płytką metalową, okrągłą o średnicy zewnętrznej min 100 mm | TAK |  |  |
| 11 | Przyłączana prowadnica preparatu z elastycznym pionowym przesuwem powolnym | TAK |  |  |
| 12 | Uchwyt dla jednego szkiełka mikroskopowego kompatybilny ze stolikiem | TAK |  |  |
| 13 | Pokrowiec ochronny do mikroskopu | TAK |  |  |
| 14 | Uniwersalny kondensor typu "long working distance", obrotowy podajnik na elementy optyczne, przesłona aperturowa. | TAK |  |  |
| 15 | Pierścieniowa przysłona dla kontrastu fazowego dla obiektywów 10x i 20x | TAK |  |  |
| 16 | Pierścieniowa przysłona dla kontrastu fazowego dla obiektywów 40x i 60x | TAK |  |  |
| 17 | Teleskop centrujący do kontrastu fazowego, średnica 30mm, | TAK |  |  |
| 18 | Polaryzator | TAK |  |  |
| 19 | Wsuwka z analizatorem | TAK |  |  |
| 20 | Kostka z analizatorem do obserwacji w DIC w świetle przechodzącym. | TAK |  |  |
| 21 | Wkładka DIC dla obiektywu o powiększeniu 60x | TAK |  |  |
| 22 | Optyka korygowana na nieskończoność, długość optyczna 45mm: | TAK |  |  |
| 23 | Obiektyw Plan Achromat dla kontrastu fazowego UIS-2, WD 10,00mm, PHC | TAK |  |  |
| 24 | Obiektyw o powiększeniu 40x, typu "long working distance" achromat, WD= 2,2, CC=1, PH2 | TAK |  |  |
| 25 | Obiektyw 60x Odległość robocza max 0.2 mm, apertura numeryczna 0.9, korekcja grubości szkiełka nakrywkowego | TAK |  |  |
| 26 | Stolik grzejny, płyta grzejna chromowana o wymiarach min 70x35 mm, | TAK |  |  |
| 27 | nastawy temperatury 35 do 41 stopni Celsjusza z rozdzielczością 0,1 stopnia Celsjusza, dokładność nastawy 0,3 stopnia Celsjusza | TAK |  |  |
| 28 | Kamera kolorowa: Adapter typu C-mount Typ sensora Color CCD | TAK |  |  |
| 29 | Wielkość sensora1/1.8" inch | TAK |  |  |
| 30 | Liczba efektywnych pikseli min 2.8 Megapixel | TAK/podać | =>2.8 Megapixel – 10 pkt. < 2.8 – 0 pkt. |  |
| 31 | Wielkość obrazu: 1920 x 1440 pixel, 1920 x 1080 pixel (Full HD), 960 x 720 pixel | TAK |  |  |
| 32 | Frame Rate dla obrazow na żywo: 1920 x 1440 pixel, 25 fps, 1920 x 1080 pixel, 30 fps, 960 x 720 pixel, 25 fps | TAK |  |  |
| 33 | Kontrola ekspozycji: ISO 200, 400, 800 | TAK |  |  |
| 34 | Pomiar światła caly obraz, 30% obszar, 1% obszar | TAK |  |  |
| 35 | Tryb ekspozycji: Auto, manualny | TAK |  |  |
| 36 | Maks czas ekspozycji – min 7 sekund | TAK/podać | =>7 s – 10 pkt. < 7 s – 0 pkt. |  |
| 37 | Balans bieli Automatyczny (AWB), One touch-jedno dotknięcie, manualny | TAK |  |  |
| 38 | Black balans czerni - One touch – jedno dotkniecie, Manualny | TAK |  |  |
| 39 | Złącze USB 3.0 | TAK |  |  |
| 40 | Kompatybilność z Microsoft Windows 8.1 Pro (32/64 bit), Windows 8.0, Windows 7 | TAK |  |  |
| 41 | Adapter bagnetowy do kamery o powiększeniu 0.63x. Kompatybilny z mikroskopem | TAK |  |  |
| 42 | Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, | TAK |  |  |
| 43 | Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …) | TAK |  |  |
| 44 | Nagrywanie filmów w formacie .avi | TAK |  |  |
| 45 | Wyświetlanie historii i właściwości obrazów, | TAK |  |  |
| 46 | Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, | TAK |  |  |
| 47 | Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów, | TAK |  |  |
| 48 | Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu, | TAK |  |  |
| 49 | Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu | TAK |  |  |
| 50 | Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy, | TAK |  |  |
| 51 | Nanoszenie na obraz opisów i strzałek, proste pomiary długości czy powierzchni | TAK |  |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez uaktualnienie bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania | TAK |  |  |
| 53 | Możliwość składania warstw obrazów otrzymanych z zastosowaniem fluorescencji | TAK |  |  |
| 54 | Obsługa kodowanego rewolweru | TAK |  |  |
| 55 | Możliwość wykonania zdjęć dużej powierzchni preparatu i złożenia ich w całość | TAK |  |  |
| 56 | Możliwość stworzenia własnego layoutu programu (ograniczenie lub rozbudowanie funkcjonalności widocznych na ekranie) | TAK |  |  |
| 57 | Zliczanie obiektów z użyciem siatki | TAK |  |  |
| 58 | Eksport danych do Excela | TAK |  |  |
| 59 | Komputer: CPU: i5-4590, 3,7 GHz, RAM: 8GB, HDD: 500GB, SATA, 7200rpm, Napęd optyczny: DVD±RW, Karta graficzna 1GB DDR3 DVI VGA HDMI lub o tych samych parametrach, System operacyjny: Windows 7 PRO / Windows 10 PRO, Akcesoria: klawiatura USB, mysz USB, Oprogramowanie antywirusowe: 2 lata, Gwarancja: 3 lata OnSite NBD | TAK |  |  |
| 60 | Monitor o przekątnej 27 cali, rozdzielczość dopasowana do rozdzielczości kamery | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

- Mikroskop biologiczny fluorescencyjny z oprzyrządowaniem  – 1 szt. (Pakiet nr 1)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Mikroskop do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym | TAK |  |  |
| 2 | współosiowe pokrętła ruchu zgrubnego i dokładnego z manualnym mechanizmem przesuwu stolika w osiZ, | TAK |  |  |
| 3 | mechanizm blokady dowolnego położenia stolika, | TAK |  |  |
| 4 | możliwość indywidualnego ustawienia intensywności oświetlenia dla wszystkich obiektywów w połączeniu ze źródłem światła i uchwytem rewolwerowym (z dodatkowym modułem) | TAK |  |  |
| 5 | pokrętła regulacji intensywności oświetlenia umieszczone w przedniej części statywu, | TAK |  |  |
| 6 | oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera z polem widzenia min FN=26, | TAK |  |  |
| 7 | Nasadka binokularowa z fototubusem, nachylenie 30 stopni, regulacja rozstawu okularów min 50-75 mm, regulacja dioptryjna +/- 5 w jednym tubusie. | TAK |  |  |
| 8 | Zwrotnica podziału światła okulary/fototubus trójpozycyjna (100/0, 20/80, 0/100). | TAK |  |  |
| 9 | Okular szerokopolowy z regulacją ostrości, liczba polowa (FN 22) | TAK |  |  |
| 10 | Teleskop centrujący do kontrastu fazowego | TAK |  |  |
| 11 | Sześciogniazdowy rewolwer obiektywowy ze szczeliną dla wsuwek analizatora lub pryzmatu DIC | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość integracji z systemem CASA | TAK |  |  |
| 13 | Mechaniczny stolik przedmiotowy, ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, ruch obrotowy w zakresie min 200°, prawostronne nisko położone pokrętła napędowe ;osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych, zakres ruchów krzyżowych min 75x502mm | TAK |  |  |
| 14 | Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, element dociskowy | TAK |  |  |
| 15 | Kondensor fazowo-kontrastowy NA=1,1 z przysłonami pierścieniowymi dla obiektywów fazowych 10x,20x,40x,60x i 100x. Przysłona ciemnego pola (dla obiektywów z aperturą do NA=0,65).Przysłona aperturowa do jasnego pola. | TAK |  |  |
| 16 | Lampa LED | TAK |  |  |
| 17 | Filtr zielony, 45mm | TAK |  |  |
| 18 | Stolik grzejny, płyta grzejna chromowana o wymiarach min 75x35 mm, zakres nastawy temperatury 35 do 41 stopni Celsjusza z rozdzielczością 0,1 stopnia Celsjusza | TAK/podać | <=0,1°C – 10 pkt. > 0,1°C – 0 pkt. |  |
| 19 | Pokrowiec do mikroskopu | TAK |  |  |
| 20 | Fotograficzna nasadka pośrednia, dzielnik wiązki światła | TAK |  |  |
| 21 | Łącznik do kamery współczynnik 0,63x | TAK |  |  |
| 22 | Optyka korygowana na nieskończoność, długość optyczna obiektywów 45mm: | TAK |  |  |
| 23 | Planachromatyczny obiektyw 10x. Odległość czołowa 10.6 mm, apertura numeryczna 0.25 korekcja na szkiełko nakrywkowe dowolnej grubości. Do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym (PH1). | TAK |  |  |
| 24 | Planachromatyczny obiektyw 20x. Odległość czołowa 10.6 mm, apertura numeryczna 0.25 korekcja na szkiełko nakrywkowe Odległość czołowa 1.2 mm, apertura numeryczna 0.4 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Do pracy w janym polu i kontraście fazowym (PH2). | TAK |  |  |
| 25 | Planachromatyczny obiektyw 40x. Odległość czołowa 10.6 mm, apertura numeryczna 0.25 korekcja na szkiełko nakrywkowe Odległość czołowa 0.6 mm, apertura numeryczna 0.65 korekcja na szkiełko nakrywkowe 0.17 mm. Do pracy w janym polu i kontraście fazowym (PH2). | TAK |  |  |
| 26 | Adaptacja do kamery do systemu CASA | TAK |  |  |
| 27 | Kontroler kamery pozwalający na przesyłanie obrazu z kamery od razu na ekran telewizora | TAK |  |  |
| 28 | Oświetlacz fluorescencyjny prosty. Możliwe oświetlenie Koehlera lub krytyczne (w zależności od źródła światła). Centrowalne przysłony: polowa i aperturowa. Trójpozycyjna wsuwka na filtry. | TAK |  |  |
| 29 | Ośmiopozycyjna manualna kodowana karuzela na filtry fluorescencyjna z funkcją przysłony. Kostki montowane bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 30 | Filtr szary ND, dwupozycyjny: 100% i 25% przepuszczalności, | TAK |  |  |
| 31 | Filtr szary ND, dwupozycyjny: 100% i 6% przepuszczalności | TAK |  |  |
| 32 | Kostka z filtrami do fluorescencji, wzbudzenie szerokopasmowym światłem niebieskim, filtr wzbudzający: 460-495nm, lustro dichroiczne: 505 nm, filtr barierowy: 510 nm. | TAK |  |  |
| 33 | Monitor o przekątnej 27 cali | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

- Kamera do mikroskopu – 1 szt. (Pakiet nr 1)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Rozdzielczość: 780 px x 580 px lub więcej | TAK | =>780x580 px – 10 pkt. < 780x580 px – 0 pkt. |  |
| 2 | Liczba klatek: 75 kl/s | TAK | =>75 kl/s – 10 pkt. < 75 kl/s – 0 pkt. |  |
| 3 | Mono/kolor: kolor | TAK |  |  |
| 4 | Interface: GigE | TAK |  |  |
| 5 | Format video: Mono 8, Bayer BG 8, Bayer BG 12, Bayer BG 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed | TAK |  |  |
| 6 | Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm: 42.0 x 29.0 x 29.0 | TAK |  |  |
| 7 | Temperatura pracy: 0 °C – 50 °C | TAK |  |  |
| 8 | Mocowanie: Cmount, CSmount | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

- Komory do diagnostyki nasienia – komora Neubauera, komora Maklera – 1 szt. (Pakiet nr 1)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Komory do wielokrotnego użytku z naniesioną siatką do zliczania komórek. | TAK |  |  |
| 2 | Komory wraz ze szkiełkiem nakrywkowym | TAK |  |  |
| 3 | 1x Komora typu Makler | TAK |  |  |
| 4 | 1x Komora typu Neubauer | TAK |  |  |
| 5 | Rekomendowane przez WHO | TAK |  |  |
| 6 | Termin ważności min. 12 miesięcy | TAK/podać |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do  weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Arkusz Parametrów Granicznych

Załącznik nr 1.2

Zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników  – 1 szt. (Pakiet nr 2)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Zamrażarka do programowanego zamrażania plemników zasilana ciekłym azotem | TAK |  |  |
| 2 | Jednostka kontrolna ze specjalnym oprogramowaniem | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość zamrażania słomek oraz probówek kriogenicznych | TAK |  |  |
| 4 | W zestawie zbiornik niskociśnieniowy na ciekły azot zasilający zamrażarkę o pojemności min 80 l | TAK |  |  |
| 5 | Minimalna objętość komory 15 l | TAK | =>15 l – 10 pkt. > 15 l – 0 pkt. |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD i drukarkę | TAK |  |  |
| 7 | W zestawie dewar na ciekły azot min 30 l, z możliwością przechowywania próbek biologicznych (z zestawem gobletów do słomek kriogenicznych), podwozie na kółkach , rejestrator niskiego poziomu azotu | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Arkusz Parametrów Granicznych

Załącznik nr 1.3

Chłodziarko - zamrażarka do programowalnego zamrażania plemników – 1 szt. (Pakiet nr 3)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Chłodziarko zamrażarka laboratoryjna – zakres temperatury chłodziarki +2 do + 10 C; zakres temperatury zamrażarki -18 do -25 C | TAK |  |  |
| 2 | Zewnętrzny wyświetlacz temperatury chłodziarki i zamrażarki | TAK |  |  |
| 3 | Alarm otwartych drzwi | podać | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4 | 3 szuflady zamrażarki | TAK |  |  |
| 5 | Objętość chłodziarki min 140 l, objętość zamrażarki min 80 l | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Arkusz Parametrów Granicznych

Załącznik nr 1.4

Wirówka cytologiczna – 1 szt. (Pakiet nr 4)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Siła wirowania rcf nie mniejsza niż 3000 x g | TAK/podać | < 3000 x g – 0 pkt. =>3000 x g – 10 pkt. |  |
| 2 | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-4400, ze skokiem nie większym niż 100rpm | TAK |  |  |
| 3 | Pobór mocy maksymalnie 200W | TAK |  |  |
| 4 | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 25 sekund | TAK |  |  |
| 5 | Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 25 sekund | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość instalacji, co najmniej 6 rotorów | TAK |  |  |
| 7 | Maksymalna pojemność, co najmniej 4 probówki po 90 ml lub 30 probówek 15ml | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 0-99min, możliwość pracy ciągłej | TAK |  |  |
| 9 | Waga urządzania nie większa niż 20 kg | TAK |  |  |
| 10 | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 53 cm | TAK |  |  |
| 11 | Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) nie większe niż 32,0 x 40 x 24 cm | TAK |  |  |
| 12 | Rotor wychylny z koszami okrągłymi oraz adaptery na probówki typu eppendorf o objętości 1,5 ml i 2 ml oraz probówki typu falcon o objętości 15ml i 50ml. | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Arkusz Parametrów Granicznych

Załącznik nr 1.5

Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny – 1 szt. (Pakiet nr 5)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminometru do aplikacji immunologicznych (ELISA) , aplikacji bazujących na fluorymetrii UV, oznaczeń ilościowych DNA/RNA | TAK |  |  |
| 2 | Metody detekcji absorbancja z źródłem światła - ksenonowa lampa UV | TAK |  |  |
| 3 | Zakres długości fali absorbancji: od min 200 nm do 999 nm | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: 1 do 384-dołkowe. | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o oddzielny port kuwetowy | TAK |  |  |
| 6 | Moduł do pomiaru próbek z mikroobjetości w płytce kwarcowej – co najmniej 48 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych stężenia DNA, RNA i białek z ilości co najwyżej 2 µl , przy limicie detekcji od 2 ng/ µl. Możliwość również pomiarów fluorescencyjnych. Moduł dostarczony razem z urządzeniem | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość wykonania na module skanu oraz uzyskania wyników w postaci stosunku 260/280 oraz 260/230 | TAK |  |  |
| 8 | Dokładność długości fali nie gorsza niż ≤ 2 nm | TAK |  |  |
| 9 | Odtwarzalność długości fali nie gorsza niż ≤0,3 nm | TAK/podać | <=0,3nm – 10 pkt. >0,3nm – 0 pkt. |  |
| 10 | Czas skanu jednego dołka maksymalnie 5 sekund | TAK/podać | <=5 sekund – 10 pkt. >5 sekund – 0 pkt. |  |
| 11 | Szerokość szczeliny pomiarowej nie gorsza niż 3,5 nm | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość wykonania skanu absorbancji w pełnym zakresie | TAK |  |  |
| 13 | Pomiar fluorescencji poprzez wzbudowany moduł filtrowy w zakresie nie węższym niż 300 – 700 nm | TAK |  |  |
| 14 | Wbudowany moduł do pomiarów luminescencji wraz z luminescencją wielobarwną w zakresie nie węższym niż 300 – 700 nm | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o moduł chłodzący oraz moduł liczenia komórek i określania ich żywotności | TAK |  |  |
| 16 | Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminometru do aplikacji immunologicznych (ELISA) , aplikacji bazujących na fluorymetrii UV, oznaczeń ilościowych DNA/RNA | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Arkusz Parametrów Granicznych

Załącznik nr 1.6

Mikrotom rotacyjny – 1 szt. (Pakiet nr 6)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |
| 2 | Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym, umożliwiającym cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego. | TAK |  |  |
| 3 | Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo-liniowych). | TAK |  |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w uchwyty na nożyki oraz uchwyty na kasetki z preparatem. | TAK |  |  |
| 5 | System uchwytów i zacisków zapewniający stabilne i precyzyjne umocowanie preparatu w mikrotomie. | TAK |  |  |
| 6 | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian co 2°, umożliwiający szybkie, manualne przywrócenie pozycji próbki względem noża. | TAK |  |  |
| 7 | Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°. | TAK |  |  |
| 8 | System szybkiej wymiany uchwytów. | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość pracy mikrotomu w dwóch trybach: cięcia i trymowania, przełączanych ręcznie. | TAK |  |  |
| 10 | Zakres grubości cięcia: od 1µm do 60µm w krokach: od 1 - 10 µm w krokach co 1,0 µm; od 10 -20,0 µm w krokach co 2,0 µm; od 20,0-60,0 µm w krokach co 5,0 µm; | TAK/podać | Od 1-10 µm w krokach co: <=1,0 µm – 10 pkt >1,0 µm – 0 pkt. Od 10-20,0 µm w krokach co: <=2,0 µm – 10 pkt >2,0 µm – 0 pkt. Od 20-60,0 µm w krokach co: <=5,0 µm – 10 pkt >5,0 µm – 0 pkt. |  |
| 11 | Funkcja trymowania 10 µm lub 30 µm. | TAK |  |  |
| 12 | Funkcja retrakcji ok. 40 µm z możliwością jej całkowitego wyłączenia | TAK |  |  |
| 13 | Poziomy zakres ruchu głowicy min. 24mm. | TAK |  |  |
| 14 | Maksymalny pionowy zakresu ruchu głowicy 70mm. | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość nastawu kąta nachylenia uchwytu na nożyki w zakresie od 0 ° do 10 ° | TAK |  |  |
| 16 | Uchwyt do jednorazowych żyletek mikrotomowych | TAK |  |  |
| 17 | Uchwyt do kasetek standardowych | TAK |  |  |
| 18 | Taca na ścinki | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |
| 9. | Dostępność części zamiennych 8 lat od daty uruchomienia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Arkusz Parametrów Granicznych

Załącznik nr 1.7

Redestylator elektryczny – 1 szt. (Pakiet nr 7)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Urządzenie produkujący wodę stopnia analitycznego - Typ II. | TAK |  |  |
| 2 | Urządzenie zasilane wodą wodociągową | TAK |  |  |
| 3 | Urządzenie wykonuje wieloetapowe oczyszczanie wody, w tym oczyszczanie wstępne (prefiltracja, węgiel aktywny ), odwróconą osmozę i naświetlanie lampą UV | TAK |  |  |
| 4 | Urządzenie zapewnia parametrów wody ( przewodność/oporność, temperatura) | TAK |  |  |
| 5 | Poziom oczyszczenia z bakterii > 99 % | TAK/podać | >99% - 10 pkt. <=99% - 0 pkt. |  |
| 6 | Wydajność > 2,5 l/h | TAK/podać | >2,5 l/h - 10 pkt. <=2,5 l/h - 0 pkt. |  |
| 7 | Ciężar aparatu maks 8 kg | TAK |  |  |
| 8 | Urządzenie produkujący wodę stopnia analitycznego - Typ II. | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

Arkusz Parametrów Granicznych

Załącznik nr 1.8

Analizator biochemiczny – 1 szt. (Pakiet nr 8)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Możliwość wykonania oznaczeń hormonalnych – FSH, LH, Estradiol, Testosteron, AMH | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość wykonania oznaczeń hormonalnych – FSH, LH, Estradiol, Testosteron, AMH | TAK |  |  |
| 3 | Przepustowość (ilość testów na godzinę) | TAK/podać | >=75 testów/h – 10 pkt. <75 testów/h – 0 pkt. |  |
| 4 | Automatyczne monitorowanie ilości i dostępności testów, daty ważności, nr LOT, stabilności kalibracji | TAK |  |  |
| 5 | Detektor skrzepu w próbce badanej | TAK |  |  |
| 6 | Ciągła możliwość dostawiania próbek do badań pilnych i rutynowych bez zakłócania pracy analizatora | TAK |  |  |
| 7 | Częstość kalibracji (stabilność kalibracji) | TAK/podać | < =50 dni – 0 pkt. >=51 dni – 10 pkt. |  |
| 8 | Wewnętrzne chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu: od 3 do 10°C | TAK |  |  |
| 9 | Minimalne opakowanie jednostkowe testów danego rodzaju (otwarcie opakowania pociąga za sobą konieczność ich wykorzystania) | TAK/podać | < =50 testów – 10 pkt. >=51 testów – 0 pkt. |  |
| 10 | Brak konieczności codziennego rozładowywania/załadowywania odczynników | TAK |  |  |
| 11 | Stabilność odczynników na pokładzie aparatu powyżej 50 dni | TAK |  |  |
| 12 | Praca na analizatorze z probówkami różnych systemów zamkniętych | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość pracy 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku | TAK |  |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w ekran systemowy kolorowy ew. komputer systemowy | TAK |  |  |
| 15 | Zestaw zawiera dodatkowo zewnętrzny komputer – minimalne parametry - CPU: i5-4590, 3,7 GHz, RAM: min 8GB, HDD: min 500GB, Karta graficzna zintegrowana, system operacyjny: Windows 7 PRO lub Windows 10 PRO , monitor | TAK |  |  |
| 16 | Zestaw zawiera dodatkowo zewnętrzną drukarkę - drukarka laserowa monochromatyczna – rozmiar nośnika A4, maks szybkość druku mono minimum 25 str./min, rozdzielczość w czerni nie gorsza niż 1200 x 600 dpi, pojemność pojemnika papieru min 200 szt | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 4. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 5. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 6. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 7. | W pełni wyposażone i przygotowane do pracy | TAK |  |  |
| 8. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.