ZP/X/17/657 Białystok, dnia 30.10.2017 r.

**WYJAŚNIENIA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu
 do kontrapulsacji i systemu do badań elektrofizjologicznych, nr sprawy 65/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 (Bronchofiberoskop typ I) – pkt I.3: Czy Zamawiający będzie wymagał by średnica kanału roboczego wynosiła min. 2,2 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby średnica kanału roboczego 2,0 mm, natomiastdopuszcza 2,2 mm.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2 (Bronchofiberoskop typ I i II) – pkt I.6:Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania aparatu, w którym głębia ostrości wynosi 2-100 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, natomiast dopuszcza parametr w zakresie 2-100 mm.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2 (Bronchofiberoskop typ I i II) – pkt I.9:Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? Parametr ten nie wpływa na przebieg badania.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2 (Bronchofiberoskop typ I i II) – pkt I.10:Czy Zamawiający dopuści 4 przyciski programowalne, z których 2 są umieszczone na aparacie a 2 na panelu procesora?.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2 (Bronchofiberoskop typ I i II) – pkt I.13: Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie równoważne tj. z 2 gniazdami?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2 (Bronchofiberoskop typ I i II) – pkt I.14:Czy Zamawiający dopuści bronchoskop w pełni szczelny, ale zabezpieczony dodatkowo w nakładkę na gniazdo elektryczne odpowiedzialne za transmisję obrazu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2 (Bronchofiberoskop typ I i II) – pkt I.15:Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie równoważne, gdzie konektor jest wodoszczelny dodatkowo zabezpieczony zatyczką?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2 (Bronchofiberoskop typ I i II) – pkt I.15: Czy Zamawiający zrezygnuje z punkowego systemu oceniania tego parametru? Jest on nieistotny dla wyniku badań.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2 (Bronchofiberoskop typ I i II) – pkt II.3:Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max 24 godz. licząc w dni robocze?.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 i 2 (Bronchofiberoskop typ I i II) – pkt II.7: Czy Zamawiający dopuści, by obsługa urządzenia
i komunikaty były przekazywane graficznie ogólnie znanymi znakami?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 2 (Bronchofiberoskop typ II) – pkt II.5:Czy Zamawiający będzie wymagał, by średnica zewnętrzna końcówki wynosiła max 5,9 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, natomiast dopuszcza 5,9 mm.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 (Bronchofiberoskop typ I) – pkt I.4 i 5: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie bronchofiberoskopu ze średnicą zewnętrzną wziernika 5,1 mm i średnicą zewnętrzną końcówki 5,5 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 1 poz. 1, 2 oraz zapisów SIWZ rozdział IX punkt III podpunkt 2: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ rozdział IX punkt III podpunkt 2 prosimy o potwierdzenie, że może być to również oświadczenia autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski potwierdzającego spełnienie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 1 poz. 1, 2 punkt II pkt. 2: Celem doprecyzowania zapisów opisu przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, że opisane w pkt. naprawy, konserwacje, przeglądy, materiały i części dotyczą tylko napraw uznanych jako gwarancyjne, nie wszystkie napraw ?

*Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wymiany części wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 1 poz. 1, 2 punkt II pkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 1 poz. 1, 2 punkt II pkt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17**:

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1, 2 punkt II pkt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych w przypadku napraw poza granicami RP lub konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 11 pkt 2 na następujący:

*„W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 48 godzin w dni robocze; za reakcje serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 11 pkt. 8 na następujący:

*„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 5 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Sprzętu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 12 pkt. 2 na następujący:

*„W przypadku zwłoki Wykonawcy, jak również w przypadku opóźnienia przekraczającego 12 dni roboczych, Zamawiający może zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy naprawę, serwis, konserwację lub przegląd innemu autoryzowanemu serwisowi producenta. Należności określone w zdaniu poprzednim są płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przez Wykonawcę; postanowienie § 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 14 pkt. 1. 2) na następujący:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
2. 0,2 % wartości Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określonemu w § 11 ust. 9 - 10 lub § 12 ust. 3;
3. 0,5 % wartości Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia warunkom określonym w § 2;
4. 5 % wartości Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 w przypadku niezapewnienia kompatybilności Sprzętu zgodnie z § 3 ust. 3 – 5;
5. 2 % wartości Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy niedostarczony w terminie dokument określony w § 8 ust. 2, jeżeli pomimo jego braku doszło do odbioru;
6. 10 % wartości Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 (Bronchofiberoskop typ I): Czy Zamawiający dopuści do oceny wysokiej klasy bronchofiberoskop z obrazowaniem w standardzie HD o następujących parametrach:

* poz. 2 – funkcja obrazowania w wąskim pasmie światła realizowana w sposób optyczno-cyfrowy
* poz. 4 – średnica zewnętrzna wziernika 5,2 mm
* poz. 5 – średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 5,4 mm
* poz. 9 – bez rotacji sondy lewo/prawo
* poz. 16 – bronchoskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową INNOVA E2

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 (Bronchofiberoskop typ I):Czy Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanego videobronchoskopu z posiadanym torem wizyjnym typu EPK ?

**Odpowiedź:**

Bronchofiberoskop musi być kompatybilny z torem wizyjnym Pentax EPK 1000.

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1 (Bronchofiberoskop typ I):Prosimy o doprecyzowanie i określenie z jakim torem wizyjnym ma być kompatybilny oferowany bronchofiberoskop ?

**Odpowiedź:**

Bronchofiberoskop musi być kompatybilny z torem wizyjnym Pentax EPK 1000.

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 2 (Bronchofiberoskop typ II):Czy Zamawiający dopuści do oceny wysokiej klasy bronchofiberoskop z obrazowaniem w standardzie HD o następujących parametrach:

* poz. 2 – funkcja obrazowania w wąskim pasmie światła realizowana w sposób optyczno-cyfrowy
* poz. 4 – średnica zewnętrzna wziernika 6,4 mm
* poz. 5 – średnica zewnętrzna końcówki dystalnej 6,1 mm
* poz. 9 – bez rotacji sondy lewo/prawo
* poz. 16 – bronchoskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową INNOVA E2

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 2 (Bronchofiberoskop typ II):Czy Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanego videobronchoskopu z posiadanym torem wizyjnym typu EPK?

**Odpowiedź:**

Bronchofiberoskop musi być kompatybilny z torem wizyjnym Pentax EPK 1000.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Pakietu 1 poz. 2 (Bronchofiberoskop typ II): Prosimy o doprecyzowanie i określenie z jakim torem wizyjnym ma być kompatybilny oferowany bronchofiberoskop?

**Odpowiedź:**

Bronchofiberoskop musi być kompatybilny z torem wizyjnym Pentax EPK 1000.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by przedłużenie okresu gwarancji następowało, gdy niesprawność sprzętu każdorazowo trwała powyżej 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej
z 0,2% do 0,1% ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej
z 2% do 1% ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt. 3, 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt. 4, 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy zapisów umowy § 17 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: *„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”*?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34:**

Dotyczy Pakietu nr 3 – pkt 7 sekcji II „Warunki gwarancji i serwisu” oraz wzoru umowy par. 2 ust. 3 pkt 7: Czy zamawiający dopuści do oceny cytometr spełniający wszystkie wymagania, ale obsługa urządzenia i komunikaty są w języku angielskim?Oprogramowanie to opisane jest po polsku w instrukcji obsługi.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 35:**

Dotyczy Załącznika nr 1.3 pkt 4 (Pakiet nr 3): Prosimy o ujednolicenie zapisów dot. terminów napraw określonych w pkt. nr 4 „Warunki gwarancji i serwisu” zgodnie ze wzorem umowy par. 11 ust. 3.

Zamawiający w pkt. 4 „Warunki gwarancji i serwisu” wymagany czas naprawy określił jako max. 5 dni licząc od daty zgłoszenia.

Zgodnie z zapisem umowy:

*„Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek, zakończy się w terminie 7 dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski – do 15 dni roboczych. Konieczność importu i jego dokonanie Wykonawca musi udokumentować w postaci załączników do protokołu naprawy”.*

W związku z rozbieżnościami prosimy o ujednolicenie zapisów zgodnie ze wzorem umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje zapisy par. 11 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:

*„Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek, zakończy się w terminie 5 dni od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski – do 15 dni roboczych. Konieczność importu i jego dokonanie Wykonawca musi udokumentować w postaci załączników do protokołu naprawy.”*

**Pytanie nr 36:**

Dotyczy par. 12 ust. 2 wzoru umowy:Zwracamy się z prośbą o usunięcie ze wzoru umowy poniższego zapisu:

*„W przypadku zwłoki Wykonawcy, jak również w przypadku opóźnienia przenoszącego 5 dni roboczych, Zamawiający może zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy naprawę, serwis, konserwację lub przegląd osobie trzeciej. Należności określone w zdaniu poprzednim są płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty przez Wykonawcę; postanowienie § 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio”*

Producent oferowanego cytometru, jest jedyną firmą na rynku posiadającą uprawnienia do rozbudowy i serwisowania urządzenia.

Ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisu stanowiącego § 12 ust. 2 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 37:**

Dotyczy par. 14 ust. 2 wzoru umowy:Prosimy o odstąpienie od sankcji naliczania kar umownych w zakresie par. 12 ust. 3 wzoru umowy.Niniejszy zapis dotyczy usług serwisowych świadczonych w okresie pogwarancyjnym, które zostaną określone w odrębnej umowie serwisowej.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 38:**

Dotyczy Pakietu nr 2 - Formularz cenowy (Załącznik nr 1), Arkusz parametrów granicznych i jakościowych (Załącznik nr 1.2):W związku z rozbieżnościami pomiędzy formularzem cenowym, a opisem przedmiotu zamówienia, prosimy o wyjaśnienie, ile sztuk wymaga Zamawiający (1 czy 2 szt.). Uprzejmie prosimy o unifikację załączników i SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga **1 szt.** aparatu USG.

W związku z tym, modyfikuje zapis Formularza cenowego (Załącznik nr 1) dotyczący Pakietu nr 2.

W tabeli, w kolumnie „ilość” zapis dotychczasowy – „2 szt.” zastępuje się treścią „1 szt.”

**Pytanie nr 39:**

Dotyczy § 2 pkt 3 ppkt 7) wzoru umowy: Zamawiający wymaga:

*7) wyposażony jest w najaktualniejszą, pełną i polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnione o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędnego do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.) – jeżeli dotyczy.*

* Prosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w najaktualniejszą, pełną anglojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.),
* I zmianę zapisu umowy w następujący sposób:

*7) wyposażony jest w najaktualniejszą, pełną i polskojęzyczną lub anglojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnione o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędnego do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.) – jeżeli dotyczy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszczaanglojęzyczną wersję oprogramowania. Stosowne zmiany zostaną uwzględnione w zawartej umowie.

**Pytanie nr 40:**

Dotyczy § 3 pkt 3, 4, 5 oraz § 4 pkt 5 wzoru umowy:W związku z pkt 3 par. 3, uprzejmie prosimy o informację*,* z jakimi konkretnymi instalacjami Zamawiającego ma współdziałać przedmiot Zamówienia?

Czy Zamawiający wymaga podłączenia do systemu PACS/RIS (lub innego)

* Jaka firma jest dostawcą system PACS/RIS ( prosimy o dane kontaktowe oraz nazwa system) .
* W związku z bardzo krótkim terminem do składania oferty, prosimy o informację, jaki jest koszt integracji
i licencji, czy Zamawiający dysponuje ofertą?

**Odpowiedź:**

W ww. przypadku Zamawiający nie wymaga integracji z istniejącymi systemami.

**Pytanie nr 41:**

Dotyczy § 14 pkt 1.1) wzoru umowy:Wnosimy o zastąpienie terminu „opóźnienie” na zwłoka.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 42:**

Dotyczy § 14 pkt 1.4) wzoru umowy: Z uwagi, że kara odnosi się do czynności, które mogą być niezależne od Wykonawcy, wnosimy o wykreślenie całego pkt 1 4)

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 07.11.2017r. do godz. 10.00 - składanie ofert
* 07.11.2017r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.