Białystok, dn. 22.11.2017r.

ZP/XI/17/831

Wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ

oraz zmiana terminu składania ofert

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wózków i stabilizatorów w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (sprawa nr 79/2017):

PYTANIA:

Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 6 i 7):

Czy Zamawiający w pakietach 6 i 7 wymaga integralnego w każdym module centralnym ( częścią centralną ), mechanizmu pozwalającego na cykliczną dynamizację zespolenia, z zakresem ruchu do 2 mm, blokowanego                                i uruchamianego bez wpływu na wymaganą sztywność całości stabilizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2 (dotyczy Pakietu nr 1):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy wózków anestezjologicznych – 10 szt. i prosimy o dopuszczenie terminu dostawy wynoszącego  14 tygodni od daty podpisania umowy dostawy.

Powyższe wynika z faktu, iż  w chwili obecnej nie ma dostępnego na rynku Polskim oraz Europejskim żadnego urządzenia spełniającego wszystkie wymogi SIWZ. Czas produkcji i bezpiecznego transportu wózków do Polski wynosi ok. 14 tygodni.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 (dotyczy Pakietu nr 2):

Prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych przez Zamawiającego stabilizatorów miednicy. Czy Zamawiający dopuści 2 komplety pasów po 25 szt. tj. łącznie 50szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch kompletów pasów po 25 sztuk, tj. 50 sztuk razem.

Pytanie nr 4 (dotyczy Pakietu nr 2):

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny pas o długości 144 cm, szerokości 20 cm  i  wadze 300 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 (dotyczy Pakietu nr 1):

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tygodni od daty zawarcia umowy? Produkcja wózków jest procesem wieloetapowym, składającym się z różnych procesów technologicznych, które wymagają odpowiedniego odstępu pomiędzy nimi (skrócenie którejkolwiek z faz może negatywnie wpłynąć na jakośc wykonania). Zagwarantowanie producentowi optymalnego czasu realizacji zapewni dostawę produktu pełnowartościowego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 (dotyczy Pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach szafki bez wyposażenia dodatkowgo 700x500x1000 mm (długość głębokość x wysokość), z 3 odchylanymi pojemnikami po lewej stronie wózka? Akcesoria dodatkowo mocowane do szyn instrumentalnych, z możliwością demontażu lub zmiany konfiguracji oraz doposażenie wózka w przyszłości w dodatkowe akcesoria. Uchwyty z pokrętłem blokującym, przystosowane do szyn 10x25 mm i szyn Modur 10x30 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 (dotyczy Pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach szafki bez wyposażenia dodatkowgo 600x500x1000 mm (długość głębokość x wysokość), bez odchylanych pojemników po lewej stronie, które są trudne do utrzymania ich w czystości i dezynfekcji szczelin pomiędzy pojemnikiem, a korpusem? Proponowany wymiar wózka zapewni zarówno dużą pakowność jak i łatwe manewrowanie. Akcesoria dodatkowo mocowane do szyn instrumentalnych, z możliwością demontażu lub zmiany konfiguracji oraz doposażenie wózka w przyszłości w dodatkowe akcesoria. Uchwyty z pokrętłem blokującym, przystosowane do szyn 10x25 mm i szyn Modur 10x30 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 (dotyczy Pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9? Proponowany wózek jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 (dotyczy Pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 szufladami o wysokości: 3x156mm + 1x234mm? Dolna szuflada wzmocniona, do przechowywania płynów infuzyjnych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 (dotyczy Pakietu nr 1):

Czy Zamawiający dopuści wózek z 5 szufladami o wysokości:  2x97mm + 1 x156mm + 2x175mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 (dotyczy Pakietu nr 1):

Czy zamawiający dopuści do przetargu 8 szt. wózków o następujących parametrach:

- wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo

- aluminiowa rama wózka

- 5 szuflad ( 2 szuflady o wys. 76mm; 2 szuflady o wys. 155mm; 1 szuflada o wys. 234mm)

- centralny zamek

- pierwsza szuflada posiada dodatkowe zamknięcie np. na leki o działaniu narkotycznym

- dwie szuflady (76mm oraz 155mm wyposażone w plastikowe przedziałki z możliwością dowolnej konfiguracji)

- wózek z możliwością wyjęcia wszystkich szuflad

- blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS ze wszystkich stron zagłębiony (burta z trzech stron)

- uchwyt do prowadzenia

- wysuwany blat boczny

- zamykany kosz na odpady

- regulowany wieszak na płyny infuzyjne

- pojemniki do segregacji leków i akcesoriów (nadstawka -17 kuwetek) z możliwością podpisania zawartości

- stelaż do mocowania pojemników

- pojemnik na rękawiczki

- pojemnik na ostre elementy

- koła przeciwpyłowe

- odboje na całej długości wózka

- wózek w kolorze niebieskim

- wózek na 4 kołach o średnicy 125 mm, z hamulcem na dwa koła i dodatkowym hamulcem kierunkowym

- wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość do blatu) 690 x 518 x 1006 mm

- gwarancja – 48 miesięcy

- termin realizacji – ok 5 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o wskazanych parametrach. Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 10-ciu sztuk wózków spełniających wymagania SIWZ lub dopuszczonych pytaniami przez Zamawiającego.

Pytanie nr 12 (dotyczy Pakietu nr 1):

Czy zamawiający dopuści do przetargu 2 szt. wózków o następujących parametrach:

- wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo

- aluminiowa rama wózka

- 6 szuflad ( 3 szuflady o wys. 76mm; 2 szuflady o wys. 155mm; 1 szuflada o wys. 234mm)

- centralny zamek

- pierwsza szuflada posiada dodatkowe zamknięcie np. na leki o działaniu narkotycznym

- dwie szuflady (76mm oraz 155mm wyposażone w plastikowe przedziałki z możliwością dowolnej konfiguracji)

- wózek z możliwością wyjęcia wszystkich szuflad

- blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS ze wszystkich stron zagłębiony (burta z trzech stron)

- uchwyt do prowadzenia

- wysuwany blat boczny

- zamykany kosz na odpady

- regulowany wieszak na płyny infuzyjne

- pojemniki do segregacji leków i akcesoriów (nadstawka -17 kuwetek) z możliwością podpisania zawartości

- stelaż do mocowania pojemników

- pojemnik na rękawiczki

- pojemnik na ostre elementy

- koła przeciwpyłowe

- odboje na całej długości wózka

- wózek w kolorze niebieskim

- wózek na 4 kołach o średnicy 125 mm, z hamulcem na dwa koła i dodatkowym hamulcem kierunkowym

- wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość do blatu) 690 x 518 x 1085 mm

- gwarancja – 48 miesięcy

- termin realizacji – ok 5 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o wskazanych parametrach. Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 10-ciu sztuk wózków spełniających wymagania SIWZ lub dopuszczonych pytaniami przez Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje iż, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie Załącznika nr 1.1 w taki sposób, że dotychczasowe brzmienie Załącznika nr 1.1 zastępuje się dokumentem: „Załącznik nr 1.1 do SIWZ poprawiony na dzień 22.11.2017r.”. Wskazany dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

- 28.11.2017r. do godz. 10.00 - składanie ofert

- 28.11.2017r. godz. 12.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Załączniki do pisma:

„Załącznik nr 1.1 do SIWZ poprawiony na dzień 22.11.2017r.”

Załącznik nr 1.1 do SIWZ poprawiony na dzień 22.11.2017r.”

Wózki anestozjologiczne – 10 szt. (Pakiet nr 1)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2017, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1 | Konstrukcja polimerowa odporna na korozję, wózek wykonany z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością np. poliuretan Baydur. | TAK |  |  |
| 2 | Powłoka antybakteryjna | TAK |  |  |
| 3 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad | TAK/Podać | Zamknięcie na klucz – 2 pkt Inny sposób zamknięcia – 1 pkt. |  |
| 4 | Wymiary wózka wysokość ok. 95 cm , głębokość ok. 56 cm, szerokość ok. 82 cm. Wszystkie wymiary +/- 2-5 cm | TAK |  |  |
| 5 | Wózek wyposażony w samozamykające się szuflady o wysokości: ok 75 mm (+/- 5 mm ) – 2 lub 3 szuflady, ok. 150 mm ( +/- 5 mm ) – 1 szuflada, ok. 230 mm ( +/- 5 mm ) – 1 szuflada. | TAK/Podać |  |  |
| 6 | Pojemniki szuflad jednoczęściowe, odlane w formie bez łączenia. | TAK |  |  |
| 7 | Układ jezdny – 4 koła w tym min. 2 z pełną blokadą, antystatyczne z niebrudzącym powierzchni bieżnikiem. | TAK/Podać | 4 koła – 4 blokady – 2 pkt 4 koła – 2 blokady – 1 pkt |  |
| 8 | Blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów. | TAK |  |  |
| 9 | Uchwyt lub wyżłobienie do przetaczania wózka | TAK |  |  |
| 10 | Demontowalny kosz na odpadki umiejscowiony po prawej stronie wózka ( w stosunku do frontu wózka ), zaś po lewej z boku wózka odchylane pojemniki ( kieszenie ) w ilości 3 sztuk. | TAK |  |  |
| 11 | Nad blatem roboczym półka obrotowa z możliwością zwiększenia swoich wymiarów ( podstawowy wymiar półki przed wysunięciem ok. 20x 35 cm. Każdy wymiar ( +/- 2 cm) | TAK |  |  |
| 12 | Uchwyt do zawieszenia wlewu kroplowego. | TAK |  |  |
| 13 | Wymienione wyposażenie nie zwiększające gabarytów wózka – zintegrowane w jego obudowie | TAK |  |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.