ZP/IV/18/462Białystok, dn. 30.04.2018r.

**Wyjaśnienia cz. 2**

**specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**oraz zmiana terminu składania ofert**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń

### urządzeń endoskopowych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, nr sprawy 29/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pakiet nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 1.2, poz. 1 – Wymagania ogólne:Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: Szerokość: 1300 mm, Głębokość: 450 mm Wysokość: 2070 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 1.2, poz. 2 – Wymagania ogólne: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 250kg?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 1.2, poz. 3 – Wymagania ogólne: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości komory suszenia 400 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 1.2, poz. 4 – Wymagania ogólne: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności komory suszenia 0,76m3?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 5:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 1.2, poz. 6 – Wymagania ogólne: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym można zainstalować do 10 endoskopów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 6:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 1.2, poz. 9 – Wymagania ogólne:Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poborze mocy do 500W/h?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 7:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik nr 1.2, poz. 11 – Wymagania ogólne:Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system filtracji powietrza w kanałach endoskopu - filtry HEPA 0,2 µm w każdym zestawie przyłączeniowym?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 8:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik nr 1.3, poz. 1 – Wymagania ogólne:Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające podłączenie dwóch endoskopów w dwóch asynchronicznych komorach?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 9:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik nr 1.3, poz. 4 – Wymagania ogólne: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem o przekątnej 7 cali?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 10:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik nr 1.3, poz. 5 – Wymagania ogólne: Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego program PAA: wynosi maks. 45 °C oraz program GA: maks. 55 °C?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 11:**

Dotyczy § 2 ust. 2 pkt 5 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia (np. uzdatniacz do myjni, rejestrator procesów mycia i dezynfekcji, wyposażenie) oraz niemedycznego systemu archiwizacji badań (pakiet 4) – wyroby nie posiadają dokumentów dopuszczających i są objęte stawką VAT 23%?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 12:**

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pozycji w formularzach cenowych (tam gdzie dotyczy) zawierającej wyroby z inną stawką VAT niż pozostałego sprzętu?

**Odpowiedź:**

W przypadku składania oferty na asortyment, którego elementy składowe objęte są różnymi składkami VAT, Zamawiający oczekuje aby w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz cenowy” w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” pod nazwą ofertowanego asortymentu wymienić jego elementy składowe i wskazać jakim składkom VAT podlegają, a także podać ich ceny jednostkowe, wartości netto oraz brutto.

Przykładowy sposób w jaki powinna być złożona taka oferta poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa, producent,  nr katalogowy**  /W przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | **Ilość** | **Cena jednostk. netto w PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w PLN** |
| 1. | **Nazwa sprzętu wskazana w SIWZ**  - o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1.xx  *w którego skład wchodzą poszczególne elementy składowe:*  *1). nazwa elementu składowego nr 1,*  *2). nazwa elementu składowego nr 2,*  *3). nazwa elementu składowego nr 3,*  *(…)*  *n). nazwa elementu składowego nr n,* |  | x szt. | Cena jedn. netto oferowanego asortymentu  *w tym:*  *1) cena netto elementu 1,*  *2) cena netto elementu 2,*  *(…)*  *n) cena netto elementu n,* | Wartość netto oferowanego asortymentu  *w tym:*  *1) wartość netto elementu 1,*  *2) wartość netto elementu 2,*  *(…)*  *n) wartość netto elementu n,* | Stawki VAT zastosowane dla oferowanego asortymentu  np. 8% i 23%  *w tym:*  *1) stawka VAT elementu 1,*  *2) stawka VAT elementu 2,*  *(…)*  *n) stawka VAT elementu n,* | Wartość brutto oferowanego asortymentu  *w tym:*  *1) wartość brutto elementu 1,*  *2) wartość brutto elementu 2,*  *(…)*  *n) wartość brutto elementu n,* |

**Pakiet nr 13:**

Dotyczy Pakietu nr 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych, ale wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 14:**

Dotyczy § 10 ust. 2 wzoru umowy: Prosimy o doprecyzowanie, że gwarancja obejmuje naprawy gwarancyjne (czyli nie będące skutkiem używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi)/

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 15:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie czasu reakcji w dni robocze (24 godz. w dni robocze)?

**Odpowiedź:**

Czas reakcji serwisu naliczany jest w dni robocze.

**Pakiet nr 16:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 17:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie czasu naprawy w dniach roboczych (5 dni roboczych) i wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

**Odpowiedź:**

Czas reakcji serwisu naliczany jest w dni robocze. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu naprawy.

**Pakiet nr 18:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu oraz projektu umowy § 14 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara za niedotrzymanie terminu naprawy nie będzie naliczana.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 19:**

Dotyczy § 4 ust. 5 pkt. 2) wzoru umowy: Prosimy o doprecyzowanie zapisu, aby jasno wynikało za jakie sytuacje odpowiada Wykonawca lub o wykreślenie zapisu, gdyż Wykonawca nie może odpowiadać za „nieznaczny wzrost prawdopodobieństwa szkody”. Wykonawca może odpowiadać jedynie za wyrządzoną szkodę a nie jej prawdopodobieństwo.

**Odpowiedź:**

Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 20:**

Dotyczy § 11 ust. 8) wzoru umowy: Celem doprecyzowania prosimy o zmianę zapisu na następujący:

*„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego Urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu Urządzenia, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Urządzenia - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.”?*

**Odpowiedź:**

Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 21:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik nr 1.1.1: Bronchoskop I, II, III – pkt 8 Czy Zamawiający ma na myśli możliwość rotacji sondy poniżej pokręteł sterujących ruchem sondy, 120/120° prawo/lewo?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 22:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik nr 1.1.1 – Bronchoskop I, II, III: Czy Zamawiający dopuszcza Wideobronchoskopy z przetwornikiem obrazu CCD w standardzie HDTV?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 23:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik nr 1.1.1: Bronchoskop IV: Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w cz. V oczekuje w odróżnieniu od opisanych Wideobronchoskopów I, II, III; dostarczenia Bronchofiberoskopu wraz ze źródłem światła LED przystosowanym do stosowania w diagnostyce endoskopowej, kompatybilnym źródłem światła z oferowanym Bronchofiberoskopem IV?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 24:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik nr 1.1.1: Procesor Video – pkt 7: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie większego monitora 27” z minimalna ilością wejść: 1 x HD-SDI, DVI (2x ), VGA, S-video, Component (1 x)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 25:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik nr 1.1.1: Procesor Video – pkt 8: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie monitora ze sterowaniem GPIO bez RS-232C?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 26:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik nr 1.1.1: Procesor Video – pkt 9, 10: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie monitora HDTV z matrycą o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i kontrastem 1000:1?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 27:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik nr 1.1.1: Procesor Video – pkt 11, 12: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie monitora HDTV przeznaczonego do sal operacyjnych, ale bez funkcji redukcji szumów i z funkcją PIP bez Clone, POP i Flip? Funkcje PIP i POP są realizowane dodatkowo z poziomu procesora obrazu i będą dostępne dla użytkownika.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 28:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik nr 1.1.1: Procesor Video – pkt 14: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie monitora HDTV z zasilaczem zewnętrznym a nie wbudowanym w obudowę? Zmiana nie będzie miała wpływu na obniżenie funkcjonalności dla Użytkownika z uwagi na pracę na profesjonalnej Workstation dla endoskopii.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 29:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik nr 1.1.2: III. Procesor Ultrasonograficzny – pkt 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie procesora bez funkcji Elastography mode z uwagi na brak zastosowania tej funkcji w technikach diagnostyki bronchoskopowej?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 30:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik nr 1.1.2: I. Skład zestawu – pkt 5: Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia minisond kompatybilnych z oferowanymi Wideobronchoskopami I, II, III z pakietu 1.1.1 z wyłączeniem Bronchoskopu IV i Bronchoskopu Ultrasonograficznego z pakietu 1.1.2?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 31:**

Dotyczy Pakietu nr 3 – Myjnia automatyczna do Endoskopów: Czy Zamawiający oczekuje myjni do endoskopów na kwas nadoctowy z wbudowaną lampą UV do dezynfekcji wody używanej w procesie dekontaminacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. myjnię.

**Pakiet nr 32:**

Dotyczy Pakietu nr 3 – Myjnia automatyczna do Endoskopów: Czy Zamawiający oczekuje, aby myjnia posiadała w wyposażeniu dodatkowy kosz do mycia 4 endoskopów (m.in. video-pleuroskopów)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. myjnię.

**Pakiet nr 33:**

Dotyczy Pakietu nr 3 – Myjnia automatyczna do Endoskopów: Czy Zamawiający wymaga, aby woda do ostatecznego płukania była dodatkowo dezynfekowana małą ilością kwasu nadoctowego? Funkcja taka pozwala poprawić jakość dostarczanej wody i podnosi bezpieczeństwo procesu dekontaminacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. myjnię.

**Pakiet nr 34:**

Dotyczy Pakietu nr 3 – Myjnia automatyczna do Endoskopów: Czy o ile twardość wody nie będzie dostatecznie niska (poniżej 4 °dH) zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia zmiękczającego wodę wraz z dostawą i instalacją myjni?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 35:**

Dotyczy Pakietu nr 3 – Myjnia automatyczna do Endoskopów: Czy Zamawiający oczekuje wraz z myjnią dostarczenia urządzenia dokumentującego proces dekontaminacji z funkcją sczytywania danych endoskopu za pomocą czytnika RFID, umożliwiającego także zapisywania danych w systemie archiwizacji?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 36:**

Dotyczy Pakietu nr 2 – Szafa na endoskopy: Czy Zamawiający oczekuje, aby szafa na endoskopy posiadała możliwość połączenia z systemem archiwizacji, czy bez modułu łączności z takim systemem? Na dalszym etapie nie ma możliwości upgrade urządzenia medycznego o tę funkcję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje, aby szafa na endoskopy posiadała możliwość połączenia z systemem archiwizacji.

**Pakiet nr 37:**

Dotyczy Pakietu nr 2 – Szafa na endoskopy: Czy Zamawiający w przypadku braku w pomieszczeniu instalacji gazowej tj. punktu odbioru sprężonego powietrza klasy medycznej, oczekuje dostarczenia dodatkowo kompresora powietrza o niezbędnych parametrach technicznych do zapewnienia powietrza do osuszania endoskopów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 38:**

Dotyczy Pakietu nr 2 – Szafa na endoskopy: Czy w przypadku dostarczenia dodatkowego kompresora, Zamawiający zapewni pomieszczenie do posadowienia kompresora (z zasilaniem 220V) oraz połączenie gazowe (AIR 5 BAR) pomiędzy pracownią a gabinetem badań?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 39:**

Dotyczy Pakietu nr 2 – Szafa na endoskopy: Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego z uwagi na specyfikę produktu. Naprawę szafy endoskopowej przeprowadza serwis terenowy w terminie max 12 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pakiet nr 40:**

Dotyczy Pakietu nr 4 – System archiwizacji badań endoskopowych, Załącznik nr 1.4 – pkt 7 i 8: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie pełnego systemu archiwizacji obrazów i sekwencji video inicjowanych z przycisku nożnego, a nie przycisku endoskopu dla posiadanej wieży endoskopowej? W przypadku nowych wież zapewniona będzie pełna funkcjonalność zgodnie z wymogiem.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 41:**

Dotyczy Pakietu nr 4 – System archiwizacji badań endoskopowych, Załącznik nr 1.4 – pkt 8: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dla posiadanego procesora uproszczonego trybu archiwizacji tj. po zainicjowaniu badania możliwość wprowadzania zdjęć i sekwencji wideo do opisu badania, bez transferu danych pacjenta do procesora i na monitor zestawu? Dla nowego zestawu oferowana będzie pełna funkcjonalność.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 42:**

Dotyczy Pakietu nr 4 – System archiwizacji badań endoskopowych, Załącznik nr 1.4 – pkt 19: Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie systemu archiwizacji bez możliwości współpracy ze wszystkimi myjniami, a jedynie z wybranymi modelami? Każdy producent myjni zapewnia własny system dokumentacji procesu w formie zwykle wydruku albo wydruku i dokumentacji elektronicznej.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 43:**

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by przedłużenie okresu gwarancji następowało, gdy niesprawność sprzętu każdorazowo trwała powyżej 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 44:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej   
z 0,2% do 0,1%?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 45:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej   
z 0,5% do 0,2%?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 46:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust.1 pkt 3, 4, 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1%?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 47:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt 5, 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 48:**

Dotyczy zapisów umowy § 17 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

*„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 49:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1. (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop I – pkt 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości full HD: HDTV 1080?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 50:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1. (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop I – pkt 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video HDTV o średnicy zewnętrznej sondy 5,2mm (różnica 0,1mm od obecnie wymaganej)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 51:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1. (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop I – pkt 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video HDTV z obrotowym konektorem łączącym endoskop z procesorem, obrót w zakresie: max. 180°, funkcja ta redukuje ryzyko skręcania światłowodu tym samym pozwala na swobodne manewrowanie/obracanie bronchoskopem/sondą w lewo/prawo w trakcie badania ?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy od odstąpienia od wymogu opisanego w pozycji 8 tj. obrotowa sonda endoskopu - jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla firmy OLYMPUS, zawarty w opisie wymóg wskazuje jednoznacznie na jedynego oferenta.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 52:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1. (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop I – pkt 10: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video HDTV z funkcją obrazowania w wąskim pasmie światła i-SCAN (funkcja uwydatnienia struktury tkanki i struktury naczyń krwionośnych)?

Opisana w pozycji 10 funkcja NBI - Narrow Band Imaging - jest to nazwa handlowa opatentowana tylko i wyłącznie dla firmy OLYMPUS, zawarty w opisie wymóg wskazuje jednoznacznie na jedynego oferenta, który jest w stanie spełnić ten wymóg – otwarte postępowanie przetargowe mija się zatem w tym przypadku z celem.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 53:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1. (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop II – pkt 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości full HD: HDTV 1080?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 54:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1. (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop II – pkt 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video HDTV o średnicy zewnętrznej sondy 6,4mm (różnica 0,4mm od obecnie wymaganej)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 55:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1. (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop II – pkt 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video HDTV z obrotowym konektorem łączącym endoskop z procesorem, obrót w zakresie: max. 180°, funkcja ta redukuje ryzyko skręcania światłowodu tym samym pozwala na swobodne manewrowanie/obracanie bronchoskopem/sondą w lewo/prawo w trakcie badania

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy od odstąpienia od wymogu opisanego w pozycji 8 tj. obrotowa sonda endoskopu - jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla firmy OLYMPUS, zawarty w opisie wymóg wskazuje jednoznacznie na jedynego oferenta.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 56:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1. (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop II – pkt 10: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video HDTV z funkcją obrazowania w wąskim pasmie światła i-SCAN (funkcja uwydatnienia struktury tkanki i struktury naczyń krwionośnych)?

Opisana w pozycji 10 funkcja NBI - Narrow Band Imaging - jest to nazwa handlowa opatentowana tylko i wyłącznie dla firmy OLYMPUS, zawarty w opisie wymóg wskazuje jednoznacznie na jedynego oferenta, który jest w stanie spełnić ten wymóg

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 57:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop II i Bronchoskop III: Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki gdyż w pozycji II i III jest opisany dokładnie taki sam aparat (identyczne parametry)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga w punkcie II i III dwóch identycznych bronchoskopów.

Bronchoskop III powinien także posiadać funkcję NBI. W przypadku tego parametru Zamawiający dopuszcza w Bronchoskopie III rozwiązanie równoważne do NBI, np. opisaną w pytaniu powyżej funkcję obrazowania w wąskim pasmie światła i-SCAN (funkcja uwydatnienia struktury tkanki i struktury naczyń krwionośnych).

**Pytanie 58:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop III – poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości full HD: HDTV 1080?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 59:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop III – poz. 2:Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video HDTV o średnicy zewnętrznej sondy 6,4mm (różnica 0,4mm od obecnie wymaganej)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 60:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop III – poz. 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop video HDTV z obrotowym konektorem łączącym endoskop z procesorem, obrót w zakresie: max. 180° , funkcja ta redukuje ryzyko skręcania światłowodu tym samym pozwala na swobodne manewrowanie/obracanie bronchoskopem/sondą w lewo/prawo w trakcie badania

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy od odstąpienia od wymogu opisanego w pozycji 8 t.j. obrotowa sonda endoskopu - jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko i wyłącznie dla firmy OLYMPUS, zawarty w opisie wymóg wskazuje jednoznacznie na jedynego oferenta.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 61:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Procesor wideo – pkt 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej wysokiej klasy procesor video z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości full HD: HDTV 1080?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 62:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Procesor wideo – pkt 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy procesor video z obrazowaniem HDTV i funkcją obrazowania w wąskim pasmie światła o nazwie i-SCAN (funkcja uwydatnienia struktury tkanki i struktury naczyń krwionośnych)?

Opisana w pozycji 2 funkcja NBI - Narrow Band Imaging - jest to nazwa handlowa opatentowana tylko i wyłącznie dla firmy OLYMPUS, zawarty w opisie wymóg wskazuje jednoznacznie na jedynego oferenta, który jest w stanie spełnić ten wymóg.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 63:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Procesor wideo – pkt 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy procesor video z obrazowaniem HDTV w z nowoczesnym rozwiązaniem w którym nie ma konieczności stosowania dodatkowych kabli do podłączania endoskopów, endoskopy podłączane są bezpośrednio za pomocą zintegrowanego jednostopniowego konektora (zgodnie z wymogami zawartymi w opisie bronchoskopów – w pozycjach 9)?

Prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w poz. 4 tj. kabel wideoendoskopu do procesorów CV-165 CV-180 i CV-190 ew. dopuszczenie proponowanego wyżej rozwiązania równoważnego, opisany w pozycji 4 wymóg jednoznacznie wskazuje na konkretne modele kabli i procesorów których wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma OLYMPUS.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązania.

**Pytanie 64:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Procesor wideo – pkt 13: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy monitor medyczny HDTV z mocowaniem VESA 100mm oraz z możliwością zamocowania w standardzie VESA 200x100 poprzez dodatkowy chwytak?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 65:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Procesor wideo – pkt 14: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy monitor medyczny HDTV z rozwiązaniem równoważnym tj. zasilaczem zewnętrznym przymocowany na stałe do obudowy monitora?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 66:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop IV: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w pozycji V. wymaga zaoferowania bronchoskopu video, czy też bronchoskopu optycznego z dodatkowym przenośnym źródłem światła typu LED (poz. 6).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga w poz. V bronchoskopu optycznego z dodatkowym przenośnym źródłem światła typu LED.

**Pytanie 67:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, Załącznik 1.1.1 (Zestaw do wideobronchoskopii): Bronchoskop IV– pkt 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny wysokiej klasy bronchoskop o średnicy kanału roboczego 2,7mm (różnica 0,1mm od opisanej w wymogu).

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 68:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) I. Skład zestawu: Prosimy o wyodrębnienie do odrębnego pakietu pozycji nr 4 i 5 tj.:

* Miniaturowa sonda USG – 3 szt.
* Napęd do mini-sond ultrasonograficznych – kompatybilny z miniaturowymi sondami USG i bronchoskopami – 1 szt.

Pozycje te są charakterystyczne dla jedynego dostawcy w Polsce tj. firmy OLYMPUS, konfiguracja pakietu na zakup sprzętu włączająca te konkretne pozycje ograniczają Zamawiającego do uzyskania jedynej oferty w Pakiecie nr 1 tj. ofert firmy OLYMPUS.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 69:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Bronchoskop ultrasonograficzny – pkt 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny znacznie bardziej nowocześnie rozwiązanie tj. aparat z systemem video z obrazowaniem HDTV o następujących parametrach:

* pole widzenia: 100°
* kierunek pola widzenia: 45° (naprzód / ukośnie)
* głębia ostrości 2-50mm

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 70:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Bronchoskop ultrasonograficzny – pkt 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop ultrasonograficzny z obrazowaniem HDTV o średnicy zewnętrznej końcówki 7,3mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 71:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Bronchoskop ultrasonograficzny – pkt 7: Czy Zamawiający dopuści do oceny najwyższej klasy bronchoskop ultrasonograficzny o długości roboczej 875mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 72:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Procesor ultrasonograficzny – pkt 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny znacznie bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie tj. aparat ultrasonograficzny klasy klinicznej (odrębna centrala ultrasonograficzna) kompatybilna z endoskopami ultrasonograficznymi typu liniowego i radialnego oraz z możliwością współpracy z innymi głowicami ultrasonograficznymi w tym m.in. głowicami typu: EUS, convex, liniowe, endokawitarne, objetosciowe, biopsyjne, laparoskopowe/śródoperacyjne, kardiologiczne ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 73:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Procesor ultrasonograficzny – pkt 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat ultrasonograficzny klasy klinicznej (odrębna centrala ultrasonograficzna) kompatybilna z endoskopami ultrasonograficznymi typu liniowego i radialnego oraz dodatkowy procesor do obsługi miniaturowych sond USG?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 74:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Procesor ultrasonograficzny – pkt 2 i 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat ultrasonograficzny klasy klinicznej z funkcją równoważną dla opisanej tj. tryb/funkcją THI?

Opisana funkcja/tryb THE (w tym podział na THE-P i THI-R – dla wątroby i trzustki) jest nazwą marketingowa/handlową funkcji procesora filmy OLYMPUS.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza funkcję równoważną do opisanej.

**Pytanie 75:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Procesor ultrasonograficzny – pkt 4:Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat ultrasonograficzny o znacznie większym zakresie generowanych częstotliwości tj. 1-20MHz (z możliwością ustawień wartości w zależności od stosowanej głowicy)

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 76:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Miniaturowa sonda USG   
– pkt 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny mini sondę o długości roboczej 2150mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 77:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Miniaturowa sonda USG   
– pkt 5: Czy Zamawiający dopuści do oceny mini sondę o długości całkowitej maks. 2250mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 78:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Miniaturowa sonda USG   
– pkt 6 i 7: Czy Zamawiający dopuści do oceny mini sondę o maksymalnej średnicy 2,0mm kompatybilna z oferowanym bronchoskopem o kanale 2,2mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 79:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 1.1.2 (Bronchoskop ultrasonograficzny – zestaw) Miniaturowa sonda USG   
– pkt 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny mini sondę o średnicy odcinka dystalnego 1,4mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 80:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 (Szafa na endoskopy): Wymagania ogólne – pkt 1:Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę z systemem suszenia o gabarytach: szerokość: 1400 mm, głębokość 535mm, wysokość 2160mm (z możliwością regulacji).

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 81:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 (Szafa na endoskopy): Wymagania ogólne – pkt 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę o wadze 190kg?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 82:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 (Szafa na endoskopy): Wymagania ogólne – pkt 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę która posiada 2 niezależne komory suszenia (każda na 4 endoskopy) o głębokości każdej z komór: 405mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 83:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 (Szafa na endoskopy): Wymagania ogólne – pkt 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę, która posiada 2 niezależne komory suszenia (każda na 4 endoskopy) o pojemności ok. 0,41m3 każda (w sumie pojemność to ok 0,82m3)

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 84:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 (Szafa na endoskopy): Wymagania ogólne – pkt 5: Prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w poz. 5 tj. Typ EDC, jest to nazwa handlowa/marketingowa szafy firmy OLYMPUS. Prosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych umożliwiających złożenie oferty innym producentom niż firma OLYMPUS.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

**Pytanie 85:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 (Szafa na endoskopy): Wymagania ogólne – pkt 6:Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę na 8 endoskopów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 86:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 (Szafa na endoskopy): Wymagania ogólne – pkt 7: Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę w której przechowywane endoskopy są przedmuchiwane/suszone w sposób ciągły (tj od momentu włożenia endoskopu do szafy do momenty wyjęcia)?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 87:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 (Szafa na endoskopy): Wymagania ogólne – pkt 9:Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę o parametrach zasilania:

* napięcie 230V
* podłączenie do sieci jednofazowej L1, N, PE
* częstotliwość 50Hz
* maksymalny pobór prądu: 1,7A
* maksymalny pobór mocy: 400W

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 88:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 (Szafa na endoskopy): Wymagania ogólne – pkt 10 i 11: Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę do przechowywania endoskopów (2-komorową) która wyposażona jest w wentylatory i dwa wbudowane niezależne kompresory powietrza z własnym chłodzeniem (do każdej z komór) Oferowana szafa przystosowana jest ponadto do przyłączenia sprężonego powietrza klasy medycznej z sieci wewnętrznej szpitalnej o wskazanych parametrach.

Szafa wyposażona jest ponadto w 2-stopniowe filtry typu „HEPA” o najwyższej klasie czystości filtrowania minimalizujące ewentualne skutki skażenia przechowanych endoskopów. Szafa podtrzymuje czystość mikrobiologiczną przechowywanych endoskopów do 7dni (tj. do 168h - potwierdzone opinią certyfikatem niezależnego Instytutu Zakładu Mikrobiologii)

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 89:**

Dotyczy Pakietu nr 4, Załącznik 1.4 (System do archiwizacji badań endoskopowych): Wymagania ogólne – pkt 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny zaawansowany system do archiwizacji badań endoskopowych bez automatycznego transferu danych badania i pacjenta z komputera na monitor zestawu wideoendoskopowego (z opcją manualną), system natomiast automatycznie transferuje i archiwizuje wszystkie dane badania i pacjenta do generowanych raportów zapisywanych na dyskach serwerach itp.? Oferowany system spełni natomiast wszystkie pozostałe zapisy zawarte w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 90:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający zgodnie z p. 15 będzie mył i dezynfekował w oferowanym urządzeniu bronchoskopy elastyczne wymienionych producentów, czy oferowane urządzenie będzie używane też z gastroskopami lub kolonoskopami?

**Odpowiedź:**

Tylko bronchoskopy.

**Pytanie 91:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga systemu załadowczego endoskopów w postaci wysuwanych koszy/wózków ze stali kwasoodpornej do załadunku endoskopów z bezpośrednim podłączeniem kanałów endoskopu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. myjnię.

**Pytanie 92:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 2: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga, aby komora mycia i dezynfekcji była również wykonana ze stali kwasoodpornej co zapewni odpowiednią trwałość i odporność urządzenia na środki chemiczne stosowane do procesu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. myjnię.

**Pytanie 93:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 2: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było wyposażone w przeszklone drzwi komory z ramą ze stali kwasoodpornej co zapewnia możliwość obserwacji procesu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. myjnię.

**Pytanie 94:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 3: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający dopuści urządzenie ze złączem sieciowym do transmisji danych do zewnętrznego systemu archiwizacyjnego parametrów i raportów procesu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 95:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 3: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga w urządzeniu wbudowanej drukarki do wydruku parametrów i raportów procesu zgodnie z obowiązującą normą PN EN 15883-4 dla myjni dezynfektorów do endoskopów elastycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. myjnię.

**Pytanie 96:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 4: Czy zamawiający wymaga dopuszcza w urządzeniu zastosowanie interfejsu obsługowego z 2-liniowym wyświetlaczem LCD wyświetlającego w postaci tekstowej i numerycznej informacje o programach i parametrach prowadzonych procesów, wyświetlającego komunikaty obsługowe i awaryjne, wyświetlające menu obsługowe i serwisowe (wszystkie teksty wyświetlacza w języku polskim) z klawiaturą membranową co jest rozwiązaniem równoważnym do opisanego i zgodnym z obowiązującą normą PN EN 15883-4 dla myjni dezynfektorów do endoskopów elastycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. myjnię.

**Pytanie 97:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający zapewnia opisane w wymaganiach parametry zasilające, czy też wymaga, aby wraz z urządzeniem dostarczyć system uzdatniania – filtry wstępne i zmiękczacz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem dostarczyć system uzdatniania – filtry wstępne i zmiękczacz.

**Pytanie 98:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem dostarczyć system demineralizacji wody do płukania ostatecznego zgodnie z obowiązującą normą PN EN 15883-4 dla myjni dezynfektorów do endoskopów elastycznych?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 99:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy wymaga, aby oferowane urządzenie, zgodnie z obowiązującą normą PN EN 15883-4 dla myjni dezynfektorów do endoskopów elastycznych było wyposażone w we wbudowany, zintegrowany system uzdatniania biologicznego wody (dezynfekcji wody) do płukania ostatecznego?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 100:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy wymaga, aby oferowane urządzenie wykonywało procesy dezynfekcji zużyciem środków opartych na kwasie nadoctowym PAA, czy aldehydzie gluarowym GA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oba rodzaje środków do dezynfekcji, tj. opartych na kwasie nadoctowym PAA lub na aldehydzie gluarowym GA.

**Pytanie 101:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga, aby w oferowanym urządzeniu było możliwe stosowanie środków chemicznych minimum 2 różnych producentów (potwierdzonych przez producenta urządzenia odpowiednim pismem dopuszczającym), co zapewni zamawiającemu możliwość zakupu środków chemicznych na zasadach konkurencyjnych i obniży koszty eksploatacji?

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający wymaga, aby w oferowanym urządzeniu było możliwe stosowanie środków chemicznych minimum 2 różnych producentów, co może być potwierdzone np. w instrukcji obsługi sprzętu.

**Pytanie 102:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): Wymagania ogólne – pkt 14: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający dopuści urządzenie z innym równoważnym system przyłączy dostarczanym przez producenta wraz z urządzeniem. Zgodnym z odpowiednimi przepisami i wymaganiami dla oferowanego urządzenia?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 103:**

Dotyczy Pakietu nr 3, Załącznik 1.3 (Myjnia): II. Warunki gwarancji i serwisu, pkt 3, 4, 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający odnośnie terminów określonych w ww. punktach ma na myśli dni robocze?

**Odpowiedź:**

Tak.

Uwaga. W zakresie Pakietu nr 4 (System do archiwizacji badań endoskopowych – 1 szt.), Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał integracji dostarczonego systemu z systemem szpitalnym. W związku z tym, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ poprzez dodanie pkt 20 do tabeli w załączniku 1.4 w „I. Wymagania ogólne” o następującej treści:

*„Licencja integracji z systemem klasy PACS przez protokół DICOM. Wykonanie konfiguracji po stronie systemu dokumentacji. Wspierane klasy DICOM C-Store, C-Find, C-Move, Query/Retrieve, WorkList.*

*Moduł programowy umożliwiający wpięcie do sieci PACS o nazwie NETRAAD Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Moduł ma umożliwiać przesyłanie obrazów wykonywanych w pracowni endoskopowej w celu ich archiwizacji.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 16.05.2018r. do godz. 10.00 – składanie ofert
* 16.05.2018r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

Administracja, Dział Zamówień Publicznych, piętro V, **pokój nr 44**