ZP/V/18/539Białystok, dn. 25.05.2018r.

**Wyjaśnienia**

**specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**i zmiana terminu składania ofert**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń endoskopowych do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, nr sprawy 41/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik 1.1 pkt 13: Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie bronchoskopu ultasonograficznego EBUS, który posiada wymagane tryby pracy, jednak w połączeniu z centralą opisaną w p. II nie będzie pozwalał na włączenie trybu M-mode i D-mode? Tryby te obsługiwane są wyłącznie przez centrale ultrasonograficzne typu np. Aloka.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 1, Załącznik 1.1 pkt 14: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie endoskopu EBUS   
o częstotliwości pracy 5/6/7,5/10/12 MHz? Wymagana obecnie jest: 5/8/10/12 MHz i jest obsługiwana przez np. centralę USG Aloka.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy warunków udziału w postepowaniu Pakiet 2:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości brutto wykazywanej dostawy do 75 000 zł?

**Odpowiedź:**

Nie. Natomiast Zamawiający dokonuje modyfikacji warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób (zapisy ROZDZIAŁU IX SIWZ):

Treść dotychczasową:

*„W zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolność technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 dostawę – wskazaną wcześniej przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 – urządzeń medycznych odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartościach brutto minimum:*

***Pakiet nr 1*** *– 800 000,00 zł*

***Pakiet nr 2*** *– 150 000,00 zł*

***Pakiet nr 3*** *– 200 000,00 zł”*

Zastępuje się treścią:

*„W zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolność technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 dostawę – wskazaną wcześniej przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 – urządzeń endoskopowych, o wartościach brutto minimum:*

***Pakiet nr 1*** *– 800 000,00 zł*

***Pakiet nr 2*** *– 150 000,00 zł*

***Pakiet nr 3*** *– 200 000,00 zł”*

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy warunków udziału w postepowaniu Pakiet 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie referencji na dostawę, której przedmiotem był zestaw do endoskopii wraz z centralą ultrasonograficznej i endoskopem EBUS?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Pakietów 1-3, formularz ofertowy, projekt umowy par. 2 ust. 2 pkt. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych, ale wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r?

*Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu*

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pakietu 3, zapisów SIWZ, zapisów projektu umowy par. 2 ust. 2 pkt. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia (np. uzdatniacz do myjni, rejestrator procesów mycia i dezynfekcji) - wyroby te nie posiadają dokumentów dopuszczających i są objęte stawką VAT 23%?

**Odpowiedź:**

Tak. W przypadku składania oferty na asortyment, którego elementy składowe objęte są różnymi składkami VAT, Zamawiający oczekuje aby w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz cenowy” w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” pod nazwą ofertowanego asortymentu wymienić jego elementy składowe i wskazać jakim składkom VAT podlegają,   
a także podać ich ceny jednostkowe, wartości netto oraz brutto.

Przykładowy sposób w jaki powinna być złożona taka oferta poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa, producent,  nr katalogowy**  /W przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | **Ilość** | **Cena jednostk. netto w PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w PLN** |
| 1. | **Nazwa sprzętu wskazana w SIWZ**  - o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1.xx  *w którego skład wchodzą poszczególne elementy składowe:*  *1). nazwa elementu składowego nr 1,*  *2). nazwa elementu składowego nr 2,*  *3). nazwa elementu składowego nr 3,*  *(…)*  *n). nazwa elementu składowego nr n,* |  | x szt. | Cena jedn. netto oferowanego asortymentu  *w tym:*  *1) cena netto elementu 1,*  *2) cena netto elementu 2,*  *(…)*  *n) cena netto elementu n,* | Wartość netto oferowanego asortymentu  *w tym:*  *1) wartość netto elementu 1,*  *2) wartość netto elementu 2,*  *(…)*  *n) wartość netto elementu n,* | Stawki VAT zastosowane dla oferowanego asortymentu  np. 8% i 23%  *w tym:*  *1) stawka VAT elementu 1,*  *2) stawka VAT elementu 2,*  *(…)*  *n) stawka VAT elementu n,* | Wartość brutto oferowanego asortymentu  *w tym:*  *1) wartość brutto elementu 1,*  *2) wartość brutto elementu 2,*  *(…)*  *n) wartość brutto elementu n,* |

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu Pakiety 1-3, projekt umowy par. 10 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie, że gwarancja obejmuje naprawy gwarancyjne (czyli nie będące skutkiem używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, wyłączeniem napraw wynikających z dewastacji)?

**Odpowiedź:**

Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu pakiet 1, projekt umowy par. 10 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie, że gwarancja obejmuje naprawy gwarancyjne (czyli nie będące skutkiem używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, wyłączeniem napraw wynikających z dewastacji, wyłączenie napraw wynikających z nieprawidłowego użycia narzędzia endoskopowego takiego uszkodzenia jak przebicie kanału biopsyjnego igłą do procedury TBNA. Każdorazowe przebicie kanału wynika wyłącznie z nie stosowania się do instrukcji obsługi igły do TBNA)?

**Odpowiedź:**

Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

Dot. warunków gwarancji i serwisu Pakiety 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie czasu reakcji w dni robocze (24 godz. w dni robocze)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu pakiety 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu pakiety 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie czasu naprawy w dniach roboczych (5 dni roboczych) i wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie czasu naprawy w dniach roboczych (5 dni roboczych), natomiast nie wyraża zgody na wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych   
z zagranicy?

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy warunków gwarancji i serwisu oraz projektu umowy par. 14: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego kara za niedotrzymanie terminu naprawy nie będzie naliczana.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy projektu umowy par. 4 ust. 5 pkt 2): Prosimy o doprecyzowanie zapisu, aby jasno wynikało za jakie sytuacje odpowiada Wykonawca lub o wykreślenie zapisu, gdyż Wykonawca nie może odpowiadać za „nieznaczny wzrost prawdopodobieństwa szkody”. Wykonawca może odpowiadać jedynie za wyrządzoną szkodę, a nie jej prawdopodobieństwo.

**Odpowiedź:**

Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

Dot. projektu umowy par. 11 ust. 8: Celem doprecyzowania prosimy o zmianę zapisu na następujący:

*„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego Urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu Urządzenia, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Urządzenia - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.”?*

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy projektu umowy par. 12 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięczny okres rękojmi?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy projektu umowy par. 14 ust. 1 pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy zapisu „ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18:**

Dot. projektu umowy par. 14 oraz par. 11 ust. 4: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas wykonania naprawy, który zapewni ciągłość pracy pracowni Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by przedłużenie okresu gwarancji następowało gdy niesprawność sprzętu każdorazowo trwała powyżej 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej   
z 0,2% do 0,1% ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust. 1 pkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej   
z 0,5% do 0,2% ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust.1 pkt 3, 4, 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy zapisów umowy § 14 ust.1 pkt 5, 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy zapisów umowy § 17 ust. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

*„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany istotnego elementu/podzespołu na nowy po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego elementu/podzespołu, wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i/lub wad uniemożliwiających pracę całego sprzętu – w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy uszkodzenia/wady uniemożliwiających użycie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.” ?*

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 pkt 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny znacznie bardziej zaawansowaną technologicznie automatyczną szafę, w której przechowywane endoskopy są przedmuchiwane/suszone w sposób ciągły tj. od momentu włożenia endoskopu do szafy aż do momentu ich wyjęcia?

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 pkt 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę z systemem suszenia, w których endoskopy są identyfikowane bezprzewodowo na podstawie indywidualnych kodów numerycznych (od 1 do 5-cyfrowych – w zależności od preferencji użytkownika)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 pkt 5: Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę z systemem suszenia w których personalia użytkowników są identyfikowane bezprzewodowo na podstawie indywidualnych kodów numerycznych (4-cyfrowych – dla każdego użytkownika)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 pkt 8: Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę z systemem suszenia o gabarytach: szerokość: 1400 mm, głębokość 535mm, wysokość 2160mm (z możliwością regulacji).

**Odpowiedź:**

Nie. Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 pkt 9: Czy Zamawiający dopuści do oceny automatyczną szafę z systemem suszenia z 8 stanowiskami na endoskopy (dowolne typy, dowolnych producentów)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy Pakietu nr 2, Załącznik 1.2 pkt 7 i 17: Czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisu zgodnie z: Wykonawca umożliwi tj. udostępni i dostarczy wszystkie dane, sygnały itp. niezbędne do podłączenie i komunikacji i integracji z posiadanym systemem archiwizacji Endobase. Obecny zapis wskazuje na jedynego dostawcę, który jest w stanie spełnić wymóg tj. dostawcę systsemu Endobase czyli firmę OLYMPUS.

**Odpowiedź:**

Wykonawca może spełnić powyższy wymów poprzez udostępnienie i dostarczenie wszystkich danych, sygnałów itp. niezbędnych do podłączenia i komunikacji i integracji z posiadanym systemem archiwizacji Endobase, pod warunkiem, że wykona na swój koszt podłączenie i integrację z system posiadanym w pracowni (Endobase).

Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 11.06.2018r. do godz. 10.00 – składanie ofert
* 11.06.2018r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.