Białystok, dn. 06.09.2018r.

ZP/IX/18/959

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH (nr sprawy 59/2018)

**Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przygotowanie próbki i kartridża z 15 minut do 30 minut?

Uzasadnienie: Prośba o wydłużenie czasu przygotowania próbki i kartridża jest podyktowana wprowadzeniem przez Producenta nowej wersji testu, w której procedura przygotowawcza próbki badanej wynosi 30 minut?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 2 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności asortymentu z 12 miesięcy do 6 miesięcy?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 3 (dotyczy SIWZ):**

W tytule SIWZ jak i w załącznikach jest mowa o terminie realizacji zamówienia przez 36 miesięcy. Natomiast w pkt. 4 SIWZ termin wykonania zamówienia został wskazany na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Prosimy o skorygowanie zapisów SIWZ.

Odpowiedź: **Zamawiający informuje, iż w Rozdziale I pkt 4 omyłkowo podano termin realizacji zamówienia. Prawidłowym terminem jest 36 miesięcy.**

**Pytanie nr 4 (dotyczy Pakietu nr 1 – analizator główny):**

W odniesieniu do analizatora podstawowego w tabeli w pkt. 1 jest podana informacja odnośnie ilości planowanych oznaczeń – 220 000 przez okres 36 m-cy (w tym 100 000 CBC+DIFF oraz 18 000 PLT-F). Natomiast w pkt. 2 tabeli jest informacja dot. ilości oznaczeń retikulocytów – 15 000. Czy ilość oznaczeń retikulocytów (15 tys.) została uwzględniona przez Zamawiającego w ilości oznaczeń z pkt. 1 tj. 220 000? Czy też ilości badań z pkt. 1 należy powiększyć o ilość oznaczeń retikulocytów, co da nam łącznie 235 000 oznaczeń w okresie 36 miesięcy. Ponadto pod tabelą dot. wartości odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora podstawowego, w warunkach technicznych w pkt.1 podana jest ilość 225 000 oznaczeń w czasie 36 miesięcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie informacji dot. ilości oznaczeń przewidywanych do wykonania na analizatorze głównym.

Odpowiedź: **Zamawiający informuje iż ilość oznaczeń retikulocytów została uwzględniona przez Zamawiającego w ilości oznaczeń z pkt.1 tj. 220 000. Ilość oznaczeń pod tabelą w pkt. 1 została podana omyłkowo, prawidłowa jest do wartość wykazana w tabeli w pkt 1.**

**Pytanie nr 5 (dotyczy** **Pakietu nr 1 – analizator buck-up):**

W tabeli w pkt. 1 wskazana jest ilość oznaczeń w wysokości 55 000 przez okres 36 miesięcy. Natomiast pod tabelą w pkt. 1 wskazana jest ilość 70 000 oznaczeń przez 36 miesięcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowania informacji dot. ilości oznaczeń przewidywanych do wykonania na analizatorze buck-up.

Odpowiedź: **Zamawiający informuje, iż ilość oznaczeń dotycząca analizatora back-up pod tabelą w pkt. 1 została podana omyłkowo, prawidłowa jest do wartość wykazana w tabeli w pkt 1.**

**Pytanie nr 6 (dotyczy Pakietu nr 1, warunki techniczne analizatora buck-up pkt 5):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego back-up, w którym liniowość WBC jest min. do 300 x 10³/µl oraz PLT min. do 2500 x 10³/µl?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7 (dotyczy Pakietu nr 1, warunki techniczne analizatora buck-up pkt 8):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego back-up o wydajności 50ozn./godzinę z podajnikiem na 40 probówek oraz podajnikiem STAT na różne rodzaje probówek, w tym probówkę pediatryczną?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 8 (dotyczy Pakietu nr 1, warunki techniczne analizatora buck-up pkt 17):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego back-up, który różni się jednym odczynnikiem od analizatora głównego? Krew kontrolna jest kompatybilna w obu analizatorach.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 9 (dotyczy Załącznika nr 5b do SIWZ – wzór umowy par. 7 pkt. 1):**

Aktualnie we wzorze umowy par. 7 pkt. 1 kary umowne naliczane są od wartości umowy brutto. Z punktu widzenia Wykonawcy naliczone kary są zbyt dotkliwe w przypadku gdy realizowane jest częściowe zamówienie na dostawę odczynników. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by kary umowne były naliczane od wartości zamówienia częściowego, wobec którego nastąpiło uchybienie bądź od wartości umowy nie zrealizowanej brutto. Proponujemy modyfikację par. 7 pkt. 1 w następujący sposób:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)0,2 % wartości zamówienia częściowego brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w należytej realizacji Zamówienia;

2)0,2 % wartości zamówienia częściowego brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

a)dostarczeniu brakujących Towarów,

b)rozpatrzeniu reklamacji,

c)dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji,

3)0,1 % wartości zamówienia częściowego brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przesłaniu Zamawiającemu uzasadnienia odmowy uznania reklamacji,

4)10 % wartości brutto nie zrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ja wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

5)10 % wartości brutto nie zrealizowanej części umowy, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 10 (dotyczy Pakietu nr 1):**

W Formularzu Ofertowym w pkt. 4 minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu został wskazany na 12 miesięcy. Natomiast w załączniku 1 w pkt. 4 pod tabelą dot. analizatora głównego i podobnie jeżeli chodzi o analizator buck-up minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu został wskazany na 6 miesięcy. Czy w tej sytuacji Zamawiający dopuści by termin ważności asortymentu wynosił minimum 6 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza termin ważności zgodny z załącznikiem nr 1 tj. 6 miesięcy.**

**Pytanie nr 11 (dotyczy Formularza cenowego):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej zgodnie z terminem ważności podanym na opakowaniu?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 12 (dotyczy Formularza cenowego):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby naprawa analizatora głównego oraz back-up odbyła się w 24 godziny robocze od zgłoszenia awarii, jak również czas skutecznej naprawy do 24 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 13 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w pkt. 4 wymagań zapisu „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw dostępnym na stronie www….”

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 14 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności podanym na opakowaniu, minimum 5 miesięcy od daty dostawy (pkt. 4)?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 15 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Prosimy o doprecyzowanie ilości oznaczeń wykonywanych przez Zamawiającego na analizatorze głównym, wg tabeli asortymentowo-cenowej 220 000 oznaczeń, natomiast w pkt.1 parametrów wymaganych analizatora wpisano 225 000 oznaczeń.

Odpowiedź: **Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 4.**

**Pytanie nr 16 (dotyczy Pakietu nr 1 pkt 3):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym zamiast stężenia hemoglobiny w retikulocytach podawany jest ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach, wyrażany w pg?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 17 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Prosimy o doprecyzowanie pkt.4 parametry oceniane, czy liniowość dla PLT powyżej 5 000 oznacza również wartość 5 000 i powyżej?

Odpowiedź: **Zamawiający informuje, iż liniowość dla PLT powyżej 5000 oznacza również wartość 5000 i powyżej.**

**Pytanie nr 18 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w pkt. 4 wymagań zapisu „z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw dostępnym na stronie www….”

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 19 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności podanym na opakowaniu, minimum 5 miesięcy od daty dostawy (pkt. 4)?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 20 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Prosimy o doprecyzowanie ilości oznaczeń wykonywanych przez Zamawiającego na analizatorze back-up, wg tabeli asortymentowo-cenowej 55 000 oznaczeń, natomiast w pkt. 1 parametrów wymaganych analizatora wpisano 70 000 oznaczeń.

Odpowiedź: **Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 5.**

**Pytanie nr 21 (dotyczy** **SIWZ Rozdział I, Pkt. 3 i 4):**

Prosimy o poprawienie rozbieżności w zakresie terminu realizacji zamówienia, gdyż w pkt. 1 ppkt. 1) wskazany jest okres 36 miesięcy, a w pkt. 4 - 24 miesiące.

Odpowiedź: **Zgodnie z pyt. nr 3.**

**Pytanie nr 22 (dotyczy Formularza ofertowego):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Formularza Ofertowego jedynie tych punktów dotyczących poszczególnych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę, dzięki czemu oferta będzie miała bardziej przejrzysty charakter?

Odpowiedź: **Tak.**

**Pytanie nr 23 (dotyczy Formularza ofertowego):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w Pakiecie nr 1 (pkt. 4 lit. a) termin ważności odczynników wynosił co najmniej 5 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego licząc od daty dostawy do laboratorium? Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 5 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności. Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 24 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§1 ust. 4: Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia na Towar W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 25 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§3 ust. 2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 26 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§3 ust. 5: Prosimy o usunięcie zapisu „oraz ceny jednostkowej”, gdyż dokument WZ jest dokumentem generowanym przez firmę zewnętrzną zajmującą się dostawą towaru, który potwierdza ilość i rodzaj towaru objętego zamówieniem. Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informacje handlowe, a w szczególności ceny zawarte są jedynie na fakturach, które wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza aby dokument WZ nie posiadał ceny jednostkowej.**

**Pytanie nr 27 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§3 ust. 6: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu: „z wyłączeniem okoliczności gdy zamówienie zostało podzielone ze względu na późniejszą dostawę krwi kontrolnej zgodnie ze złożonym zamówienie według harmonogramu dostaw”.

W przypadku złożenia zamówienia przez Zamawiającego na szereg produktów, w szczególności na odczynniki i krew kontrolną, wewnętrzna procedura przewiduje natychmiastową wysyłkę wszystkich dostępnych na dzień złożenia zamówienia produktów, w konsekwencji gdy Zamawiający złoży zamówienie na krew kontrolną zgodnie z harmonogramem dostaw dostępną za jakiś czas (następny LOT), Wykonawca, mając na uwadze dobro pacjentów oraz szybkość działania Zamawiającego, w zaistniałej sytuacji nie chce wstrzymywać dostawy do czasu uzupełnienia całościowego zamówienia. Mając powyższe na uwadze prosimy o odpowiednią modyfikację.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 28 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§3 ust. 12: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 29 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§4 ust. 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania wartości netto oferowanych analizatorów, w sytuacji gdy to Wykonawca ponosi koszt ubezpieczenia analizatorów?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 30 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§4 ust. 3: Zgodnie z SIWZ (Rozdz. III pkt. 2) termin dostawy analizatorów dla Pakietu nr 1 wynosi 14 dni roboczych. Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w odniesieniu do pakietu nr 1 poprzez dodanie zapisu „roboczych”.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 31 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§6 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 32 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§6 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił 24 godziny w dni robocze z jednoczesną możliwością telefonicznego kontaktu z serwisem 7 dni w tygodniu w ciągu dnia – dni robocze od 7:30 do 17:00, w dni wolne od pracy od 9:00 do 14:00 wraz z możliwością zdalnego połączenia za pomocą sieci, również w dni wolne od pracy?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 33 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§7 ust. 6 i 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu „w dwóch egzemplarzach”? Zmiany powyższe podyktowane są kwestiami stricte księgowymi. Procedura księgowo-logistyczna Wykonawcy przystosowana jest to wysyłki jednego egzemplarza faktury – co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 34 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 35 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dostawy kolejnej partii towaru, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 36 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§3 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie zadania pierwszego ww. postanowienia wzoru umowy, poprzez dodanie zapisu „z uwzględnieniem terminu dostaw, do których zobowiązał się Wykonawca (termin główny)”. Zapis powyższy stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Jednocześnie ze względów czysto logistycznych prosimy o usunięcie zdania drugiego ww. postanowienia, gdyż z uwagi na dużą liczbę wpływających zamówień, pracownicy Wykonawcy nie są w stanie każdorazowo potwierdzać otrzymania zamówienia. .

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 37 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§3 ust. 6: Prosimy o uzupełnienie zadania pierwszego ww. postanowienia wzoru umowy, poprzez dodanie zapisu „, w przypadku gdy zamówienie wpłynie do Wykonawcy do godz. 13.30, nie dotyczy krwi kontrolnej która będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego”.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 38 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§4 ust. 1 pkt. a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i przekazanie do eksploatacji aparatury w terminie do ...... (max. 7 dni) roboczych od daty podpisania umowy.

Umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę analizatora winien biec od daty podpisania nie zawarcia umowy, a także winny to być dni robocze.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 39 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§4: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby do każdej dostawy nie była załączana faktura VAT?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o usunięcie zapisu. Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w dniu dostawy elektronicznej faktury VAT na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 40 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§7 ust. 3: Prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z wymaganym dokumentem, o którym mowa w §3 ust. 7 umowy”, gdyż dokument ten w chwili dostawy jest już w posiadaniu Zamawiającego i nie ma konieczności dostarczania go wraz z fakturą.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 41 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§6 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura VAT nie była dostarcza wraz z towarem?

Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art. 106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o usunięcie ww. zapisu.

Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w dniu dostawy elektronicznej faktury VAT na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 42 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§7: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu:

„Na wypadek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 43 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§9 ust. 4 pkt. 2): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienie w dostawie wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 44 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§10 ust. 1 pkt. A, B i M: Prosimy o zmianę ww. postanowień projektu umowy poprzez zastąpienie użytych sformułowań „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.

Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 45 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§10 ust. 1 pkt. A: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej bądź wartości reklamowanego towaru.

Zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy ma charakter rażąco zawyżony.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 46 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§10 ust. 1 pkt. C, D I E: Prosimy o przeniesienie pkt. C, D i E do punktu A gdyż zastrzeżenie kary umownej na wypadek okoliczności związanych z reklamowanym towarem bardziej związane są z faktem nieprawidłowych realizacji zamówień niż dostaw aparatury.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 47 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§10 ust. 1 pkt. N i O: Prosimy o modyfikację ww. postanowień wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 1 umowy.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 48 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§10: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kar umownych naliczana była od wartości netto nie brutto.

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 49 (dotyczy Wzór umowy – 5a):**

§10: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 50 (dotyczy SIWZ):**

Prosimy o sprostowanie zapisów dotyczących termin wykonania zamówienia. Zamawiajcy w ogłoszeniu TED oraz nazwie postepowania określił termin 36 miesięczny termin wykonania zamówienia, w rozdziale I pkt 4 SIWZ Zamawiający podał 24 miesięczny termin realizacji.

Prosimy o doprecyzowanie i ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź: **Zgodnie z pyt. nr 3.**

**Pytanie nr 51 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Ze względu na uwarunkowania produkcyjne niektórych odczynników z pakietu nr 7, które są produktami typu „ Custom”, dla których sprzęganie z barwnikiem jest dokonywane po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego i proces ten trwa 14 dni), w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach prosimy o dopuszczenie 21 dniowego terminu dostawy.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 52 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw aparatu do 21 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 53 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 54 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Zwracamy z prośbą o usunięcie wymogu spełnienia warunków w zakresie oferowanych przeciwciał Europejskich norm technicznych określonych jako zharmonizowane Normy Europejskie (hEN). Zapis nie dotyczy przeciwciał monoklonalnych. Dla oferowanych odczynników/przeciwciał będących wyrobami medycznymi zobowiązujemy się dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego deklaracje zgodności CE IVD.

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednocześnie zobowiązując Wykonawców do dostarczenia deklaracji zgodności CEIVD na każde wezwanie Zamawiającego - dotyczy wyłącznie produktów, będących wyrobami medycznymi.**

**Pytanie nr 55 (dotyczy Wzór umowy – 5a, par. 3 ust. 11.1):**

Prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych do 72 godzin w dni robocze, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (dla produktów typu „custom”) prosimy o dopuszczenie 14 dni roboczych

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 56 (dotyczy Wzór umowy – 5a,** **par. 6 ust. 3):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od chwili przekazania zgłoszenia awarii. Wymagany obecnie maksymalny 24 godzinny termin jest wyjątkowo krótki.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 57 (dotyczy Wzór umowy – 5a,** **par. 6 ust. 3):**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu usunięcia wszelkich wad przedmiotu dzierżawy do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zapasowych z zagranicy do 14 dni roboczych. Zaproponowany przez Zamawiającego 72 godzinny termin jest niewystarczający w przypadku złożonych napraw, wymagających sprowadzenia części zamiennych.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 58 (dotyczy Wzór umowy – 5a,** **par. 6 ust. 6):**

Prosimy o usunięcie zapisu dot. możliwości zlecenia napraw dzierżawionego sprzętu osobie trzeciej.

Dzierżawiony sprzęt nie jest własnością Zamawiającego, wszelkie ingerencje, również przeglądy dzierżawionego sprzętu może wykonywać tylko uprawniony podmiot tj. autoryzowany serwis. W przypadku ingerencji osób trzecich dzierżawiony sprzęt utraci gwarancję.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 59 (dotyczy Wzór umowy – 5a,** **par. 6 ust. 7):**

Prosimy o dodanie do istniejącego zapisu następującego zastrzeżenia:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody, wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania przeglądu technicznego, regulacji, konserwacji lub naprawy Aparatury”

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 60 (dotyczy Wzór umowy – 5a,** **par. 9 ust. 4.1):**

Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w umowie o więcej niż 3 dni robocze.

Zaproponowana przez Zamawiającego sankcja jest zbyt surowa, w trakcie realizacji 36 miesięcznej umowy mogą wystąpić różne opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, opóźnień produkcyjnych czy zdarzeń losowych.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 61 (dotyczy Wzór umowy – 5a,** **par. 10 ust. 1):**

Prosimy o zmianę naliczania kar umownych od wartości brutto towaru/zamówienia, którego opóźnienia dotyczą.

W trakcie realizacji 36 miesięcznej umowy mogą wystąpić różne opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, opóźnień produkcyjnych czy zdarzeń losowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być, bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 62 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Zwracamy sie z prośbą o doprecyzowanie jaki rodzaj certyfiakcji Zamawiający ma na myśli w odniesieniu do odczynników z pakietu 7 wskazując wymóg CE. Zgodnie z Dyrektywą UE 98/79/EC w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro nadawany jest certyfikat CE/IVD. Różnice pomiędzy certyfiakcją CE a CE/IVD są zasadnicze , gdyż znak CE oznacza jedynie, że produkt został dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełnia wymagania dyrektyw tzw. nowego podejścia. Odczynniki do badań cytometrycznych na terenie Europy posiadają certyfikat CE/IVD lub status RUO (ew. RUO GMP). Czy sformuowanie Zamawiającego o wymogu certyfiakacji CE oznacza że żąda dla tych odczynników statusu RUO (Research Use Only), jeśli tak to dopuszczenie odczynników o statusie RUO wydaje się nieuzasadnione, zważywszy na fakt, że jest możliwe dostarczenie tych odczynników z deklaracją CE/IVD. Prosimy o wprowadzenie zmian, definujących wymogi Zamawiającego w oparciu o zasady obowiązujące na terenie UE.

Odpowiedź: **Zamawiający potwierdza, że wymaga aby produkty będące wyrobami medycznymi, były zaoferowane zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. Dla produktów będących wyrobami medycznymi wymaga się, aby posiadały deklarację zgodności CE/IVD.**

**Pytanie nr 63 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Zwracam się z pytaniem dlaczego Zamawiający wymaga dla niektórych odczynników z pakietu 7 statusu ASR? Status ASR (Analyte Specific Reagent) obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, jest regulowany przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) i nie jest uznawany w krajach Unii Europejskiej. Odczynniki do badań cytometrycznych na terenie Unii Europejskiej posiadają certyfikat CE/IVD lub status RUO (ew. RUO GMP). Dlaczego Zamawiający żąda statusu ASR w sytuacji, gdy jest możliwe dostarczenie adekwatnych odczynników z certyfikacją obowiązującą na terenie Unii Europejskiej.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o wprowadzenie zmian, definujących wymogi Zamawiającego w zgodzie z nomenklaturą obowiązującą w UE. Na podstawie tych zmian prosimy o dopuszczenie odczynników z deklaracją CE/IVD lub RUO.

Odpowiedź: **Zamawiający potwierdza, że wymaga aby produkty będące wyrobami medycznymi, były zaoferowane zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. Dla produktów będących wyrobami medycznymi wymaga się, aby posiadały deklarację zgodności CEIVD.**

**Pytanie nr 64 (dotyczy Pakietu nr 7 i 8):**

Zamawiający w pakiecie 7 i 8 żąda odczynników, płynów i kalibratorów do cytometru, którego nie ma obecnie w swoim posiadaniu. W przypadku wyboru cytometru , który nie wymaga takich odczynników ich dostawa byłaby nieuzasadniona. Taki zapis może stwarzać wrażenie, że decyzja o wyborze aparatu został przesądzona na etapie tworzenia specyfikacji SIWZ. Czy Zamawiający może dostawę tego rodzaju odczynników uzależnić od ostatecznego wyboru typu cytometru?

Odpowiedź: **Zamawiający uzależni dostawę płynów i kalibratorów dostosowanych od ostatecznego wyboru typu cytometru przepływowego.**

**Pytanie nr 65 (dotyczy Pakietu nr 7):**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cytometru 8 kolorowego certyfikowanego do diagnostyki in vitro, różniącego się w niektórych punktach specyfikacji z opisem w SIWZ?

Na podstawie wyszczególnionych odczynników przewidzianych w pakiecie z dzierżawionym aparatem wynika, że Zamawiający zamierza korzystać z badań opartych na maksymalnie 4-kolorowych oznaczeniach. Proponowany aparat 8-kolorowy umożliwia Zamawiającemu rozszerzenie badań o 4 kolejne fluorescencje. Jednocześnie aparat, który chcielibyśmy zaproponować jest tego samego typu jak obecnie używany w Laboratorium Zamawiającego, spełnia wymogi związane z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi badań hemato-onkologicznych i mógłby stanowić back-up obecnie używanego aparatu. Obie platformy diagnostyczne, obecnie posiadane oraz proponowana, były by wzajemnie kompatybilne, a co za tym idzie otrzymywane wyniki byłyby porównywalne. Umożliwiło by to odtwarzalność badań diagnostycznych, dawało możliwość przenoszenia badań pomiędzy aparatami oraz zwalidowaną ocenę postępów terapii u danego pacjenta.

Jednocześnie zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie 7 w pozycji od 8 do 71 odczynników o tej samej specyficzności jak w zapisach SIWZ, o innych klonach i sporadycznie innych barwnikach, jednakże takich, które są przez Zamawiającego stosowane w bieżących badaniach i umożliwiają wykonanie identycznych badań do opisanych w wymaganiach Zamawiającego zawartych w SIWZ? Jednocześnie odczynniki te pozwalają na wykorzystanie i zoptymalizowanie ich na proponowanym aparacie.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 66 (dotyczy SIWZ):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie czy termin realizacji dostaw wynosi 24 czy 36 miesięcy, ponieważ w SIWZ znajdują się dwa różne terminy wykonania zamówienia.

Odpowiedź: **Zgodnie z pyt. nr 3.**

**Pytanie nr 67 (dotyczy terminu dostawy):**

Ze względu na periodykę dostaw oraz specyfikę produktów zawartych w formularzu asortymentowo – cenowym, zamawianych wyłącznie na podstawie zgłoszonego do realizacji zapotrzebowania ze strony Zamawiającego, wnosimy o wydłużenie terminu przewidzianego na dostawę asortymentu zawartego w pakietach nr 7 i 8 do 10 dni roboczych oraz dostawy analizatora cytometru przepływowego do 28 dni roboczych Powyższy termin umożliwi Wykonawcy zagwarantowanie zachowania terminu przewidzianego na realizację zamówień stwarzając jednocześnie możliwość planowego działania po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 68 (dotyczy terminu ważności):**

W nawiązaniu do terminu przydatności do użycia, określonego przez Zamawiającego zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu SIWZ dla poszczególnych pozycji z pakietu nr 7 dopuszczając możliwość zaoferowania asortymentu o okresie przydatności określonym poniżej:

• 3 miesiące – pozycje nr 66, 67, 68,

• 6 miesięcy – pozycje nr 14, 19, 23, 48, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71

• 8 miesięcy – pozycje nr 8, 12, 17, 20, 21, 29, 36, 41, 54, 59, 60, 69

Powyższe związane jest z występowaniem rozbieżności pomiędzy wspomnianym parametrem a grupami asortymentowymi w ramach których, ze względu na specyfikę produktu, nie funkcjonuje jednolity termin przydatności do użycia.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 69 (dotyczy terminu ważności):**

W nawiązaniu do terminu przydatności do użycia, określonego przez Zamawiającego zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu SIWZ dla poszczególnych pozycji z pakietu nr 8 dopuszczając możliwość zaoferowania asortymentu o okresie przydatności określonym poniżej:

• 3 miesiące – pozycja 15

• 6 miesięcy – pozycje 8, 12

• 8 miesięcy – pozycje 7, 9, 14

Powyższe związane jest z występowaniem rozbieżności pomiędzy wspomnianym parametrem a grupami asortymentowymi w ramach których, ze względu na specyfikę produktu, nie funkcjonuje jednolity termin przydatności do użycia.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 70 (dotyczy** **Pakietu nr 7 pozycji 30):**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w zakresie szczegółowej specyfikacji i zmianę statusu z ASR na CE oraz zmianę ilości testów z 6 ml na 300 testów. Producent zmienił certyfikat oraz wielkość opakowania w sposób opisany powyżej. Produkt o statusie i ilości testów podanych w opisie przedmiotu zamówienia nie będzie dostępny do sprzedaży na rynku polskim.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 71 (dotyczy** **Pakietu nr 7 pozycji 48):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w zakresie klonu przeciwciała z „HT1+HT$+HT8+HT9” na „HT1+HT4+HT8+HT9”. Przeciwciało opisane w tej pozycji odpowiada wymienionemu klonowi.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 72 (dotyczy** **Pakietu nr 7 pozycji 61):**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia w zakresie szczegółowej specyfikacji i zmianę statusu z RUO (GMP) na CE. Przeciwciało opisane w tej pozycji posiada taki właśnie

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 73 (dotyczy** **Wzoru umowy § 1 ust. 4:):**

Zważywszy na treść § 1 ust. 4 wzoru umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację:

"Ustalone w Załączniku do niniejszej umowy ilości stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednakże zmniejszenie ilości asortymentu nie będzie przekraczało 30 % wartości umowy."

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 74 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych po przez wprowadzenie poniższych zapisów?

§ 7 ust. 1.1

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 0,02 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w należytej realizacji Zamówienia;

2) 0,02 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

a) dostarczeniu brakujących Towarów,

b) rozpatrzeniu reklamacji,

c) dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji,

3) 0,01 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przesłaniu Zamawiającemu uzasadnienia odmowy uznania reklamacji,

4) 10 % Wartości niezrealizowanej Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ja wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

5) 10 % Wartości niezrealizowanej Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 75 (dotyczy Wzoru umowy § 7 ust. 1.1):**

„Opóźnienie" oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka" zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność, Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 ust. 1.1 wyrażenia „opóźnienie" na „zwłoka"?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**