Białystok, dn. 19.02.2020r.

ZP/II/20/99

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki na okres 3 miesięcy (nr sprawy 21/2020):

**Pytanie 1 (dotyczy § 7 pkt. 1 wzoru umowy):**

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych na następujące:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 0,2 % wartości brutto asortymentu, którego dotyczy, za każdy dzień opóźnienia w:

a) należytej realizacji Zamówienia,

b) dostarczeniu brakujących Towarów,

c) rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

d) dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2 (dotyczy Pakietu nr 2):**

Czy dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) zestaw ma zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?

Odpowiedź: **Zamawiający nie wymaga powyższego.**

**Pytanie 3 (dotyczy Pakietu nr 10):**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 10, dopuści złożenie oferty z cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym stalowym mandrynem i standardowej, do swobodnego wyboru przez Operatora, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym marker na końcu cewnika, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, zastawką jednokierunkową, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 4 (dotyczy Pakietu nr 9):**

Czy Zamawiający dopuści do oceny mikrocewnik wieńcowy, znanego amerykańskiego producenta, stopniowo zwężający się od 2,5F do 1,8F (średnica zewnętrzna) z markerem na końcu (1 mm) i średnicy wewnętrznej 0,017” w odcinku dystalnym i 0,021” w odcinku proksymalnym? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 5 (dotyczy Pakietu nr 10):**

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki do aspiracji skrzeplin o długości 138 cm w dwóch wersjach:

• wersji standardowej 6F, z wtopionym metalowym rdzeniem w szaft cewnika nadającym sztywność, o przepustowości 1,79 ml/s i profilu aspiracyjnym 0,049”

• wersji niskoprofilowej z mandrynem usztywniającym, w rozmiarze 5F i 6F, o przepustowości 1,03 ml/s i profilu aspiracyjnym 0,34” dla 5F i o przepustowości 1,11 ml/s i profilu aspiracyjnym 0,35” dla 6F?

W zestawie cewnik, 2 strzykawki 30 ml z blokadą, przedłużacz, kranik i 1 koszyczek filtrujący 70µm. Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 6 (dotyczy Pakietu nr 6):**

Prosimy o dopuszczenie Y-konektorów z podwójną zastawką, do wyboru Zamawiającego wersja push-pull oraz push-click (dodatkowa korzyść), oba modele konektorów o płynnej regulacji zacisku, umożliwiające łatwe wprowadzenia przyrządu do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki (zgodnie z SIWZ). Średnica zastawki umożliwia wprowadzenia cewnika do wnętrza naczynia w rozmiarach od 0F- 8F z zachowaną możliwością regulacji siły lub całkowitym blokowaniem. Odgałęzienie boczne posiada wbudowany przedłużacz i kranik.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 7 (dotyczy Pakietu nr 5):**

W celu przedłożenia kompleksowej oferty, prosimy o dopuszczenie:

1) ramp wysokociśnieniowych o wytrzymałości 500psi z powodzeniem stosowanych w kilkudziesięciu ośrodkach w Polsce

2) Dreny wysokociśnieniowe o maksymalnej wytrzymałości 1200 psi,

3) Introducery z prowadnikiem w zestawie o długości 45cm (wymagane 40cm dla 11cm) oraz 70cm (wymagane 70cm dla 23cm)

- wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 8 (dotyczy wzoru umowy):**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

a) należytej realizacji Zamówienia,

b) dostarczenia Towarów do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

c) dostarczeniu brakujących Towarów,

d) rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

e) dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależytej/ niedostarczonej/ brakującej/ reklamowanej/ wadliwej części umowy.

2) 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

3) 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**