## Sprzęt (2)
Lp. | Rodzaj sprzętu | Minimalne parametry | Ilość (szt.) | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto
ZADANIE NR 1
1 | Stół operacyjny z akcesoriami - zestaw | Stół operacyjny z minimalnym wyposażeniem do chirurgii naczyniowej: Kolumna stacjonarna systemu; Baza systemu, pilot, ładowarka pilota, transporter blatu; Segment centralny blatu chirurgicznego; Podgłówek, płyta plecowa; Podnóżki dzielone para; Płyta z włókna węglowego z możliwością instalacji podgłówka przeziernego; Wózek do transportu i przechowywania płyty karbonowej; Podgłówek przezierny standardowy; Podgłówek przezierny podkowiasty; Adapter do mocowania akcesoriów na płycie karbonowej; Uchwyt do mocowania akcesoriów; Wieszak na kroplówkę; Ekran anestezyjny; Pas do mocowania ciała pacjenta; Ramka zapory bocznej; Poduszka zapory bocznej ok. 170x120mm; Poduszka zapory bocznej ok. 85x85mm; Poduszka zapory bocznej typu wałek; Wózek na akcesoria; Kosze do wózka na drobne akcesoria; Podpora pod rękę; Podpora do ułożenia ręki pacjenta przy pozycji bocznej; Podpora ręki przezierna; Zapora ramienia do ułożenia kończyny górnej wzdłuż ciała; Krążek żelowy pod głowę; Poduszka typu tunel do ułożenia kończyn dolnych w pozycji bocznej. | 1
ZADANIE NR 2
2 | Mobilny aparat RTG z ramieniem C, w tym środki ochrony radiologicznej - zestaw | Aparat dedykowany do zabiegów m.in. chirurgii naczyniowej oraz radiologii interwencyjnej powinien posiadać : programy anatomiczne dedykowane procedurom naczyniowym, generator o mocy nominalnej min. 25 kW, zakres napięcia 40-120 kV, prąd radiografii cyfrowej 250 mA, szerokość impulsu 4-40 ms, lampę z wirującą anodą, dwa monitory płaskie 19" na regulowanym ramieniu o kontraście 1000:1, głębokość ramienia C ok. 68 cm. program redukcja dawki o 55%-60%, pomiary odległości, ratio oraz kąta, s celownik laserowy w detektorze obrazu, interface do wstrzykiwacza kontrastu. Osłony osobiste (garsonka oraz kryza) | 1
ZADANIE NR 3
Narzędzia operacyjne - zestaw 1
3 | Nożyczki | Nożyczki Matzenbaum | 1
4 | Ssak | Ssak torakoskopowy | 1
5 | Chwytak okienkowy | Chwytak okienkowy roerster | 1
6 | Samo - rozprężalny retraktor | Samo- rozprężalny retraktor LA standard | 1
7 | Samo - rozprężalny retraktor mały | Samo - rozprężalny retraktor LA mały | 1
ZADANIE NR 4
Narzędzia operacyjne - zestaw 2
8 | Ramię chirurgiczne przegubowe bez mocowania | Ramię chirurgiczne przegubowe bez mocowania -kolumna prosta dl:400mm – z uchwytem do endoskopu śr. 5 oraz 10mm | 2
9 | Uniwersalne mocowanie do ramienia chirurgicznego | Uniwersalne mocowanie od 10 do 40mm – do ramienia chirurgicznego sr 16mm - aluminium | 2
10 | Przeciągacz do drenów zagięty | Przeciągacz do drenów do zabiegów w obrębie klatki piersiowej zagięty dl:355mm z zamkiem | 1
11 | Przeciągacz do drenów wygięty w kształcie łuku | Przeciągacz do drenów do zabiegów w obrębie klatki piersiowej, wygięty w kształcie luku na całej długości, dl. całkowita 240mm, z zamkiem | 2
ZADANIE NR 5
Narzędzia operacyjne - zestaw 3
12 | Optyka szerokokątna | Optyka szerokokątna śr.10 mm 45 st. 330 mm | 1
ZADANIE NR 6
Narzędzia operacyjne - zestaw 4
13 | Imadło klasyczne | Imadło klasyczne dla szwów 2-0 lub mniejszych, proste, powierzchnia pokryta od wewnątrz węglikiem średnica części roboczej: 10mm, uchwyt tradycyjny, długość całkowita 34 cm, długość robocza 21cm. | 1
14 | Imadło MICS | Imadło Scanturian | 2
15 | Pęseta MICS | Pęseta Scanturian | 1
ZADANIE NR 7
Narzędzia operacyjne - zestaw 5
16 | Pinceta atraumatyczna 200 | Pinceta atraumatyczna ząbkowanie Debakey prosta izolowana długość 200 mm długość szczęki 2 mm | 10
17 | Pinceta atraumatyczna 240 | Pinceta atraumatyczna ząbkowanie Debakey prosta izolowana długość 240 mm długość szczęki 2 mm | 4
18 | Pinceta anatomiczna 175 | Pinceta anatomiczna typ Gerald delikatna zakrzywiona długość 175 mm | 16
19 | Pinceta naczyniowa odgięta 200 | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ Debakey odgięta pod kątem 40° szerokość szczęki 2 mm długość 200 mm | 4
20 | Pinceta naczyniowa prosta 200 | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ Debakey prosta szerokość szczęki 3,5 mm długość 200 mm | 4
21 | Pinceta chirurgiczna 150 | Pinceta chirurgiczna model Strasburg prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 150 mm | 12
22 | Pinceta naczyniowa prosta 240 | Pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ Debakey prosta szerokość szczęki 3,5 mm długość 240 mm | 8
23 | Kleszczyki naczyniowe zakrzywione 160 | Kleszczyki naczyniowe typ Rankin zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 160 mm | 40
24 | Kleszczyki naczyniowe zakrzywione 150 | Kleszczyki naczyniowe typ Leriche zakrzywione delikatne skok ząbków 0,6 mm długość 150 mm | 40
25 | Kleszczyki preparacyjne zakrzywione 185 | Kleszczyki preparacyjne zakrzywione w kształt litery "S" długość 185 mm | 8
26 | Kleszczyki preparacyjne zakrzywione 205 | Kleszczyki preparacyjne typ Overholtmixter zakrzywione długość 205 mm | 4
27 | Igła | Igła hepar. 95mm Gauge 18 śr.z:1,2mm LL | 10
28 | Klipsownica | Klipsownica do pojedynczych klipsów typu small branża trzymająca klips lekko odgięta pod kątem 25 stopni dł.150 mm. Ucha oznaczone kolorem żółtym | 2
29 | Zacisk naczyniowy atraumatyczny | Zacisk naczyniowy atraumatyczny typ De Bakey zakrzywiony, dł. szczęk 38 mm, dł. całkowita 97 mm | 10
30 | Kosz do drobnych akcesoriów | Kosz w wersji mini przeznaczony do drobnych akcesoriów przeznaczony do mini kontenerów jk188 i jn188 | 2
31 | Spód kontenera (wanna) aluminiowa | Spód kontenera (wanna) aluminiowa typ mini o wymiarach 310x132x57mm | 2
32 | Aluminiowa pokrywa do kontenera | Aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typ mini o wymiarach 305x140x25mm, czerwona, z uchwytami tabliczek identyfikacyjnymi | 2
33 | Filtr PTFE do kontenera (op. 10 szt.) | Filtr PTFE do kontenera typ mini oraz dental do długotrwałego użytkowania min. 1000 cykli sterylizacji , opak. 10 szt. | 2
34 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera typ mini z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc w niebieskim kolorze | 2
35 | Prosektor | Prosektor Toennis,szer.3 lub 4 mm, 240mm | 2
36 | Zacisk | Zacisk Profunda Gregory atr. mały 145mm | 6
37 | Nożyczki preparacyjne odgięte | Nożyczki preparacyjne delikatne czarne odgięte typ Metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 20
38 | Nożyczki chirurgiczne odgięte | Nożyczki chirurgiczne odgięte tępo ostre dł. 145mm | 10
39 | Nożyczki odgięte 180 | Nożyczki super ostre typ Potts Smith odgięte 60° długość 180 mm | 4
40 | Nożyczki naczyniowe odgięte 180 | Nożyczki naczyniowe typ Potts-Smith odgięte pod kątem 55° końce ostro ostre długość 180 mm | 4
41 | Nożyczki preparacyjne odgięte 280 | Nożyczki preparacyjne odgięte kąt 60° długość 280 mm | 2
42 | Nożyczki preparacyjne proste 230 | Nożyczki preparacyjne proste czarne typ Metzenbaum długość 230 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 6
43 | Mikro nożyczki | Mikro nożyczki drobny 45° odg. 165mm | 4
44 | Kleszczyki naczyniowe 155 | Kleszczyki naczyniowe typ Castaneda z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey szczęka 15/48 mm długość całkowita 155 mm | 8
45 | Kleszczyki naczyniowe 145 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ Cooley zakrzywione długość szczęki 42 mm długość całkowita 145 mm | 4
46 | Kleszczyki naczyniowe 120 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ Cooley zakrzywione pod kątem 40° dł. Szczęki 50 mm dł. całk. 120mm | 2
47 | Kleszczyki naczyniowe 125 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey zakrzywione w literę "s" szczęka 53 mm dł. całk. 125 mm - 2 szt. Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey zakrzywione pod kątem 45° długość 125 mm - 2 szt. | 4
48 | Kleszczyki naczyniowe 180 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ Cooley zakrzywione długość szczęki 63 mm długość całkowita 180 mm | 2
49 | Zacisk naczyniowy | Titanium zacis. nacz. De'bakey atr.40/200 | 2
50 | Zacisk naczyniowy 48 | Zacisk naczyniowy bulldog typ Dieffenbach prosty długość szczęki 16 mm długość całkowita 48 mm | 2
51 | Imadło chirurgiczne 205 | Imadło chirurgiczne typ Hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 205 mm | 6
52 | Imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych | Imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych smukłe szczęki proste z twardą wkładką skok 0,2 mm do nici 6/0-10/0 dł. 180mm | 6
53 | Imadło chirurgiczne 240 | Imadło chirurgiczne typ Hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 240 mm | 2
54 | Imadło chirurgiczne 185 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 185 mm | 6
55 | Imadło chirurgiczne 265 | Imadło chirurgiczne typ Finochietto szczęki zakrzywione kątowo z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 265mm | 3
56 | Imadło mikro | Imadło mikro uchw. płaski z zamkiem 145mm | 2
57 | Imadło chirurgiczne 300 | Imadło chirurgiczne typ Wertheim szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 dł. 300 mm kształt bagnetowy | 1
ZADANIE NR 8
58 | Aparat USG przenośny z akcesoriami | Aparat USG powinien posiadać: min. 1 głowicę liniową o zakresie częstotliwości od 4 do 12 mhz, elementy z wymiennym kablem, pole widzenia min. 34,5 mm, torbę transportową; aplikacje dostępną dla dowolnej liczby urządzeń mobilnych z systemem Android; ekran do obsługi głowicy min.10 calI Wi-Fi/ LTE (64 GB) | 1
ZADANIE NR 9
59 | Wózek do transportu pacjentów | Wózek powinien posiadać: leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C; pod blatem prowadnica/tunel na kasetę na całej długości z możliwością zintegrowania prowadnicy z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej; Materac pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn; | 1
ZADANIE NR 10
60 | Rolki do przekładania pacjentów | Urządzenie przeznaczone do ułatwienia przesuwania ciężkich lub bezwładnych pacjentów w płaszczyźnie poziomej; dopuszczalne obciążenie min. 150 kg; przenośnik do przemieszczania pacjentów w płaszczyźnie poziomej. | 2
ZADANIE NR 11
62 | Diatermia chirurgiczna | System do elektrochirurgii mono- i bipolarnej umożliwiający min.: cięcie monopolarne w trybie AUTO-, HIGH-, DRY- z 8 efektami hemostatycznymi; koagulację monopolarną w trybie SOFT i SPRAY z regulacją efektów +/- 0,1,funkcję bipolarnego zamykania dużych naczyń; cięcie bipolarne z regulacją efektów +/- 0,01, koagulację bipolarną w trybie SOFT i FORCED z regulacją efektów, funkcja bipolarnej resekcji w soli fizjologicznej; min. 300 programów pamięciowych, elektrody, uchwyt i kabel do elektrod, włącznik nożny wodoodporny, system transportowy. | 1
ZADANIE NR 12
63 | Stolik na narzędzia | Stolik zabiegowy z blatem prostym. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Uchwyt do prowadzenia. Wymiary min. 95x55x84 | 3
ZADANIE NR 13
64 | Aparat do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego | Zestaw mobilny do autotransfuzji śródoperacyjnej i pooperacyjnej z wózkiem transportowym z czterema kółkami oraz możliwością blokowania każdego z nich. System pozyskujący koncentrat krwinek czerwonych w oparciu o jeden, uniwersalny zestaw dedykowany dla wszystkich grup wiekowych pacjentów. Cechy urządzenia: ekran dotykowy o przekątnej min. 7” z ciągłym wyświetlaniem komunikatów pomocy na każdym etapie pracy urządzenia, wirówka pracująca w zakresie od 0 do 10 000 rpm (±5%), pompa perystaltyczna o wydajności w zakresie 0-1000 ml/min, 3 programy pozyskiwania czerwonych krwinek (RBC), różniące się czasem trwania procesu i ilością soli fizjologicznej użytej w czasie przetwarzania krwi: standardowy (250 ml, ok. 3 minuty), szybki (100 ml, ok. 2 minut) i awaryjny (0 ml, ok. 60 sekund), stosowany w przypadku konieczności uzyskania natychmiastowego dostępu do krwi, automatyczne rozpoczęcie przetwarzania krwi od zgromadzonej objętości ok 800 ml, komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. | 1
ZADANIE NR 14
65 | Łóżko intensywnej terapii, z wagą i materacem | Łózko powinno posiadać: centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi, ekran LCD; precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta; opuszczanie barierki bocznej; segment pleców z płyty HPL, przeziernej dla RTG; funkcji elektrycznych: regulacja wysokości, regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg; materac; | 4
ZADANIE NR 15
66 | Aparat EKG | Aparat EKG powinien posiadać minimum: bezprzewodowy moduł EKG WAM; 12 kanałów EKG do badań spoczynkowych; kolorowy ekran dotykowy 10"; klawiaturę alfanumeryczną i klawisze funkcyjne; wydruk na papierze formatu A4 ; rozłączany kabel pacjenta; szerokie pasmo sygnału 0,05 - 300 Hz; wysoka częstotliwość próbkowania min. 35.000 pr/sek/kanał; wysokiej klasy przetwornik analogowo/cyfrowy 20 bit; pomiary HR, PR, czas QRS, QT/QTc, osie P-R-T, śr. RR, QTcB i QTcF; min. 5 minutowy bufor zapisu EKG; wbudowana pamięć min. 35 ostatnich badań | 1
ZADANIE NR 16
67 | Respirator transportowy | Respirator powinien być kompaktowy, lekki. Stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażuy na półce. Waga do 6 kg. Awaryjne zasilanie z wewn. akumulatora min. 200 minut. monitor z kolorowym ekranem dotykowym min. 8". Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia. Pełen zakres trybów wentylacji. Możliwość rozbudowy o: terapię wysokimi przepływami tlenu. | 1
ZADANIE NR 17
68 | Kardiomonitor | Kardiomonitor modułowy wymagania min: jednostka główna ok. 6 miejsc na moduły; dotykowy ekran min. 15.6"; karta pamięci min.4G, min.4 porty USB, gniazdo RJ45, wyjście DVI, gniazdo do podłączenia ramy zasilającej, gniazdo sygnału przywołania pielęgniarki, akumulator; aplikacja kliniczna: skala oceny poziomu świadomości. | 7
ZADANIE NR 18
69 | Centrala monitorująca umożliwiająca podłączenie kardiomonitorów | Centrala powinna posiadać minimum: oprogramowanie i klucz stacji centralnej (monitory pacjenta, telemetria), komputer; dotykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej 21", zasilacz UPS, drukarka laserow, zestaw akcesoriów sieciowych. | 1
ZADANIE NR 19
70 | Pompy infuzyjne | Objętość strzykawek (ml): 5; 10; 20; 30; 35; 50; 60. Zakres szybkości infuzji (w ml/h dla strzykawki 50 ml): 0,1 - 1200; Zasilanie (sieciowe/ akumulatorowe). Zakres szybkości dawki indukcyjnej (w ml/h dla strzykawki 50 ml): 50 – 1200. Zakres programowania ciśnienia okluzji (mmHg): 50 – 900. | 8
ZADANIE NR 20
71 | Statyw do pompy | Statyw jezdny do pomp infuzyjnych o zwiększonej nośności | 2
ZADANIE NR 21
72 | Stacja dokująca do pomp | Stacja dokująca do 4 pomp | 2
ZADANIE NR 22
73 | Ssak | Wydajność: 45 l/min, Max podciśnienie: 93 kPa, Poziom hałasu 39,4 dB, Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) ok. 480 x 900 x 460 mm, Waga do 22 kgMinimalne wyposażenie: Zbiornik bezpieczeństwa. Przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym. 2-litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem. Uchwyt na przewód ssący. Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie 1,5m. Stojak jezdny. Kabel zasilający. | 2
ZADANIE NR 23
74 | Lampa sufitowa wraz z montażem | Natężenie oświetlenia mon. 115 kLux w odl. 1m. Temperatura barwowa: 4300 K. Regulacja natężenia światła: 50 -:- 100%. Współczynnik odwzorowania barw: R=95. Regulacja średnicy pola oświetlanego 16-:-23cm przez wymienny uchwyt na ramieniu. Żywotność źródła światła > 60 000 h, średnica czaszy 49 cm. | 1
ZADANIE NR 24
75 | Aparat ultrasonograficzny | Rok produkcji min. 2022. podstawowe parametry min: Funkcja umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM CT, iXR, scyntygramów, MRI i USG — można przeglądać te obrazy w czasie obrazowania). Tryb obrazowania panoramicznego. Szeroki format wyświetlania obrazu, opcja kliniczna badań naczyniowych. Wbudowana nagrywarka DVD. Gwarancja 24 miesiące | 1
ZADANIE NR 25
77 | Kozetka | Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia; regulacja kąta nachylenia zagłówka; uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku. | 2
ZADANIE NR 26
78 | Pompa do perfuzji nerki | Urządzenie umożliwiające zapewnienie ciągłej hipotermicznej perfuzji mechanicznej nerki w celu jej przechowywania i ewentualnego transportu. Sterowana ciśnieniowo pracująca w zakresie 0-240 ml/min, zapewniająca pulsacyjny tryb perfuzji. Regulacja ciśnienia w pętli zamkniętej w zakresie od 10 do 65 mmHg. Chłodzenie przez przewodzenie z pojemnika na lód do kasety z nerką zapewniając utrzymanie temperatury poniżej 8st. C przez min. 24 godziny. Monitorowanie przez urządzenie pracy pompy perystaltycznej i parametrów nerki (przepływ, ciśnienie, opór i temperatura). Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich funkcji urządzenia oraz generowanie raportów po zakończeniu procedury w formie liczbowej i graficznej za pomocą programu komputerowego. W przypadku problemów technicznych, urządzenie powinno umożliwić przechowanie nerki w temperaturze 2-8 C° do 24h. | 1
ZADANIE NR 27
79 | Pompa perystatyczna | Właściwości: możliwe zaprogramowanie szybkości przepływu diety: 1–400 ml/h; zakres ustawienia całkowitej dawki: 1–4000 ml; zasilanie z sieci lub akumulatora; czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy; wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy); zacisk do umocowania do stojaka w zestawie Minimalne parametry techniczne: dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h; dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml; zasilanie sieciowe: 100–240 V; 50–60 Hz; 0,4 A max.; Bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,6 V DC 2000 mAh; czas pracy z baterii: min. 24 h przy szybkości podaży 125 ml/h; | 1
ZADANIE NR 28
80 | Łóżko z systemem pomiaru wagi pacjenta | Łóżko szpitalne z systemem pomiaru wagi pacjenta. Wyposażenie: barierki ze sterowaniem; panel centralny +pilot LCD; przedłużenie leża; 2 szyny instrumentalne na wyposażeniu; akumulator; centralna blokada kół; oparcie pleców przezierne dla RTG. | 2
ZADANIE NR 29
81 | Aparat USG przenośny z akcesoriami | Zestaw obejmujący: głowicę convex o zakresie częstotliwości od 2 do 5 mhz, kąt widzenia 67,5 stopnia, torbę transportową, aplikację dostępną dla dowolnej liczby urządzeń mobilnych z systemem Android, ekran do obsługi głowicy | 1
ZADANIE NR 30
82 | Aparat ultrasonograficzny | Aparat powinien posiadać następujące opcje: szeroki format wyświetlacza obrazu, pakiet zasilania akumulatorowego, wbudowana nagrywarka dvd, dodatkowe elastyczne uchwyty na kable głowic, instrukcja obsługi w jęz. Polskim, Głowice umożliwiające wykonywanie badań naczyń krwionośnych i narządów miąższowych. Prowadnica do igieł biopsyjnych, możliwość wyznaczenia toru igły biopsyjnej | 1
ZADANIE NR 31
83 | Aparat ultrasonograficzny | Aparat ultrasonograficzny z technologią zapewniającą wyższy poziom pewności diagnostycznej i wydajności codziennej pracy w zakresie różnorodnych badań diagnostycznych o wysokim poziomie trudności. Wyposażenie: Wysokiej klasy monitor o przekątnej min. 22”, z niezależną regulacją położenia względem pulpitu; Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna; Intuicyjny, konfigurowalny dotykowy panel sterujący o przekątnej min.12.1” ;4 aktywne gniazda sond obrazowych . Pakiet oprogramowania DICOM. Gwarancja 24 miesiące. | 1
ZADANIE NR 32
84 | Materac przeciwodleżynowy | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy do profilaktyki lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. Materac z rotacją boczną pacjenta.Przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. Wyposażenie: pompa, materac z wymiennymi komorami, półprzepuszczalny pokrowiec. Funkcja łagodnych przechyłów bocznych oraz ciągłej rotacji pacjenta (jedno- lub obustronnej). | 2
ZADANIE NR 33
85 | Łóżko z systemem pomiaru wagi pacjenta | Łóżko szpitalne z systemem pomiaru wagi pacjenta. Wyposażenie: barierki ze sterowaniem; panel centralny +pilot LCD; przedłużenie leża; 2 szyny instrumentalne na wyposażeniu; akumulator; centralna blokada kół; oparcie pleców przezierne dla RTG. | 1
ZADANIE NR 34
86 | Łóżko szpitalne | Wyposażenie: barierki ze sterowaniem; panel centralny + pilot LCD; szczyty tworzywowe; przedłużenie leża; leża z tworzywa PP; 2 szyny instrumentalne na wyposażeniu; akumulator; centralna blokada kół; Powinno posiadać możliwości automatycznej dezynfekcji zapewniającej higienę, wspierając szpital w walce z czynnikami chorobotwórczymi. | 4
ZADANIE NR 35
87 | Pompy infuzyjne | Pompa infuzyjna powinna posiadać duży kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, intuicyjny interfejs użytkownika, zintegrowaną bibliotekę leków i wbudowany akumulator litowo-jonowy, kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, kodowana kolorami biblioteka leków, zintegrowany zasilacz do użytku ze standardowymi kablami zasilającymi, zintegrowany zacisk i uchwyt, napęd półautomatyczny. | 2
ZADANIE NR 36
88 | Statyw do pompy | Statyw do pompy infuzyjnej o wysokości całkowitej min. 1800 mm, przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu. Wykonanie: podstawa z obniżonym środkiem ciężkości, pięcioramienna na kółkach, w obudowie z tworzywa szt. , w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: ok. 610 mm; kolumna z średnicy ok. 25 mm; głowica na 2 haczyki, listwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem | 1
ZADANIE NR 37
89 | Wózek do transportu chorych | Wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej. Obciążenie robocze min.200 kg. W wyposażeniu wózka powinien znajdować się stojak do kroplówki, uchwyt na butlę z tlenem. Odchylany podnóżek. Obsługiwana stopą funkcja odchylania zwiększająca dostęp do pacjenta oraz umożliwiająca bliższe ustawienie fotela względem łóżek, pojazdów lub stołów. | 1
ZADANIE NR 38
90 | Szafka przyłóżkowa | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym. Korpus szafki powinien być wykonany z profili aluminiowych. Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach rolkowych. Wnętrze powinno posiadać wkłady z przegrodami. Odejmowany blat boczny szafki umożliwia zastosowanie jej z prawej lub lewej strony łóżka. Regulacja wysokości blatu. Szafka powinna posiadać cztery podwójne koła. | 5
ZADANIE NR 39
91 | Kardiomonitor | Kardiomonitor modułowy: jednostka główna (4 miejsca na moduły); pojemnościowy, dotykowy ekran min. 12.1",karta pamięci (4G), 4 porty USB, gniazdo RJ45, wyjście DVI, gniazdo do podłączenia stacji dokującej TDS, gniazdo sygnału przywołania pielęgniarki, akumulator Li-ion; Monitorowane parametry: EKG/ST/Arytmia/Resp/NIBP/SpO2/2xTemp/2xIBP/CO2; Dodatkowo: przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek, komplet 5 końcówek EKG, czujnik SpO2 na palec, przewód połączeniowy, mankiet średni dla dorosłych (obwód ramienia 25-35 cm), rura połączeniowa do mankietów dł. 3 m; akumulator Li-ion; zasilacz 230 V/50Hz, Wieszak - uchwyt, | 1
ZADANIE NR 40
92 | Skaner naczyniowy | Urządzenie powinno być wyposażone w kolorowy wyświetlacz LCD oraz przycisk zasilania (ON/OFF) i dwa przyciski funkcyjne oraz przycisk skanowania. Na dole urządzenia powinny być umiejscowione dwie soczewki oraz pomiędzy nimi szczelina lasera jak również port mini USB pod klapką baterii. Dane Techniczne: Wymiary w mm ok (dł. x szer. x gł.): 200 x 60 x 50; Waga urządzenia :max 350g; Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności min. 3100 mAh oraz napięciu 3,5 - 3,7V; | 1
ZADANIE NR 41
93 | Regał ze wzmocnionymi półkami | Regał wyposażony w min. 5 półek wzmocnionych o wymiarach min. 1000x600x2100 mm. | 2
ZADANIE NR 42
94 | Taboret | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję; podstawa ze stali kwasoodpornej; pięcioramienna podstawa na kółkach, w tym dwa z blokadą oraz obręcz pod nogi; Regulacja wysokości za pomocą siłownika dźwignią nożną. | 2
ZADANIE NR 43
95 | Parawan teleskopowy | Parawan ścienny teleskopowy. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej. Mocowany do ściany. Ekran parawanu jest wykonany z materiału zmywalnego. | 2
ZADANIE NR 44
95 | Zestaw dwóch szaf | (100cm oraz 70 cm) Szafa wysoka dwudrzwiowa wyposażona w min. 5 półek przestawnych o wymiarach min. 1000x600x2160 mm. – 1 szt. Szafa wysoka dwudrzwiowa wyposażona w min. 5 półek przestawnych o wymiarach min. 700x600x2160 mm. – 1 szt. | 1
ZADANIE NR 45
96 | Słupek otwarty z półkami | Słupek wysoki otwarty wyposażony w min. 4 półki przestawne. Słupek o wymiarach całkowitych min. 400x560x2150 mm. | 1
ZADANIE NR 46
97 | Kontener mobilny z szufladami | Kontener mobilny wyposażony w 3 równe szuflady zamykane zamkiem centralnym o wymiarach min. 460x550x600 mm. | 1
ZADANIE NR 47
98 | Komoda wyposażona w szuflady | Komoda dzielona w pionie na dwie równe części, każda z nich wyposażona w 3 szuflady równej wysokości (łącznie 6 szuflad). Komoda o wymiarach całkowitych min. 1200x550x750 mm. | 1
ZADANIE NR 48
99 | Biurko proste z blendą do dołu | Wyposażone w szafkę podwieszaną pod blatem wyposażoną 3 szuflady z wkładem na długopisy, 160x70x75 | 1
ZADANIE NR 49
100 | Fotel do biurka | Fotel obrotowy z aluminiową podstawą jezdną, Fotel wyposażony w zagłówek z regulacją wysokości oraz regulacją kąta położenia nakładki. | 1
ZADANIE NR 50
101 | Kanapa narożna z funkcją spania | Kanapa narożna z funkcją spania wyposażona w pojemnik na pościel. powierzchnia spania min. 200×125 | 1
ZADANIE NR 51
102 | Szafa ubraniowa dzielona pionowo - drążek i półki | Szafa wysoka dwudrzwiowa dzielona w pionie na dwie równe części – w jednej części min. 4 półki przestawne, w drugiej części drążek na wieszaki ubraniowe. Szafa o wymiarach min. 1000x600x1800 mm. Szafa wyposażona w nadstawkę dwudrzwiową dzieloną pionowo na dwie równe części, w każdej z nich min. 2 półki przestawne. Nadstawka o wymiarach min. 1000x600x700 mm. | 1
ZADANIE NR 52
103 | Szafa jednodrzwiowa z półkami | Szafa jednodrzwiowa wyposażona w min. 4 półki przestawne o wymiarach min. 570x570x1800 mm. Szafa wyposażona w nadstawkę jednodrzwiowa z min. 2 półkami przestawnymi o wymiarach min. 570x570x700 mm. | 1
ZADANIE NR 53
104 | Szafka wisząca jednodrzwiowa | Szafka wisząca jednodrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach min. 600x300x600 mm. | 1
ZADANIE NR 54
105 | Szafka stojąca dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem (z ociekaczem) | Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w zlewozmywak z ociekaczem ze stali oraz baterię zlewozmywakową o wymiarach min. 800x600x870 mm. | 1
ZADANIE NR 55
106 | Blat na szafki z jednej strony wsparty na nodze | Blat kompozytowy na szafki o długości min. 1400 mm oraz głębokości min. 600 mm. Blat z jednej strony wsparty na nodze z płyty meblowej (miejsce na lodówkę podblatową). | 1
ZADANIE NR 56
107 | Krzesło obrotowe biurowe | Krzesło biurowe obrotowe z podstawą jezdną. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym. | 4
ZADANIE NR 57
108 | Drzwi do szafek wiszących z wymianą | Drzwi do istniejących szafek wiszących wykonane z płyty meblowej o łącznej długości min. 1200 mm oraz wysokości min. 600 mm, składające się z dwóch skrzydeł o szerokości min. 600 mm. | 4
ZADANIE NR 58
109 | Biurko z wysuwką, z boku szuflady; Biurko z zaokrąglonym grzybkiem | Biurko proste z blatem z płyty meblowej o gr. Min. 36 mm wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz szafkę stałą z trzema szufladami równej wysokości (strona do ustalenia na etapie realizacji) o wymiarach min. 1200x500x750 mm. Biurko wyposażone w zaokrągloną dostawkę typu ,,grzybek’’ o długości min. 500 mm wspartą na nodze o wysokości dopasowanej do biurka | 2
ZADANIE NR 59
110 | Komoda dwudrzwiowa wyposażona w półki | Komoda dwudrzwiowa , fronty pełne, wyposażona w min. 2 półki przestawne o wymiarach min. 1000x500x750 mm | 1
ZADANIE NR 60
111 | Biurko dla 2 osób, 2 wysuwki | Biurko proste z blatem z płyty meblowej o gr. Min. 36 mm przeznaczone dla 2 osób wyposażone w dwie wysuwane półki na klawiaturę. Biurko o wymiarach min. 1200x800x750 mm. | 1
ZADANIE NR 61
112 | Szafka do obudowy lodówki | Szafka otwarta do obudowy lodówki o wymiarach min. 600x600x870 mm. Blat o gr. 38 mm. | 1
ZADANIE NR 62
113 | Biurko w kształcie L, wysuwka na klawiaturę | Biurko w kształcie litery ,,L’’ z blatem o gr. Min. 36 mm wyposażone w wysuwaną półkę na klawiaturę o wymiarach min. 1500/1300x700/400x750 mm. | 1
ZADANIE NR 63
114 | Zabudowa pod biurkiem, jeden segment z szufladami, drugi z półkami | Szafka pod biurko dwudrzwiowa dzielona pionowo na dwie komory – jedna komora wyposażona w 3 szuflady równej wysokości, druga komora wyposażona w min. 2 półki przestawne. Szafka o wymiarach min. 800x400x730 mm. | 1
ZADANIE NR 64
115 | Kontener mobilny z szufladami | Kontener mobilny wyposażony w 3 równe szuflady zamykane zamkiem centralnym o wymiarach min. 450x550x600 mm. | 1
ZADANIE NR 65
116 | Blat na szafki | Blat na szafki wykonany z płyty meblowej o gr. Min. 36 mm o długości min. 1700 mm oraz głębokości min. 600 mm | 1
ZADANIE NR 66
117 | Szafka ze zlewozmywakiem | Szafka jednodrzwiowa z drzwiami łamanymi w połowie na zawiasach wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy ze stali oraz baterię zlewozmywakową o wymiarach min. 500x550x870 mm. | 1
ZADANIE NR 67
118 | Szafka stojąca z szufladami | Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady równej wysokości o wymiarach min. 600x550x870 mm. | 2
ZADANIE NR 68
119 | Szafka wisząca dwudrzwiowa | Szafka wisząca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach min. 900x300x600 mm. | 1
ZADANIE NR 69
120 | Szafka wisząca dwudrzwiowa | Szafka wisząca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach min. 890x390x600 mm. | 1
ZADANIE NR 70
121 | Szafa dzielona na min 12 skrytek- na torebkę | Szafa skrytkowa wyposażona łącznie w min. 12 oddzielnych skrytek, każda z nich zamykana na zamek. Szafa dzielona w pionie na dwie części, w każdej z nich po 6 skrytek. Szafa o wymiarach całkowitych min. 1000x550x2200 mm. | 1
ZADANIE NR 71
122 | Kanapa z funkcją spania | Kanapa z funkcją spania wyposażona w pojemnik na pościel. Wymiary kanapy: powierzchnia spania: 200× ok.130 | 1
ZADANIE NR 72
123 | Komoda pod tv | Szafka stojąca dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną oraz przestrzeń pod blatem na dekoder. Szafka o wymiarach całkowitych min. 1000x500x700 mm. | 1
ZADANIE NR 73
124 | Szafa ubraniowa, na dole półka, drążek | Szafa jednodrzwiowa wyposażona w drążek na wieszaki ubraniowe oraz półkę w dolnej części o wymiarach min. 400x500x2000 mm. | 2
ZADANIE NR 74
125 | Słupek otwarty z półkami | Słupek wysoki otwarty wyposażony w min. 4 półki przestawne. Słupek o wymiarach całkowitych min. 500x550x2000 mm. | 1
ZADANIE NR 75
126 | Komoda wyposażona w szuflady | Komoda dzielona w pionie na dwie równe części, każda z nich wyposażona w 3 szuflady równej wysokości (łącznie 6 szuflad). Komoda o wymiarach całkowitych min. 1200x550x750 mm. | 1
ZADANIE NR 76
127 | Szafa dwudrzwiowa z półkami | Szafa wysoka dwudrzwiowa wyposażona w min. 4 półek przestawnych o wymiarach min. 1000x550x1800 mm. Szafa wyposażona w nadstawkę dwudrzwiową wyposażoną w dwie półki przestawne o wymiarach min. 1000x550x700 mm. | 4
ZADANIE NR 77
128 | Szafa jednodrzwiowa z półkami | Szafa wysoka jednodrzwiowa wyposażona w min. 4 półki przestawne o wymiarach min. 500x550x1800 mm. Szafa wyposażona w nadstawkę jednodrzwiową wyposażoną w dwie półki przestawne o wymiarach min. 500x550x700 mm. | 1
ZADANIE NR 78
129 | Lodówka | Dane techniczne lodówka do zabudowy: wymiary. (wys. x szer. x gł.) ok. 80 -90 x 50 -60 x 50-60 cm; sterowanie mechaniczne; zamienna strona zawiasów drzwi ; półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”; energooszczędna | 1
ZADANIE NR 79
130 | Szafa dzielona na pół | Szafa wysoka dwudrzwiowa, dzielona w poziomie na dwie części. Górna część wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe z frontem oszklonym oraz 2 półki przestawne wykonane z płyty meblowej. Dolna część wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe z frontem pełnym oraz 3 półkami przestawnymi wykonanymi z płyty meblowej. Szafa o wymiarach całkowitych min. 600x570x1900 mm. | 2
ZADANIE NR 80
131 | Lampa bakteriobójcza | Lampa przepływowa ścienna wykorzystująca światło ultrafioletowe (UV-C), Moc lampy [W] 144 | 2
ZADANIE NR 81
132 | Taboret | Taboret na 4 nogach metalowych.Siedzisko okrągłe tapicerowane materiałem zmywalnym Wysokość min. 470 mm. | 2
ZADANIE NR 82
133 | Szafa ubraniowa | Szafa ubraniowa dwukomorowa zamykana dwoma pełnymi frontami na klucz. Każda z komór wyposażona od dołu w półkę na buty, wieszak na ubrania oraz półkę na nakrycie głowy. Szafa osadzona na nóżkach metalowych 10 cm. Fronty w szafie wykonane z płyty akrylowej. Wieniec górny, dolny oraz obydwa boki szafy pogrubione do grubości 36 mm. Wymiary szafy: 1200 mm dł. x 600 mm gł. x 2200 mm wys. | 1
ZADANIE NR 83
134 | Szafa dokumentowa | Szafa dokumentowa 3 komorowa. Pierwsza z komór o szerokości ok. 500 mm jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem na klucz wyposażona w 5 półek. Druga komora otwarta o szerokości ok. 550 mm wyposażona w 5 półek. Trzecia komora o szerokości ok. 500 mm jednokomorowa zamykana pojedynczym frontem na klucz wyposażona w 5 półek. Szafa osadzona na nóżkach metalowych 10 cm. Wszystkie fronty w szafie wykonane z płyty akrylowej. Wieniec górny, dolny oraz obydwa boki zabudowy pogrubione do grubości 36 mm. Wymiar zabudowy: 1550 mm dł. x 400 mm gł. x 2200 mm wys. | 1
ZADANIE NR 84
135 | Stolik | Stolik kawowy wykonany z płyty o grubości 36 mm o wymiarach 600 mm dł. x 450 mm szer. x 450 mm | 1
ZADANIE NR 85
136 | Fotel | Fotel biurowy wyposażony w regulowany i tapicerowany zagłówek, podparcie części lędźwiowej pleców, oparcie siatkowe wysokie. Siedzisko pianka wylewna, siedzisko tapicerowane materiałem odpornym na dezynfekcję, o parametrach nie gorszym niż: - skład warstwa wierzchnia 100% vinyl, podkład: 100% poliester HI-Loft - gramatura 650 g/m2 - odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale - Trudnozapalność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm B 3825, Önorma A 3800-1 Q1 Inne: EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków), PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna. (Kolorystyka tapicerki do ustalenia z Użytkownikiem po podpisaniu umowy z Zamawiającym) , podłokietniki regulowane na wysokość, podstawa czarny poliamid pięcioramienna na kołach do powierzchni miękkich. Mechanizm synchroniczny: - ANTI- Shock- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, - Blokada kata odchylenia oparcia: w 5 pozycjach - Możliwość swobodnego kołysania się - Regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby - Siedzisko regulowane na wysokość za pomocą siłownika pneumatycznego - Synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenie siedziska: 20° (oparcie) i 11° (siedzisko) Wymiary fotela biurowego: - Średnica podstawy: 700 mm (±10 mm) - Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 415-555 mm (±10 mm) - Regulacja wysokości podłokietników: 210 – 270 mm (±10 mm) - Wysokość fotela bez zagłówka: 1000 – 1130 mm (±10 mm) - Wysokość zagłówka 210-270 mm (±10 mm) | 1
ZADANIE NR 86
137 | Biurko | Biurko z blatem o grubości 36 mm, z jednej ze stron noga w formie przedłużenia blatu z drugiej strony biurko podparte na kontenerku. Między kontenerem a blatem biurka podparcie w formie płyty meblowej o gr 36 mm na głębokość całego blatu. Biurko wyposażone w szufladę na klawiaturę oraz w blendę z płyty akrylowej. Kontener będący podparciem biurka wykonany w całości z płyty akrylowej, wyposażony w dwie szafki jednokomorowe, pierwsza składająca się z czterech szyflady w tym górna jako piórnik zamykana zamkiem centralnym o szerokości 450 mm, druga składająca się z trzech szuflad zamykanych zamkiem centralnym o szerokości 450 mm, oraz szafkę jednokomorową zamykaną pojedynczymi drzwiami na klucz wyposażona w półkę o szerokości ok 400 mm. Wymiar biurka: 1800 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Wymiar kontenera: 1300 mm dł. x 400 mm gł. x 690 mm wys. | 1
ZADANIE NR 87
138 | Kontener podbiurkowy |  | 1
ZADANIE NR 88
139 | Półka nad biurko | Półka nad biurko wykonany z płyty o grubości 36 mm o wymiarach 1290 mm dł. x 300 mm szer. | 2
ZADANIE NR 89
140 | Szafa dokumentowa | Szafa dokumentowa 2 komorowa. Pierwsza komora o szerokości ok. 450 mm dzielona w pionie na trzy przestrzenie każda z nich zamykana pojedynczym frontem na klucz wyposażona w min. trzy półki. Druga komora o szerokości ok. 450 mm dzielona w pionie na trzy przestrzenie każda z nich zamykana pojedynczym frontem na klucz wyposażona w min. trzy półki. Szafa osadzona na nóżkach metalowych 10 cm. Wszystkie fronty w szafie wykonane z płyty akrylowej. Wieniec górny, dolny oraz obydwa boki zabudowy pogrubione do grubości 36 mm. Wymiar zabudowy: 900 mm dł. x 400 mm gł. x 2530 mm wys. | 1
ZADANIE NR 90
141 | Szafa dokumentowa- słupek | Szafa dokumentowa- jednokomorowa o szerokości ok. 400 mm dzielona w pionie na trzy przestrzenie każda z nich zamykana pojedynczym frontem na klucz wyposażona w min. po trzy półki. Góry i dolny front wykonany z płyty akrylowej, Środkowy front wykonany ze szkła w ramce aluminiowej. Szafa osadzona na nóżkach metalowych 10 cm. Wieniec górny, dolny oraz obydwa boki zabudowy pogrubione do grubości 36 mm. Wymiar zabudowy: 400 mm dł. x 400 mm gł. x 2530 mm wys | 1
ZADANIE NR 91
142 | Zabudowa kuchenna | Zabudowa kuchenna składająca się z szafek stojących. Szafka stojąca jednokomorowa z frontem meblowym do zabudowy lodówki podblatowej o szerokości ok. 600 mm i głębokości 600 mm. Szafka narożna stojąca jednokomorowa zamykana pojedynczym fronem wyposażona w min. 1 półkę o szer. 880 mm i głębokości 700 mm. Na całości zabudowy blat roboczy. Zabudowa osadzona na nóżkach wykonanych z wykonanych z profilu aluminiowego z regulatorem wysokości o wys. 100 mm. Wymiar zabudowy 1480 mm szer. x 700/600 mm głęb. x 860 mm wys. | 1
ZADANIE NR 92
143 | Lodówka podblatowa | Lodówka podblatowa do zabudowy, Pojemność chłodziarki min. 130L, Chłodziarka z funkcją automatycznego odszraniania. Wymiary ok. 600 mm szer. x 550 mm gł. x 820 mm wys. | 1
ZADANIE NR 93
144 | Półka nad zabudowę kuchenną | Półka nad biurko wykonana z płyty o grubości 36 mm o wymiarach 1290 mm dł. x 300 mm szer. | 2
ZADANIE NR 94
145 | Szafka umywalkowa | Szafka umywalkowa jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami wyposażona w min 1 półkę, na całości blat roboczy z wpuszczaną umywalką. Szafa osadzona na nóżkach metalowych 10 cm. Wszystkie fronty w szafie wykonane z płyty akrylowej. Wieniec górny, dolny oraz obydwa boki zabudowy pogrubione do grubości 36 mm. Wymiar zabudowy: 800 mm dł. x 500 mm gł. x 850 mm wys. | 1
ZADANIE NR 95
146 | Szafka wisząca nad WC | Szafka wisząca jednokomorowa zamykana dwoma pojedynczymi frontami wyposażona w min. 1 półkę, Wszystkie fronty w szafce wykonane z płyty akrylowej. Wieniec górny, dolny oraz obydwa boki szafy pogrubione do grubości 36 mm. Wymiar szafki: 800 mm dł. x 450 mm gł. x 600 mm wys. | 1
| UWAGA: | Dotyczy pozycji 133-146
Meble o konstrukcji płycinowej wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. Min. 18 mm (plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,2mm dopasowanej kolorystycznie do kolorystyki całego wyrobu gotowego), na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m3. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. W szafach, komodach, kontenerach wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty 25 lub 37 mm Meble na nóżkach metalowych o wysokości min. 10 cm wykonanych w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju min 40 x 40 mm, wykonanych z aluminium. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Blaty robocze o grubości min. 25 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.