Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

dostawę, instalację, uruchomienie wiertarki chirurgicznej szybkoobrotowej z kasetą do sterylizacji.

Białystok 07.07.2023r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wiertarki chirurgicznej szybkoobrotowe  i kasety do sterylizacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem nr 1.1 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zaproszenia. Cena oferty winna zawierać w szczególności wartość oferowanego sprzętu, koszty jego dostawy. Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

Uwaga. Załącznik nr 1.1  stanowi element formularza cenowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania usług z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

- Minimalny termin gwarancji oferowanego asortymentu wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy.

II.

Termin realizacji zamówienia

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni  od daty zawarcia umowy. Wykonawca zapewni również serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do Magazynu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok. Zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się drogą elektroniczną w formacie PDF, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 13.07.2023r. do godz.14:00 na e-mail monika.mazurkiewicz@uskwb.pl

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1,

- podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.1

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

##### V.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy drogą elektroniczną wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

VI.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala oraz odpowiedzialnymi  za realizację umowy są:

1. Monika Mazurkiewicz , tel. 085 831 88 03, e-mail:  monika.mazurkiewicz@uskwb.pl

2. Barbara Kowalewska. Tel.085 831-88-81, e-mail: kowalewska.barbara@uskwb.pl

VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Monika.Mazurkiewicz@uskwb.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

VIII.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 3).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 3) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1    – Formularz Cenowy

Załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2    – Formularz Oferty

Załącznik nr 3    – Wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiertarka chirurgiczna szybkoobrotowa o parametrach określonych w Załączniku nr 1.1 do formularza cenowego |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Kaseta sterylizacyjna mała do w/w wiertarki |  | 1 szt. |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi .............. zł,   (słownie: .................................................)

Załącznik nr 1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Wiertarka chirurgiczna szybkoobrotowa z kasetą do sterylizacji |  | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę TAK/NIE Opis (opcjonalnie) |
| --- | --- | --- |
| Poz. | OPIS |  |
| NAPĘD SZYBKOOBROTOWY - 1 SZT. |  |  |
| 1 | Szybkoobrotowy napęd wiertarski zasilany elektrycznie |  |
| 2 | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy |  |
| 3 | Napięcie zasilające napęd: 40 V (prąd stały) |  |
| 4 | Maksymalna prędkość obrotowa: 75 000 obr/min |  |
| 5 | Maksymalny moment obrotowy 38,85 mNm |  |
| 6 | Maksymalna moc: 350W |  |
| 7 | Obroty wiercenia: lewo i prawo |  |
| 8 | Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa |  |
| 9 | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania |  |
| 10 | Elastyczny przewód zasilający zintegrowany z napędem |  |
| 11 | Długości kabla zasilającego napęd 4.6 m |  |
| 12 | Średnica kabla zasilającego napęd 5.7 mm |  |
| 13 | Waga napędu wraz z przewodem 400 g |  |
| 14 | Długość korpusu napędu 109 mm |  |
| 15 | Średnica obudowy napędu 17mm |  |
| 16 | Temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta nie przekraczająca 48°C |  |
| 17 | Współpraca z 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem |  |
| 18 | Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi |  |
| 19 | Możliwośc sterowania napędem za pomocą sterowników nożnych i sterownika ręcznego |  |
| NASADKI DO NAPĘDU SZYBKOOBROTOWEGO |  | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę TAK/NIE Opis (opcjonalnie) |
| NASADKA PROSTA 7cm - 1 SZT. |  |  |
|  | Nasadka prosta o długości roboczej 70mm z uchwytem teleskopowym ostrzy. |  |
|  | Nasadka umożliwiająca skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) Wysunięcie frezu zwiększa długość roboczą zestawu. |  |
|  | Akceptacja tych samych ostrzy (jeden rodzaj i długość) przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) |  |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi wielorazowymi klipsami irygacyjnymi i jednorazowymi mankietami irygacyjnymi |  |
|  | Metalowy, wielorazowy klips irygacyjny z końcówką, umożliwiającą dogięcie i ustawienia kierunku płukania - 1szt. |  |
|  | Nasadka niewymagająca smarowania |  |
| NASADKA KĄTOWA 7cm - 1 SZT. |  | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę TAK/NIE Opis (opcjonalnie) |
|  | Nasadka kątowa o długości roboczej 70mm z uchwytem teleskopowym ostrzy. |  |
|  | Nasadka umożliwiająca skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) Wysunięcie frezu zwiększa długość roboczą zestawu. |  |
|  | Akceptacja tych samych ostrzy (jeden rodzaj i długość) przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) |  |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi wielorazowymi klipsami irygacyjnymi i jednorazowymi mankietami irygacyjnymi |  |
|  | Metalowy, wielorazowy klips irygacyjny z końcówką, umożliwiającą dogięcie i ustawienia kierunku płukania - 1szt. |  |
|  | Nasadka niewymagająca smarowania |  |
| NASADKA KĄTOWA 14cm - 1 SZT. |  | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę TAK/NIE Opis (opcjonalnie) |
|  | Nasadka kątowa o długości roboczej 70mm z uchwytem teleskopowym ostrzy. |  |
|  | Nasadka umożliwiająca skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia) Wysunięcie frezu zwiększa długość roboczą zestawu. |  |
|  | Akceptacja tych samych (jeden rodzaj i długość) ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm) |  |
|  | Nasadka przystosowana do pracy z dedykowanymi wielorazowymi klipsami irygacyjnymi i jednorazowymi mankietami irygacyjnymi |  |
|  | Metalowy, wielorazowy klips irygacyjny z końcówką, umożliwiającą dogięcie i ustawienia kierunku płukania - 1 szt. |  |
|  | Nasadka niewymagająca smarowania |  |
| MIKROPROCESOROWA KONSOLA STERUJĄCA - 1 SZT. |  | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę TAK/NIE Opis (opcjonalnie) |
|  | Mikroprocesorowa konsola napędu umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim |  |
|  | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej 17.8 cm, min.rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170º, kolor 24-bitowy |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza |  |
|  | Możliwość jednoczesnego przyłączenia trzech napędów |  |
|  | Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów otolaryngologicznych i ortopedycznych, młynka do kości dla procedur neurochirurgicznych i ortopedycznych |  |
|  | Możliwość równoczesnej pracy dwóch podłączonych napędów, sterowanych sterownikami nożnymi |  |
|  | Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych, sterujących napędami |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu |  |
|  | Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika) |  |
|  | Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo |  |
|  | Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania |  |
|  | Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędu |  |
|  | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie: 0 - 300 ml/min. |  |
|  | Zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli |  |
|  | Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego |  |
|  | Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego |  |
|  | Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu |  |
|  | Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego |  |
|  | Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów |  |
|  | Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi |  |
|  | Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników |  |
|  | Możliwość wprowadzenia wizytówek elektronicznych przedstawicieli handlowych i serwisu |  |
|  | Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów |  |
|  | Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów |  |
|  | Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem |  |
|  | Waga konsoli poniżej 8 kg |  |
| STEROWNIK NOŻNY - 1 SZT. |  | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę TAK/NIE Opis (opcjonalnie) |
|  | Przewodowy pięcioprzyciskowy sterownik nożny z podświetleniem. Możliwość programowania funkcji wszystkich przycisków |  |
|  | Główny przycisk sterownika nożnego w formie ergonomicznej uchylnej platformy |  |
|  | Klasa ochronna sterownika IPX8 |  |
|  | Długość przewodu 4,6m |  |
| KASETA STERYLIZACYJNA - 1 SZT. |  | Potwierdzenie parametrów przez Wykonawcę TAK/NIE Opis (opcjonalnie) |
|  | Zamknięty aluminiowy kontener sterylizacyjny z aluminiową pokrywą umożliwiającą korzystanie z filtrów jedno i wielorazowych. |  |
|  | Metalowa kaseta sterylizacyjna z pokrywą i uchwytami na wszystkie elementy zestawu |  |

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

- OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę …………………. zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

1.    Oferujemy:

- 1.1.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty dostawy, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodny z określonym w umowie.

- Oferowany przez nas termin dostawy wynosi ............. (maksymalnie 8 tygodni) od daty podpisania umowy). Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Oferowany przez nas termin gwarancji wraz z serwisem oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum ………  miesięcy (minimum 24 miesięcy) licząc od daty dostawy.

Uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin gwarancji podany w nawiasie.

- Oświadczamy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczymy przedmiot zamówienia do  Zamawiającego, zapewnimy serwis w okresie gwarancyjnym, na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.1) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz spełniamy warunki w nim zawarte.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w …………………..r., kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do Zapytania ofertowego  wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3).

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- Nasz numer REGON ..............................................    NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel  ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostawy z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. etc.

....................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Wzór -Umowa nr …/ZP/23

zawarta w dniu …………………………pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

………………………………….. –  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Kupującym,

a

……………………………………., ul. …………………………, ……………………., NIP: ………………………., REGON: ………………………………., reprezentowany przez:

…………………………………………..

zwanym dalej w tekście Sprzedawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa, zainstalowanie, pierwsze uruchomienie i serwisowanie fabrycznie nowego/ych: ………. (nazwa przedmiotu zamówienia  określona w Ofercie), rok prod. ……………., zwanych/ego dalej Sprzętem,  wyszczególnionego/ych w Ofercie ……………. stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie użytkowania Sprzętu – wszystko łącznie zwanych dalej Przedmiotem Umowy

- Kupujący zapłaci Sprzedawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zgodne z ofertą Sprzedawcy (Załącznik nr 1) na łączną wartość brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………….……...… ).

§ 2

- Wynagrodzenie Sprzedawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 
do 60 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych szkoleń, na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ……………..…………………... wpisany na tzw. "białą listę podatników VAT” . W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Kupujący dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany w treści Umowy.

- W przypadku, gdy daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego i protokołu szkolenia 
nie są jednakowe, termin płatności liczony jest od daty protokołu podpisanego z datą późniejszą. 
W przypadku, gdy data wpływu faktury do Kupującego jest późniejsza niż data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub protokołu szkolenia, termin płatności liczony jest od daty otrzymania faktury przez Kupującego.

- Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Sprzedawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, montażu i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez obie strony  Protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Sprzedawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Sprzedawcy.

- Sprzedawca powiadomi na piśmie Kupującego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

- Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu.

- Sprzęt posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem

- Sprzęt odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Sprzęt jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa ( o ile wymagają tego przepisy prawa)

§ 4

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie ……………… dni od daty zawarcia umowy.

- Sprzedawca dostarczy Sprzęt do Magazynu Szpitala przy ul………………….z fakturą lub dokumentem Wz określającym ilość i cenę jednostkową a następnie zainstaluje i uruchomi Sprzęt w miejscu wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić z Kupującym datę dostawy co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem dostarczenia Sprzętu do magazynu.  W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z:

1)	Sekcją Zaopatrzenia: (uwaga: wymagany bezwzględnie powiadomienie drogą e-mail):

- ………………………………………………………………………………, lub

- ………………………………………………………………………………….

2)	Sekcją Aparatury Medycznej** (uwaga: wymagany bezwzględnie powiadomienie drogą e-mail):

- ………………………………………………………………………………………, lub

- ………………………………………………………………………………………….

- Odbiór Przedmiotu Umowy na  Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 1, odbędzie się na podstawie faktury i protokołu zdawczo – odbiorczego (w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia Sprzętu) oraz protokołu szkolenia personelu. Faktura i protokoły winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1. Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi Załącznik nr 2 do umowy. Nie dopuszcza się odbioru na podstawie protokołu Sprzedawcy.

- Sprzedawca wraz ze sprzętem dostarczy Kupującemu instrukcję obsługi oraz wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty.

- Sprzedawca przeszkoli personel medyczny i techniczny Kupującego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów. Wzór protokołu stanowi 
Załącznik nr 3 do Umowy. Nie dopuszcza się odbioru na podstawie protokołu Sprzedawcy.

- Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do podpisania protokołów   są:

-	...................... tel.: ............................ (przedstawiciel użytkownika) lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Kupującego

-	...................... tel.: ............................ (Sekcja Aparatury Medycznej/Dział Administracyjny) a w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Kupującego.

- Osobą uprawnioną ze strony Sprzedaży do podpisania protokołów jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę.

§ 5

- Sprzedawca udzieli …………………… miesięcznej gwarancji na oferowany towar. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Sprzedawca odpowiada za serwis i naprawy Sprzętu.

- Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Sprzętu przez czas równy okresowi udzielonej gwarancji, nie krócej niż przez  ………………………. miesiące od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Po okresie gwarancyjnym, Sprzedawca zapewnia, sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

- Mając na uwadze postęp technologiczny, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne dostępne na rynku w dniu naprawy, zapewniające niezakłóconą pracę Sprzętu, gdy niemożliwa będzie wymiana uszkodzonych części na takie same.

- W tracie trwania okresu gwarancyjnego Sprzedawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów Sprzętu i innych działań wg. zaleceń producenta, bez zleceń wychodzących ze strony Kupującego. Przed wykonaniem przeglądu należy kontaktować się bezpośrednio z użytkownikiem celem udostepnienia urządzenia. Wykonanie powyższych czynności ma być potwierdzone raportem serwisowym wysłanym na e-mail: użytkownika …….@uskwb.pl lub pocztą tradycyjną na adres Kupującego z dopiskiem „sekcja aparatury medycznej”

- W okresie gwarancyjnym Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądów technicznych które będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem danego Sprzętu wskazanym przez Kupującego tj. Pan/Pani…….. nr tel. 85 831 …….

- Praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Sprzedawcę.

§ 6

            - Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b/	zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c/	nie wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca – Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

d/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca –Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

e/   Kupujący dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawionego urządzenia Sprzedawca dostarczy takie same urządzenie zastępcze.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Kupujący wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu

Po upływie terminu określonego w ust. 2 Kupujący może potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzone przesłaniem Sprzedawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokumentu obciążeniowego), wysokość naliczenia kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

            - Kupujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

§ 7

- Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są osoby wskazane w §4 ust. 2

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu jest ……………………………  tel.: …………………………………., mail: ………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę;

- serwisu Sprzętu i obowiązków gwarancyjnych …………………………….. tel.: …………………………., meil: ……………………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę.

- Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w sprzęcie będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.

- Termin na usunięcie wad, o których mowa w ust. 3,  wynosi 20 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§8

- Sprzedawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego i zmiany Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Sprzedawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Kupującego czynności prawnych lub faktycznych, których skutkiem byłaby zmiana wierzyciela Kupującego albo upoważnienie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Sprzedawcy względem Kupującego.

§ 9- jeśli dotyczy*

- Mając na uwadze, iż realizacja przez Sprzedawcę Umowy jest związana z wykonywaniem przez Sprzedawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Kupującego, Kupujący, będący Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1791), w celu prawidłowego wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Sprzedawcę takich obowiązków, powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych.

- Kupujący wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Sprzedawcę innym podmiotom czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach.

- Sprzedawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, opisane w umowie powierzenia danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.*

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- W sprawach spornych sądem właściwym jest sąd wg. siedziby Kupującego

§ 12

- Dniem zawarcia umowy jest dzień podpisania umowy przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający  										Kupujący

*Jeżeli nie dotyczy skreślić

**w przypadku sprzętu medycznego/aparatury medycznej

Załącznik nr 2 do Umowy ……………………………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

(dostawy/instalacji/realizacji umowy)

sporządzony w dniu …………………

| KUPUJĄCY | SPRZEDAWCA: |
| --- | --- |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A 15-276 Białystok | …………………………………………………………… (pieczęć Sprzedawcy) |

- Kupujący na podstawie umowy nr ………………….… odbiera następujący Sprzęt:

| Lp. | Nazwa urządzenia / Producent | Rok produkcji | Okres gwarancji (ilość miesięcy) | Numer katalogowy oraz fabryczny/seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

- Kupujący oświadcza, że:

- Sprzedawca dokonał instalacji i uruchomienia w/w urządzeń w dniu ……………………………………,

w ……………………………………………………………………………………………………..

(nazwa jednostki organizacyjnej szpitala)

- Sprzedawca w dniach …………………………………….. przeprowadził szkolenie z zakresu prawidłowej obsługi i podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji w/w urządzeń potwierdzone załączonym protokołem (*jeżeli dotyczy),

- Dostarczony Sprzęt jest zgodny w zakresie ilościowym i rzeczowym oraz spełnia wszystkie parametry techniczne i inne wymogi określone w Umowie oraz w załącznikach.

- Sprzedawca przekazał Kupującemu wszystkie wymagane dokumenty określone w Umowie oraz w załącznikach, sporządzone w języku polskim i prawidłowo uzupełnione;

- Sprzedawca wykonał inne obowiązki określone w Umowie, wg wiedzy Kupującego  na dzień podpisania niniejszego protokołu;

- Kupujący nie wnosi zastrzeżeń do dostarczonego Sprzętu oraz wykonania innych obowiązków Sprzedawcy

- Uwagi do protokołu:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

- Sprzedawca oświadcza, że Sprzęt jest produktem fabrycznie nowym/powystawowym*, a data jego produkcji nie jest wcześniejsza niż …………………………

- Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Kupującemu następujące dokumenty, do w/w Sprzętu (**zaznaczyć właściwe):

  instrukcję używania Sprzętu oraz zainstalowanego oprogramowania;

 deklaracje zgodności CE (chyba że została złożona wraz z dokumentacja przetargową);

 karty gwarancyjne producenta;

 paszporty techniczne (wypełnione po uruchomieniu Sprzętu);

 niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy).

 wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej Sprzętu;

 wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów Sprzętu;

 pełne oprogramowanie potrzebne do używania Sprzętu  zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne);

 umowy licencyjne oprogramowania określonego w pkt 8 umowy – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać  do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy – jeżeli dotyczy;

- Kupujący odmawia podpisania Protokołu (wstrzymuje czynności odbiorowe) z uwagi na:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

| KUPUJĄCY |  | SPRZEDAWCA |
| --- | --- | --- |
| Sekcja Aparatury Medycznej/Dział Administracyjny …………………………………………………… (data, pieczęć, podpis) | Użytkownik …………………………………………………. (data, pieczęć, podpis) | …………………………………………………. (data, pieczęć, podpis) |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Umowy ……………………………

PROTOKÓŁ SZKOLENIA

sporządzony w dniu …………………………

| KUPUJĄCY | SPRZEDAWCA: |
| --- | --- |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A 15-276 Białystok | …………………………………………………………… (pieczęć Sprzedawcy) |

Przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu medycznego ujętego w protokole zdawczo-odbiorczym do umowy nr :………………………………………………………………………………………......

| Lp. | Osoba uczestnicząca w szkoleniu – personel Kupującego (imię i nazwisko) | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Uwagi do protokołu:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

| KUPUJĄCY |  | SPRZEDAWCA |
| --- | --- | --- |
| Sekcja Aparatury Medycznej/Dział Administracyjny …………………………………………………… (data, pieczęć, podpis) | Użytkownik …………………………………………………. (data, pieczęć, podpis) | …………………………………………………. (data, pieczęć, podpis) |

Załącznik nr 4 do Umowy ……………………………

UMOWA

powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu ……………….. w ……………………. Pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

.........................................................................................

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………..…………………….. przy ul. ……..………………..…………………………………..,

reprezentowaną/nym przez:

…………………………………………………………

Zwaną/nym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” lub „Procesorem”.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Administrator i Procesor oświadczają, że zawarli umowę nr …………..zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

- Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

- Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej, …

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych opisanych w Umowie Głównej.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.

§ 4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuje do końca okresu realizacji

Umowy Głównej, tj. do dnia zakończenia okresu gwarancji.

§ 8

Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych

…………………………………………	………………………………………….

Podmiot przetwarzający    			Administrator Danych